ГродМТ 564/26-ЭА                                                                                         Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить гематологические исследования с дифференцировкой: по 5 популяциям

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить гематологические исследования с дифференцировкой: по 5 популяциям; | тест | 6000 |
| 1.2 | Контрольный (не менее 3-х уровней) на12 месяцев | комплект | На исследования, указанные в п.1.1 |

2. Технические характеристики

2.1 Предлагаемые реагенты, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования совместно с реагентами и расходными материалами, указанными в п.1

| 2.2 Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования: |  |
| --- | --- |
| 2.2.1 | Тип исследуемых образцов: капиллярная и венозная кровь |
| 2.2.2 | Функция автоматическогофлагирования патологических результатов |
| 2.2.3 | Возможность использования первичных пробирок (стандартных вакуумных, микропробирок) |
| 2.2.4 | Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя |
| 2.2.5 | Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов |
| 2.2.6 | Встроенная программа внутреннего контроля качества исследований |
| 2.2.7 | Порт для подключения внешних устройств |
| 2.2.8 | Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов) |
| 2.2.9 | Интерфейс на русском языке |
| 2.2.10 | Поддержка протокола информационного взаимодействия с Централизованной информационной системой здравоохранения (ЦИСЗ), размещаемого на сайте оператора ЦИСЗ (ГУ «РНПЦ МТ») |
| ПО ВЫБОРУ ЗАКАЗЧИКА (указывается при обоснованной необходимости): |  |
| 2.2.11 | Подача образцов: ручная подача образцов |
| 2.2.12 | Производительность не менее 60 тестов в режиме полного анализа подсчета клеток и лейкоцитарной формулы |
| 2.2.13 | Минимальное количество образца на 1 исследование: Объем аспирации крови не более 12мкл, в режиме предразведения образца не более 20мкл |
| 2.2.14 | Количество реагентов необходимых для работы анализатора во всех режимах не более 3-х |

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от установленного производителем.

3.2. Обязательство предоставления сертификата утверждения типа средств измерений Республики Беларусь или свидетельства о метрологической аттестации средств измерений Республики Беларусь.