ГродМТ 564/26-ЭА                                                                                         Приложение 1

	Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить гематологические исследования с дифференцировкой: по 5 популяциям

1. Состав (комплектация) медицинских изделий
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1
	Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить гематологические исследования с дифференцировкой: по 5 популяциям;
	тест
	6000

	1.2
	Контрольный (не менее 3-х уровней) на12 месяцев
	комплект
	На исследования, указанные в п.1.1


2. Технические характеристики
2.1 Предлагаемые реагенты, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования совместно с реагентами и расходными материалами, указанными в п.1
	[bookmark: _Hlk196863117]2.2 Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования:

	[bookmark: _Hlk196863078]2.2.1
	Тип исследуемых образцов: капиллярная и венозная кровь

	2.2.2
	Функция автоматическогофлагирования патологических результатов

	2.2.3
	Возможность использования первичных пробирок (стандартных вакуумных, микропробирок)

	2.2.4
	Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя

	2.2.5
	Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов

	2.2.6
	Встроенная программа внутреннего контроля качества исследований

	2.2.7
	Порт для подключения внешних устройств

	2.2.8
	Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов)

	2.2.9
	Интерфейс на русском языке

	2.2.10
	Поддержка протокола информационного взаимодействия с Централизованной информационной системой здравоохранения (ЦИСЗ), размещаемого на сайте оператора ЦИСЗ (ГУ «РНПЦ МТ»)

	ПО ВЫБОРУ ЗАКАЗЧИКА (указывается при обоснованной необходимости):

	2.2.11
	Подача образцов:
ручная подача образцов

	2.2.12
	Производительность не менее 60 тестов в режиме полного анализа подсчета клеток и лейкоцитарной формулы

	2.2.13
	Минимальное количество образца на 1 исследование: 
Объем аспирации крови не более 12мкл, в режиме предразведения образца не более 20мкл

	2.2.14
	Количество реагентов необходимых для работы анализатора во всех режимах не более 3-х


3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от установленного производителем.
3.2. Обязательство предоставления сертификата утверждения типа средств измерений Республики Беларусь или свидетельства о метрологической аттестации средств измерений Республики Беларусь.


