Информация о решении заказчика (организатора) по процедуре закупки из одного источника на ЭТП рег.№ EZ20260622381322 «№471-ЗИОИ-2026 БарМТ№62/26 – Реагенты (моноклональные антитела и др.) к проточному цитометру NaviosEX., Beckman Coulter».

В результате рассмотрения поступивших в установленный срок документов и (или) сведений принято решение:

ЛОТ № 532, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 2

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260629425090

Частное унитарное предприятие "Кальсадр"

УНП 193282602

220049, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Суворова, д.14, каб.3

Цена по лоту: 1 493 987,88 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - Согласно заключению экспертной комиссии, предложение участника соответствует только на 91,48% в части состава (объема), комплектации. Предложение не соответствует: 
По п.1к закупке требуется - FMC7 (PB или аналог), участник предлагает моноклональные антитела BD FMC7 V450 в представленных участником документах недостаточно информации, что бы достоверно оценить, является ли предлагаемый реагент аналогом реагента, заявленного Заказчиком.
- по п.23,37,48,55,67,73,87 заявки участник предлагает реагенты, где моноклональные антитела сопряжены с красителем перидинин-хлорофилл-протеинцианин 5.5 – PerCP-Cy5.5. Заказчик по п.23,37,48,55,67,73,87 заявки на закупку указывает реагенты, где моноклональные антитела сопряжены с красителем R-фикоэритрин-цианин 5.5 (PC 5.5). Красители PerCP-Cy5.5 и PC 5.5 не являются аналогами. Потому что они построены на основе совершенно разных базовых белков – доноров.
Так же предложение не соответствует п.23.8 главы 4 документов по заявке на покупку, так как в предложении участника отсутствуют:
- копии регистрационного удостоверения (для медицинских изделий, зарегистрированных в Российской Федерации), копии документов о сертификации изделия медицинского назначения, медицинской техники и (или) документов, разрешающих обращение изделия медицинского назначения, медицинской техники в Соединенных Штатах Америки и (или) в государствах - членах Европейского союза (сертификат на свободную продажу и (или) декларация о соответствии (сертификат соответствия) и другие), копии сертификата на экспорт медицинской продукции и сертификата о регистрации медицинского изделия (для медицинских изделий, зарегистрированных в Китайской Народной Республике). 
- копия действующего на дату подачи предложения договора на проведение комплекса предварительных технических работ;
- копия документа, подтверждающего факт оплаты услуг по договору на проведение комплекса предварительных технических работ (платежного поручения или квитанции об оплате);

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260629425074

Общество с ограниченной ответственностью "Альгимед Трейд"

УНП 192939545

220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Кальварийская, д.33, каб.302

Цена по лоту: 1 852 006,69 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:

Общество с ограниченной ответственностью "Альгимед Трейд", 220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Кальварийская, д.33, каб.302, УНП 192939545 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 532. Цена по лоту: 1 852 006,69 бел.рубль (BYN).