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Запрос 

информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: Микроскоп стоматологический.
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 10.08.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации 

закупок 1 категории                                                                    Д.А.Астапченя

Исп. Бык Н.С.
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ /26-ЭА                                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Микроскоп стоматологический
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Операционный микроскоп для стоматологии
	шт
	4


1. Состав (комплектация) одного комплекта оборудования:

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во

	1. 
	Оптическая головка 
	1 шт.

	2. 
	Окуляры 
	2 шт.

	3. 
	Объектив 
	1 шт.

	4. 
	Крепление (настенное или потолочное)
	1 шт.

	5. 
	Пантографический (параллелограммный) подвес с противовесом
	1 шт.

	6. 
	Коаксиальный осветитель (светодиодный)
	1 шт.

	7. 
	Рукоятки управления
	2 шт.

	8. 
	Ключи для юстировки и обслуживания
	1 компл.

	9. 
	Защитные чехлы для окуляров и оптической головки
	2 шт.


2. Технические требования
	№ п/п
	Наименование
	Параметры

	1. 
	Оптическая головка
	бинокулярная, с возможностью наклона 0-180°

	2. 
	Окуляры
	Широкопольные, увеличение 12.5x; диоптрийная подстройка; межзрачковое расстояние 52-78 мм

	3. 
	Объектив
	с вариофокальной системой, рабочее расстояние 200-450 мм)

	4. 
	Увеличение
	Ступенчатое переключение (3, 5, 6 ступеней) или бесступенчатое ZOOM

	5. 
	Диапазон увеличений
	От 3x до 25x (в зависимости от комплектации объективом и окулярами)

	6. 
	Освещение
	

	6.1.
	
	Тип: LED

	6.2.
	
	 Мощность: не менее 60 000 Люкс на рабочем расстоянии

	7. 
	Светофильтры
	Встроенные механические фильтры: желтый, зеленый

	8. 
	Функция маятника
	Возможность поочередного наклона микроскопа вправо/влево без изменения фокусировки

	9. 
	Балансировка
	Газонаполненный или пружинный пантографический механизм с регулировкой усилия

	10. 
	Фокусировка
	Микрометрическая фокусировка с диапазоном хода не менее 50 мм

	11. 
	Рукоятки управления
	стерилизуемые рукоятки, расположенные по бокам оптической головки, поворот на 360°

	12. 
	Видеовыход (при наличии камеры)
	HDMI или USB, поддержка Full HD (1920x1080) или 4K

	13. 
	Параметры сети
	Напряжение: 220В (±10%), частота: 50/60 Гц; потребляемая мощность: не более 200 Вт

	14. 
	Условия эксплуатации
	Температура: +10°C до +40°C, относительная влажность: 30% до 75%


