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Запрос 

информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: Стерилизаторы воздушные/паровые, шкаф сушильный.
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 10.08.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации 

закупок 1 категории                                                                    Д.А.Астапченя

Исп. Бык Н.С.

Тел. 8(0152) 55-64-26, 30

ГродМТ /26-ЭА                                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Стерилизатор паровой с горизонтальной круглой камерой
	№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Количество

	1.
	Стерилизатор паровой с горизонтальной круглой камерой
	комплект
	1


1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Стерилизатор паровой с горизонтальной круглой камерой
	1

	1.2
	Стерилизационная коробка КСК-18
	4

	1.3
	Парогаситель
	1

	1.4
	Подставка под КСК
	1


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование 
	Параметры 

	2.1
	Объем камеры, не менее, дм3 
	100

	2.2
	Внутренний диаметр стерилизационной камеры не менее, мм 
	400

	2.3
	Режим стерилизации (t°C - мин. - Мпа) 
	132 (±2) - 20 - 0,2

	2.4
	Режим стерилизации (t°C - мин. - Мпа) – 
	120 (±2) -45 - 0,11

	2.5
	Время стерилизационной выдержки – не менее 


	45 ± 3 мин

	2.6
	Средняя продолжительность стерилизационного цикла
	50 – 60 мин

	2.7
	Стерилизационная камера из высоколегированной нержавеющей

стали
	Наличие

	2.8
	Оснащен автоматическим парогасителем, регулируемыми опорами (ножками)
	Наличие

	2.9
	Возможность ручной заливки воды в парогенератор
	Наличие

	2.10
	Время нагрева, не более
	30 мин

	2.11
	Вакуумная сушка при помощи конденсатора
	Наличие

	2.12
	Фильтр бактериальной очистки воздуха, поступающего в камеру на этапе выравнивания давления
	Наличие

	2.13
	Расход воды на 1 цикл стерилизации (с сушкой) - не более
	100л

	2.14
	Система безопасности:



	2.14.1
	Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе



	2.14.2 


	Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе

	2.15
	3ф; 380В; на ток 25 А; 16,0 кВт



	2.16
	Подключенике к сети через автоматический выключатель.




Лот 2 Стерилизатор паровой электрический проходного типа двухдверного (проходного) исполнения

	№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Количество

	1.
	Стерилизатор паровой электрический проходного типа двухдверного (проходного) исполнения 
	компл.
	1


1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Стерилизатор паровой электрический проходного типа двухдверного (проходного) исполнения
	1

	1.2
	Полки, не менее
	2

	1.3
	Тележка транспортная для загрузки
	1

	1.4
	Тележка транспортная для выгрузки
	1

	1.5
	Стерилизационная тележка
	1

	1.6
	Стерилизационные корзины
	4


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование 
	Параметры 

	2.1
	Ширина стерилизатора, мм (не более)
	1180

	2.2
	Глубина стерилизатора, мм (не более)
	1070

	2.3
	Высота стерилизатора, мм (не более)
	1890

	2.4
	Полезный объем камеры, л (не менее)
	300

	2.5
	Глубина камеры, мм
	694±10

	2.6
	Ширина камеры, мм
	662±5

	2.7
	Высота камеры, мм
	662±5

	2.8
	Электропитание
	380В/50Гц

	2.9
	Потребляемая мощность, кВт, не более
	42

	2.10
	Материал стерилизационной камеры
	Нержавеющая сталь 



	2.11.
	Материал встроенного парогенератора
	Нержавеющая сталь 



	2.12
	Автоматическая скользящая слайдовая дверь 
	Наличие

	2.13
	Количество дверей
	2 шт.

	2.14
	Диапазон возможной температуры стерилизации
	От 110(С до 138(С

	2.15
	Стандартные режимы стерилизации (температура (С /давление  Мпа/время мин):

1 режим 

2 режим
	               134/0.21/5

121/0.11/20

	2.16
	Тестовые программы: Вакуум-тест (на герметичность всех систем) и тест Бови-Дика (на эффективность замещения воздуха паром)
	Наличие

	2.17
	Программы со свободными параметрами, позволяющие изменять температуру и продолжительность стерилизации, процесса сушки и фазы остывания
	Наличие

	2.18
	Остаточная влажность стерильных текстильных изделий, менее %
	1

	2.19
	Микропроцессорное управление
	Наличие

	2.20
	Автоматический ход выполнения программ стерилизации с тщательной сушкой
	Наличие

	2.21
	Встроенный компрессор с ресивером 


	Наличие

	2.22
	Встроенный парогенератор
	Наличие

	2.23
	Встроенный парогаситель с автоматической регулировкой температуры конденсата, сбрасываемого в канализацию

	Наличие

	2.24
	Фракционная вакуумная откачка воздуха из камеры
	Наличие

	2.25
	Глубина разряжения при сушке, не менее 
	0,095 Мпа

	2.26
	Система автоматической самоочистки 


	Наличие

	2.27
	Система утилизации тепла
	Наличие

	2.28
	Система дегазации исходной воды
	Наличие

	2.29
	Система подачи воздуха в стерилизационную камеру через стерильный воздушный фильтр
	Наличие

	2.30
	Русифицированный цветной ЖК дисплей
	Наличие

	2.31
	Индикация выполнения программы на дисплее (температура, фаза цикла, индикация неисправностей)
	Наличие

	2.32
	Вывод параметров стерилизации на встроенный матричный принтер на русском языке
	Наличие

	2.33
	Система уменьшенного потребления охлаждающей воды
	Наличие

	2.34
	Система безопасности для нагревателей на случай низкого уровня воды в парогенераторе
	Наличие

	2.35
	Автоматическое уплотнение прокладки двери при помощи сжатого воздуха
	Наличие

	2.36
	В случае сбоя отражение информации на дисплее
	Наличие

	2.37
	Автоматическая блокировка дверей во время выполнения программы
	Наличие


Лот 3 Стерилизатор воздушный медицинский

	№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Количество

	1.
	Стерилизатор воздушный  
	комплект
	3


1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Стерилизатор воздушный 
	1

	1.2
	Количество кассет
	5


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование
	Параметры

	2.1
	Тип стерилизатора
	Воздушный

	2.2
	Питание
	220-230В

	2.3
	Объем камеры, л.
	80

	2.4
	Потребляемая мощность, к Вт
	Не более 2,5 кВт

	2.5
	Габариты (ш*г*в),мм  (не более)
	840х620×682

	2.6
	Микропроцессорное управление
	Наличие

	2.7
	Автоматическое обеспечение параметров режима работы
	Да

	2.7.1
	Заданный автоматический отсчет времени выдержки и индикация этапов работы
	Да

	2.7.2
	Принудительная конвекция бесшумным вентилятором
	Да

	2.7.3
	Защита от перегрева и аварийное отключение при сбоях сети или датчиков
	Да

	2.7.4
	Режим свободного программирования
	Да

	2.8
	Количество программ
	Не менее четырех

	2.9
	Режимы работы: 
 
	Стерилизация:

1. режим 1 (t°C - мин.) - 160 - 150;

2. режим 2 (t°C - мин.) - 180 - 60;

3. сушка (t°C - мин.)  - 85 – 30;

4. дезинфекция (t°C – мин) – 120 - 45


	2.10
	Сигнализация аварийного режима и блокировка двери 
	Наличие

	2.11
	Отклонение температуры по объему камеры от заданного значения
	+/-3 °С

	2.12
	Время нагрева без загрузки 


	не более 30 мин

	2.13
	Функции охлаждения
	Наличие


Лот 4 Шкаф сушильный

	№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Количество

	1.
	Шкаф сушильный
	шт
	1


1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Шкаф сушильный
	1

	1.2
	В комплекте с подставкой
	1


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование
	Параметры

	2.1
	Предназначен для сушки и воздушной дезинфекции хирургического и другого инструмента

	2.2
	Диапазон температур 
	               от + 50 С0

до +200 С0

	2.3
	Внутренние размеры камеры не менее, мм
	400х400х500

	2.4
	Объём рабочей камеры, дм3
	80

	2.5
	Установка и регулирование температуры режима
	Наличие

	2.6
	Автоматический отсчет и индикация заданных временных интервалов
	Наличие

	2.7
	Автоматический контроль температуры в рабочей камере
	Наличие

	2.8
	Защита от перегрева
	Наличие

	2.9
	Напряжение, В
	220-230; 1,26 кВт

	2.10
	Подключение к сети через 2-полюсную розетку с заземляющим контактом
	Наличие


Лот 5 Стерилизатор воздушный двухдверный проходного типа

	№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Количество

	1.
	Стерилизатор воздушный двухдверный проходного типа
	комплект
	1


1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Стерилизатор воздушный двухдверный проходного типа
	1 шт.

	1.2
	Тележки на роликах 
	2 шт.

	1.3
	Кассеты для расположения мединструментов
	12 шт.


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование 
	Параметры 

	2.1
	Тип стерилизатора
	Проходной двухдверный

	2.2
	Питание
	380В

	2.3
	Объем камеры, л.
	320

	2.4
	Потребляемая мощность, к Вт
	не более 9.0 кВт

	2.5
	Размеры камеры, не менее
	600*650*900 мм

	2.6


	Габариты (ш*г*в), не более
	1031x1050x1800 мм 

	2.7
	Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры + 180°С
	Не более 100 мин.

	2.8
	Режим свободной установки параметров
	Наличие

	2.9
	Задаваемые температурные режимы

Стерилизация при температуре 

160±3 °C в течение 150±5 мин.

Стерилизация при температуре 

180±3 °C в течение 60±5 мин
	60  - 200°С 

	2.10
	Задаваемые время выдержки
	1…999 мин. 

	2.11
	Отклонение температуры по объему камеры от заданного значения
	+/-3 °С

	2.12
	Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, °С, не более
	235

	2.13
	Высокоэффективная система охлаждения, работающая без подачи холодного воздуха на стерильный материал внутрь камеры 
	Наличие

	2.14
	Принудительная конвекция
	Наличие

	2.15
	Автоматическая регулировка и поддержание температуры
	Наличие

	2.16
	Блокировка температурного режима, аварийная защита при перегреве в камере 
	Наличие

	2.17
	Бактерицидный фильтр, который защищает стерильность изделий при охлаждении

	Наличие


