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Запрос 

информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: Ультразвуковой деструктор-аспиратор.
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 10.08.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации 

закупок 1 категории                                                                    Д.А.Астапченя

Исп. Бык Н.С.

Тел. 8(0152) 55-64-26, 30

ГродМТ /26-ЭА                                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Ультразвуковой деструктор-аспиратор
1. Состав (комплектация) медицинских изделий

	№п/п
	Наименование
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Ультразвуковой хирургический деструктор-аспиратор с педалью управления и тележкой
	1
	шт

	2
	Прямой фрагментатор (инструмент), частота 23-25 кГц
	2
	шт

	3
	Наконечник к фрагментатору, прямой, короткий, длина 7,80-7,85 см, диаметр канала в пределах 1,9-2,0мм, стерильный.
	3
	шт

	4
	Наконечник к фрагментатору, прямой, короткий, длина 7,5-8,0см, диаметр канала в пределах 2,5-2,6мм, стерильный.
	3
	шт

	5
	Наконечник к фрагментатору, для плотных тканей, длина 7,80 - 7,90 см, диаметр канала в пределах 1,9-2,0мм.
	2
	шт

	6
	Наконечник лапароскопический к фрагментатору, длина не менее 30 см, диаметр канала в пределах 1,9-2,0мм.
	2
	шт

	7
	Наконечник лапароскопический к фрагментатору, длина не менее 40 см, диаметр канала в пределах 1,9-2,0мм.
	2
	шт

	8
	Кабель для фрагментатора для подключения к ЭХВЧ генератору (коагулятору)
	10
	шт

	9
	Стерильные соединительные трубки для фрагментатора для аспирации/ирригации
	20
	шт

	10
	Динамометрический ключ для замены наконечника фрагментатора, стерильный (если предусмотрен методом сборки)
	10
	шт

	11
	Монтажная платформа для замены наконечника фрагментатора, стерилизуемая (если предусмотрена методом сборки)
	2
	шт

	12
	Кейс для стерилизации фрагментатора и наконечников
	2
	шт

	13
	Защитный фильтр вакуумной системы
	4
	шт


2. Технические характеристики:
	№ п/п
	Требование
	Значение параметров

	2.1.
	Ультразвуковая хирургическая система для проведения одновременной фрагментации, эмульсификации и аспирации мягких и твердых тканей.
	Наличие

	2.2.
	Прибор должен надежно крепиться на собственной тележке
	Наличие

	2.3.
	Наличие возможности регулировки амплитуды колебаний наконечника с помощью педали управления
	Наличие

	2.4.
	Ультразвуковой хирургический деструктор-аспиратор должен создавать ультразвуковой сигнал частотой от 23 до 36 кГц. 
	Наличие

	2.5.
	Наличие встроенной онлайновой справочной системы
	Наличие

	2.6.
	Наличие сенсорного дисплея с мультиязычным интерфейсом
	Наличие

	2.7.
	Наличие программного обеспечения на русском языке.
	Наличие

	2.8.
	Наличие возможности экспорта журнала системы через USB-порт на флэш-диск для удаленной диагностики прибора.
	Наличие



	2.9.
	Наличие сигналов тревоги для отражения технических неисправностей системы.
	Наличие

	2.10.
	Наличие клавиши на приборе для быстрой установки системы картриджа с трубками.
	Наличие

	2.11.
	Частота колебания рабочего инструмента фрагментатора в диапазоне 23-36 кГц. 
	Наличие



	2.12.
	Максимальная амплитуда колебаний наконечника не менее 400 мкн.
	Наличие

	2.13.
	Принцип работы фрагментатора – пьезоэлектрический.
	Наличие

	2.14.
	Не требуется дополнительного охлаждения фрагментатора.
	Наличие

	2.15.
	*Прибор должен обладать режимом тканевой селективности для повышения избирательности фрагментации тканей и безопасной работы вблизи с критически важными структурами (сосудами, нервами) не менее 4 режимов.
	Наличие

	2.16.
	Наличие режима работы аспиратора по запросу для синхронной активации и дезактивации фрагментации и аспирации
	Наличие

	2.17.
	*Наличие лапароскопического режима работы.
	Наличие

	2.18.
	Наличие возможности коагуляции наконечником фрагментатора при интеграции системы с ВЧ-генератором.
	Наличие

	2.19.
	Мощность аспирации при использовании встроенного в консоль отсоса должна быть не менее 640 мм рт.ст.
	Наличие

	2.20.
	Возможность регулировки амплитуды колебаний наконечника в диапазоне 10-100% с шагом не более 5 %.
	Наличие

	2.21.
	Точный подбор ирригации операционного поля в диапазоне 2-20 мл/мин с шагом не более 1 мл/мин.
	Наличие

	2.22.
	Функции проверки работоспособности фрагментатора при запуске системы.
	Наличие

	2.23.
	*Наличие преаспирационных отверстий на рабочих наконечниках для препятствия их закупорки детритом и снижения вероятности образования аэрозоля в операционном поле.
	Наличие

	2.24.
	Материал наконечников – титан и его сплавы.
	Наличие

	2.25.
	Возможность регулировки амплитуды колебаний наконечника с помощью педали.
	Наличие

	2.26.
	Напряжение электропитания, диапазоне 100-240 В.
	Наличие

	2.27.
	Мощность системы не более 480 ВА.
	Наличие

	2.28.
	Уровень вакуума системы не менее 640 мм рт. ст.
	

	2.29.
	Возможность стерилизации рабочих элементов системы (фрагментатор, наконечники, монтажная платформа) в автоклаве в диапазоне температур 132-134°С.
	Наличие

	2.30.
	Уровень вакуума системы не менее 640 мм рт.ст.
	Наличие


Пункты задания на закупку, помеченные знаком «*», являются обязательными, так как прямо влияют на безопасность выполнения хирургических вмешательств. Их невыполнение приведет к отклонению предложения участника. 

