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Заявка на закупку
Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1
	Предмет государственной закупки
(наименование товара)
	Реагенты для автоматического гематологического анализатора «Erba Elite 5»

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	4 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	57720 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276
УЗ «Осиповичская ЦРБ» 700023462


Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование 
	Кол-во единиц

	1.1
	Реагент Erba Diff-5Р либо аналог
	   10 л

	1.2
	Реагент Erba Dil-5P либо аналог 
	  660 л

	1.3
	Реагент Erba Lyse-5P либо аналог 
	  110 л

	1.4
	Реагент Erba Hypoclean CC либо аналог
	  2 л


2.Показатели (характеристики):
2.1.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на гематологическом анализаторе «Erba Elite 5», (Erba Lachemas.r.o., Чешская Республика), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов к гематологическому анализатору «Erba Elite 5», (Erba Lachemas.r.o., Чешская Республика).
2.2. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам (упаковкам), пригодным для прямой установки на борт анализаторов «Erba Elite 5», (Erba Lachema s.r.o., Чешская Республика) без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. 
2.3.Инструкция по использованию, все сопроводительные документы и надписи на русском либо белорусском языке.

                                                                                   Лот №2  
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагенты, контроли и калибраторы для анализатора гемостаза CS-2400 (Sysmex Corporation, Япония)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	26 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	268700,02 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ «Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии» 700117699


Приложение к лоту №2:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во ед.

	1
	Реагент для определения протромби
нового времени (ПВ)

	1.Реагент должен представлять собой тромбопластин –кальциевую смесь, предназначенную для  определения ПВ с расчетным  МНО.
2. Реагент должен  быть чувствителен к факторам II, V, VII и X, сравнимой с Международными Референсными препаратами, и предназначен для оценки внешнего пути и мониторинга терапии оральными антикоагулянтами.
3.Реагент должен быть аттестован по МИЧ.
4.МИЧ должен быть не более 1,15.  
5.Стабильность после вскрытия при +2 - +8°С – не менее 10 дней.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
6.Реагент должен быть расфасован во флаконы, пригодные для прямой установки на борт автоматического гемокоагулометра CS-2400.
7.Флаконы с реагентами должны иметь бар-коды для реализации функции автоматической идентификации реагентов на борту анализатора.
8. Инструкция к набору реагентов на русском языке.
	28000
тестов

	2
	Мультикалибратор ПВ 
	1.Калибратор для прямой калибровки протромбинового времени (ПВ)  в МНО и % активности по Квику.
2.Мультикалибратор ПВ должен содержать несколько  калибровочных плазм, каждая из которых должна быть аттестована по значению МНО и эти значения калибровочной плазмы должны быть напрямую связаны с международным эталонным препаратом соответствующего тромбопластина согласно требованиям ВОЗ.
3.Калибровочная кривая, построенная при помощи предлагаемого набора должна позволять получать значения локального МИЧ (международного индекса чувствительности) и рассчитать среднее нормальное значение ПВ для применяемого тромбопластина. 
4.Предлагаемый набор калибратора должен быть совместим с набором для определения протромбинового времени, указанным в п.1 данного лота.
5.Стабильность калибратора после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 8 часов.
6.Инструкция к набору реагентов на русском языке.
	18 мл

	3
	Реагент для определения 
активированного частичного тромбопластино
вого времени  АЧТВ (DadeActin FS)

	1.Предназначен для определения АЧТВ в цитратной плазме человека с использованием анализатора гемостаза CS-2400 для оценки внутреннего пути коагуляции в скрининговой коагулограмме и мониторинга гепаринотерапии.
2.Состав: очищенные соевые фосфатиды в растворе эллаговой кислоты с добавлением буфера, стабилизаторов и консервантов.
3.Должен быть чувствителен к дефициту факторов внутреннего пути свертывания.
4.АЧТВ, при использовании данного реагента должно удлиняться пропорционально уровню нефракционированного гепарина, и служить средством контроля гепаринотерапии.
5.Реагент должен быть жидким, готовым к применению.
6.Стабильность реагента после вскрытия при +2 - +8 °С – не менее 7 дней.
7.Реагент должен быть расфасован во флаконы, пригодные для прямой установки на борт автоматического гемокоагулометра CS-2400.
8.Флаконы с реагентами должны иметь бар-коды для реализации функции автоматической идентификации реагентов на борту анализатора.
9.Инструкция к набору реагентов на русском языке.
	22000
тестов

	4
	Реагент для определения 
активированного частичного тромбопластино
вого времени  АЧТВ (DadeActin FSL)

	1.Предназначен для определения АЧТВ  в цитратной плазме человека с использованием анализатора гемостаза CS-2400 для оценки внутреннего пути коагуляции в скрининговой коагулограмме.
2.Состав: очищенные соевые фосфатиды и фосфатиды головного мозга кролика в растворе эллаговой кислоты с добавлением буфера, стабилизаторов и консервантов.
3.Реагент должен обладать повышенной чувствительностью к волчаночноподобным ингибиторам.
4.Должен быть чувствителен к дефициту факторов внутреннего пути свертывания.
5.Реагент должен быть жидким, готовым к применению.
6.Стабильность реагента после вскрытия при +2 - +8 °С – не менее 7 дней.
7.Реагент должен быть расфасован во флаконы, пригодные для прямой установки на борт автоматического гемокоагулометра CS-2400.
8.Флаконы с реагентами должны иметь бар-коды для реализации функции автоматической идентификации реагентов на борту анализатора.
9.Инструкция к набору реагентов на русском языке.
	2000
тестов

	5
	Хлорид кальция для исследований АЧТВ 
	1. Предназначен для рекальцификации цитратной плазмы в тесте  АЧТВ.
2. Должен быть совместим с набором для определения АЧТВ, указанным в п.3 данного лота.
3.Содержание хлорида кальция – 0,025 моль/л. 
4.Реагент должен быть жидким, готовый к применению.
5.Стабильность после вскрытия при +2 - +8 °С – не менее 8 недель.
6. Реагент должен быть расфасован во  флаконы, пригодные для прямой установки на борт автоматического гемокоагулометра CS-2400.
7.Флаконы с реагентами должны иметь бар-коды для реализации функции автоматической идентификации реагентов на борту анализатора.
8. Инструкция к набору реагентов на русском языке.
	32000
тестов

	6
	Реагент для определения фибриногена по  Клаусу

	1. Предназначен для количественного определения фибриногена в цитратной плазме человека по методу Клауса с использованием анализатора гемостаза CS-2400.
2.Реагент   – лиофилизированный  тромбин.
3.Стабильность после вскрытия при +2 - +8 °С – не менее 5 дней.
4. Линейность 0,5-8,6 г/л.
5. Реагент должен быть расфасован во флаконы, пригодными для прямой установки на борт автоматического гемокоагулометра CS-2400.
6. Флаконы с реагентами должны иметь бар-коды для реализации функции автоматической идентификации реагентов на борту анализатора.
7. Инструкция к набору реагентов на русском языке.
	30000
тестов

	7
	Вероналовый
буфер 
Оурена
	1.Буфер вероналовый 0,028 М/л предназначен для разведения коагуляционных проб  при определении фибриногена по Клауссу, указанного в п.5.
2.рН = 7,35.
3.Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 8 недель.
4.Флаконы с реагентами должны иметь бар-коды для реализации функции автоматической идентификации реагентов на борту анализатора.
5.Инструкция к набору реагентов на русском языке.
	31324 тестов

	8
	Набор для определения  протеина С хромогенным методом

	1.Реагент для количественного определения функциональной активности протеина C с использованием хромогенного субстрата в качестве вспомогательного средства при диагностике врожденного и приобретенного дефицита протеина С на анализаторе гемостаза CS-2400.
2.Метод  – хромогенный
3.Стабильность готовых реагентов  после вскрытия при +2 - +8 °С – не менее 2 недель.
4.Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодными для прямой установки на борт автоматического гемокоагулометра CS-2400.
5.Флаконы с реагентами должны иметь бар-коды для реализации функции автоматической идентификации реагентов на борту анализатора.
6.Инструкция к набору реагентов на русском языке.
	1000
тестов

	9
	Набор реагентов для определения антитромбина

	1.Хромогенный анализ для автоматического количественного определения функционально активного антитромбина в цитратной плазме человека на анализаторе СS 2400 производства Sysmex Corporation (Япония).
2.Реагенты должны быть жидкими, готовыми к использованию. 
3.Предел обнаружения – не более 7,6 %.
4.Линейность не менее 140%.
5.Стабильность вскрытых реагентов: не менее 8 часов при 15-25℃, не менее 4-х недель при 2-8℃. 
6.Реагенты  должны быть расфасованы во флаконы, пригодные для прямой установки на борт автоматического гемокоагулометра CS-2400.
7.Флаконы с реагентами должны иметь бар-коды для реализации функции автоматической идентификации реагентов на борту анализатора.
8.Инструкция к набору реагентов на русском языке.
	600
тестов

	10
	Набор для определения  
Д-димера

	1.Иммунотурбидиметрический анализ с латексным усилением для количественного определения продуктов распада поперечно-сшитого фибрина (D-димеров) в человеческой плазме, для использования на анализаторах гемостаза CS-2400. 
2.В набор должен входить калибратор.
3.Линейность теста – не уже 170 – 4400 нг/мл ФЭЕ.
4.Стабильность реагентов не менее 4-х  недель при 2-8℃
5.Стабильность калибратора не менее  стабильность 4-х часов  при 15-25℃. 
6.Реагенты  должны быть расфасованы во флаконы, пригодные для прямой установки на борт автоматического гемокоагулометра CS-2400;
7.Флаконы с реагентами должны иметь бар-коды для реализации функции автоматической идентификации реагентов на борту анализатора.
8.Инструкция к набору реагентов на русском языке.
	2880
тестов

	11
	Контроль 
Д-димера
	1.Предназначен для контроля  исследований уровня D-димера на  автоматическом гемокоагулометре CS-2400.
2. Должен применяться  совместно с реагентами, заявленными в п.11 данного задания на закупку.
3.Контроль может быть жидким или лиофилизированным.
4.В набор должно входить не менее 2-х уровней контроля.
5.Контроли должны быть расфасованы во флаконы. Оптимальный объём контрольного материала во флаконе 1мл.
6.Стабильность контроля  при 15 до 25 °C не менее  8 ч.; при 2 до 8 °C не менее  7 дней.
7.В паспорте к контролю Д-димера должны быть указаны контрольные значения для автоматического гемокоагулометра CS-2400 
	50 мл

	12
	Реагент для скрининга 
волчаночных антикоагулянтов

	1.Реагент для скрининга LА 1 - упрощенный тест с разбавленным ядом гадюки Рассела (DRVVT) для обнаружения волчаночных антикоагулянтов (ВА). 
2.Состав: яд гадюки Рассела, фосфолипиды, антигепариновые агенты, кальций, буферные растворы, стабилизаторы, азид натрия и красители. 
3.Стабильность восстановленных реагентов: 8 ч. при 37 °C; 24 ч. при 20 - 25 °C; 48 часов при 2 - 8 °C;  1 мес. при (-20) °C. 
4.Реагенты  должны быть расфасованы во флаконы, пригодные для прямой установки на борт автоматического гемокоагулометра CS-2400;
5.Флаконы с реагентами должны иметь бар-коды для реализации функции автоматической идентификации реагентов на борту анализатора.
6.Инструкция к набору реагентов на русском языке.
	200 тестов

	13
	Реагент для подтверждения
волчаночных антикоагулянтов

	1.Реагент для подтверждения LA 2 упрощенный тест с разбавленным ядом гадюки Рассела (DRVVT) для подтверждения волчаночных антикоагулянтов (ВА). 
2.Состав: яд гадюки Рассела, фосфолипиды, антигепариновые агенты, кальций, буферные растворы, стабилизаторы, азид натрия и красители. 
3.Стабильность восстановленных  реагентов: 8 ч. при 37 °C; 24 ч. при 20 -25 °C,;48 часов при 2- 8 °C ; 1 мес. при (-20) °C. 
4.Реагенты  должны быть расфасованы во флаконы, пригодные для прямой установки на борт автоматического гемокоагулометра CS-2400;
5.Флаконы с реагентами должны иметь бар-коды для реализации функции автоматической идентификации реагентов на борту анализатора.
6.Инструкция к набору реагентов на русском языке.
	100 тестов

	14
	Плазма контрольная LA, высокий уровень

	1.Контроль LA - плазма с высокоположительным уровнем волчаночного антикоагулянта для проведения контроля качества исследований на ВА.
2.Для использования с реагентом для скрининга LA 1 и реагентом для подтверждения LA 2 (в тесте DRVVT). 3.Оптимальная фасовка – 1 мл плазмы во флаконе. 
4.Состав: плазма человека с низким содержанием лиофилизированных тромбоцитов, взятых у LA-положительных и здоровых доноров, буферные растворы и стабилизаторы, азид натрия. 
5.Соотношение LA1/LA2 при использовании LA Control High должно быть не менее 1,7
6.Стабильность после восстановления:не меее4 ч. при 20 °C; не менее 8 ч. при 2 до 8 °C (закрытый флакон); не менее 7 дней  при (−20 )°C.
	6 мл

	15
	Плазма контрольная LA, низкий уровень

	1.Контроль LA - плазма с низким уровнем волчаночного антикоагулянтадля проведения контроля качества исследований на ВА.
2.Для использования с реагентом для скрининга LA 1 и реагентом для подтверждения LA 2 (в тесте DRVVT).
3.Оптимальная фасовка – 1 мл плазмы во флаконе. 
4.Состав: плазма человека с низким содержанием лиофилизированных тромбоцитов, взятых у LA-положительных и здоровых доноров, буферные растворы и стабилизаторы, азид натрия. 
5.Соотношение LA1/ LA2 при использовании LA Control High должно быть не более 1,65
6.Стабильность  после восстановления:  не менее 4 ч. при 20 °C; не менее 8 ч. при 2 до 8 °C (закрытый флакон); не менее 7 дней при (−20 )°C.
	6 мл

	16
	Калибровочная (стандартная) плазма 
	1.Каждый флакон в наборе  должен содержать лиофильно высушенную плазму.
2.Плазма должна быть изготовлена на основе крови человека.
3.Плазма должна быть аттестована при использовании стандартизированных материалов международного банка крови с указанием  целевых значений для автоматического гемокоагулометра CS-2400, Sysmex Corporation
4.Стабильность после вскрытия при     +15 - +25 °С – не менее 4 часов.
5.Должна быть сертифицирована по эпидемиологической безопасности.
6.Плазма предназначена  для калибровки: ПВ, фибриногена по Клауссу, факторов свертывания крови, протеина С.
7.Оптимальный объем готовой к анализу плазмы - 1 мл в каждом флаконе.
8.Инструкция к набору калибратора на русском языке.
	20 мл

	17
	Патологическая контрольная плазма  
	1.Каждый флакон в наборе  должен содержать лиофильно высушенную плазму.
2.Плазма должна быть изготовлена на основе крови человека.
3.Предлагаемая контрольная плазма  должна быть аттестована при помощи  реагентов Sysmex Corporation  при использовании стандартизированных материалов международного банка крови с указанием  контрольных значений для автоматического гемокоагулометра CS-2400, Sysmex Corporation.
4.Стабильность после вскрытия при     +15 - +25 °С – не менее 4 часов.
5.Должна быть сертифицирована по эпидемиологической безопасности.
6.Плазма предназначена  для проведения внутрилабораторного контроля следующих параметров в патологическом диапазоне: протромбиновое время (ПВ), фибриноген по Клауссу, АЧТВ, факторы свертывания крови, протеин С.  
7.Паспортные значение вышеуказанных параметров должны быть патологическими (должны выходить за пределы нормальных значений, присущих большинству здоровых лиц).
8.Оптимальный объем готовой к анализу плазмы - 1 мл в каждом флаконе.
9.Инструкция к набору контрольной плазмы  на русском языке.
	140 мл

	18
	Нормальная контрольная плазма 
	1.Каждый флакон в наборе  должен содержать лиофильно высушенную плазму.
2.Плазма должна быть изготовлена на основе крови человека.
3.Предлагаемая контрольная плазма  должна быть аттестована при помощи  реагентов Sysmex Corporation  при использовании стандартизированных материалов международного банка крови с указанием  контрольных значений для автоматического гемокоагулометра CS-2400, Sysmex Corporation.
4.Стабильность после вскрытия при     +15 - +25 °С – не менее 4 часов.
5.Должна быть сертифицирована по эпидемиологической безопасности.
6.Плазма предназначена  для проведения внутрилабораторного контроля следующих параметров  в нормальном  диапазоне: протромбиновое время (ПВ), фибриноген по Клауссу, АЧТВ, факторов свертывания крови, антитромбина, протеина С.
7. Паспортные значения вышеуказанных параметров должны быть в пределах нормальных значений, присущих здоровым лицам.
8.Оптимальный объем готовой к анализу плазмы - 1 мл в каждом флаконе.
9. Инструкция к набору контрольной плазмы  на русском языке.
	80 мл

	20
	Набор для определения концентрации гепарина методом измерения анти-Ха активности 
	1.Набор реагентов для автоматизированного хромогенного анализа для диагностики invitro, предназначенный для количественного определения активности нефракционированного гепарина  и низкомолекулярного гепарина  в цитратной человеческой плазме на анализаторе гемостаза CS-2400 производства Sysmex Corporation (Япония).
2.Реагенты для определения активности гепарина и его аналогов должны быть жидкими, готовыми  к применению. 
3.Стабильность реагентов после вскрытия флаконов должна быть не менее 8 недель +2 - +8 °С 
4.Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодными для прямой установки на борт автоматического гемокоагулометра CS-2400.
5. Флаконы с реагентами должны иметь бар-коды для реализации функции автоматической идентификации реагентов на борту анализатора.
6. Инструкция к набору реагентов на русском языке.
	180 тестов

	21
	Калибратор низкомолекулярного гепарина 
	1.Калибратор Гепарина - для калибровки анализа гепарина, предназначенного для количественного определения активности нефракционированного гепарина и низкомолекулярного гепарина в цитратной человеческой плазме с использованием реагентов, указанных в п 21.
2. Калибратор должен содержать не менее 5-ти разноуровневых  по активности гепарина калибровочных плазм.
3.Стабильность калибровочных плазм после вскрытия при +2 - +8 °С – не менее 48 часов.
	5 мл

	22
	Контроль низкомолекулярного гепарина, низкий уровень 
	1. Контроль гепарина НМ, низкий  уровень 1предназначен   для контроля качества анализа гепарина выполненного с использованием реагентов, указанных в п. 21 при количественном определении активности низкомолекулярного гепарина  в цитратной человеческой плазме на анализаторе СS 2400 производства Sysmex Corporation (Япония). 
2. Стабилизированная и лиофилизированная цитратная человеческая плазма с определенным (низким) уровнем ативности гепарина НМ должна быть  аттестована крови с указанием  контрольных значений для автоматического гемокоагулометра CS-2400.
3. Результат в МЕ/мл. 
4.Стабильность плазмы после реконституции  при +2 - +8 °С – не менее 48 часов.
5. Оптимальный объем готовой к анализу контрольной плазмы - 1 мл в каждом флаконе.
6. Инструкция к набору контрольной плазмы  на русском языке.
	5 мл

	23
	Контроль низкомолекулярного гепарина, высокий уровень 
	1. Контроль гепарина НМ, высокий  уровень  предназначен   для контроля качества анализа гепарина выполненного с использованием реагентов, указанных в п. 21 при количественном определении активности низкомолекулярного гепарина  в цитратной человеческой плазме на анализаторе СS 2400 производства Sysmex Corporation (Япония). 
2.  Стабилизированная и лиофилизированная цитратная человеческая плазма с определенным (высоким) уровнем активности гепарина НМ должна быть  аттестована крови с указанием  контрольных значений для автоматического гемокоагулометра CS-2400.
3. Результат в МЕ/мл. 
4.Стабильность плазмы после реконституции при +2 - +8 °С – не менее 48 часов.
5. Оптимальный объем готовой к анализу контрольной плазмы - 1 мл в каждом флаконе.
6. Инструкция к набору контрольной плазмы  на русском языке.
	5 мл

	24
	Индуктор агрегации тромбоцитов АДФ 
	1.Реагент для исследования агрегации тромбоцитов в плазме крови человека методом оптической агрегатометрии с целью мониторинга эффективности дезагрегантов или выявления приобретенных и наследственных тромбоцитопатий.
2.Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CS, не требуют перепрограммирования прибора.
3.Концентрация индуктора в растворе после разведения - не более 160 мкмоль/л.
4.Стабильность реагента после разведения при +2 - +8 °С не менее 28 дней.
5.Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодными для прямой установки на борт автоматического гемокоагулометра CS-2400.
6.Флаконы с реагентами должны иметь бар-коды для реализации функции автоматической идентификации реагентов на борту анализатора.
7.Наличие в наборе разбавителя, если разбавителем является не деионизированная вода.
8.Инструкция к набору реагентов на русском языке.
	3,75
мл

	25
	Индуктор агрегации тромбоцитов Коллаген 
	1.Реагент для исследования агрегации тромбоцитов в плазме крови человека методом оптической агрегатометрии с целью мониторинга эффективности дезагрегантов или выявления приобретенных и наследственных тромбоцитопатий.
2.Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CS, не требуют перепрограммирования прибора.
3.Концентрация индуктора после разведения - не более 800 мкг/мл.
4.Стабильность реагента после разведения при +2 - +8 °С не менее 28 дней.
5.Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодными для прямой установки на борт автоматического гемокоагулометра CS-2400.
6.Флаконы с реагентами должны иметь бар-коды для реализации функции автоматической идентификации реагентов на борту анализатора.
7.Наличие в наборе разбавителя, если разбавителем является не деионизированная вода.
8.Инструкция к набору реагентов на русском языке.
	3,75
мл

	26
	Индуктор агрегации тромбоцитов Эпинефрин 
	1.Реагент для исследования агрегации тромбоцитов в плазме крови человека методом оптической агрегатометрии с целью мониторинга эффективности дезагрегантов или выявления приобретенных и наследственных тромбоцитопатий.
2.Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CS, не требуют перепрограммирования прибора.
3.Концентрация индуктора в растворе после разведения - не более 800 мкмоль/л.
4.Стабильность реагента после разведения при +2 - +8 °С не менее 7 дней.
5.Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодными для прямой установки на борт автоматического гемокоагулометра CS-2400.
6. Флаконы с реагентами должны иметь бар-коды для реализации функции автоматической идентификации реагентов на борту анализатора.
7.Наличие в наборе разбавителя, если разбавителем является не деионизированная вода.
8. Инструкция к набору реагентов на русском языке.
	3,75
мл



Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Очищающий раствор 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	2 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	18881,46 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ «Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии» 700117699


Приложение к лоту №3:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во ед.

	1
	Очищающий раствор 
	1.Раствор промывочный для анализатора гемостаза  CS-2400.
2.Состав: гипохлорит натрия 1%
3.Очищающий раствор должен быть расфасован во флаконы, пригодные для установки на борт анализатора гемостаза CS-2400.
4.Оптимальный объём флакона 50 мл.
5.Флаконы с очищающим  раствором должны иметь бар-коды для реализации функции автоматической идентификации его на борту анализатора.
	2500 мл

	2
	Очищающий раствор 
	1.Раствор промывочный для анализатора гемостаза  CS-2400.
2.Состав: HCl 0,1Н
	1000 мл









[bookmark: _GoBack]4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,8-0222-62-61-34.
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