Информация о решении заказчика (организатора) по процедуре закупки из одного источника на ЭТП рег.№ EZ20260704382538 «МТ 481/26-ЗОИ «Аппарат искусственной вентиляции легкий для У «ГОДКБ»».
В результате рассмотрения поступивших в установленный срок документов и (или) сведений принято решение:
ЛОТ № 1, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 2
1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260713426932
Общество с ограниченной ответственностью "МериМедСервис"
УНП 193791909
220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Короля, д.2/11-2, пом.704

Цена по лоту: 279 510,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку
Причина несоответствия - Предложение отклонено на основании п.24 Заявки на покупку:
- предложение соответствует менее, чем на 85% описанию предмета закупки: 
- не соответствует п. 2.1.3 Приложения 1 «Технические характеристики»: продолжительность времени автономной работы от аккумуляторных батарей должна составлять не менее 8 часов, в предлагаемом аппарате при установке двух аккумуляторов время работы до 6 часов;
- не соответствует п. 2.3.2 Приложения 1 «Технические характеристики»: требуется устанавливаемый параметр дыхательного объема в пределах 30мл-3000мл, в предлагаемом аппарате максимальный дыхательный объем 2000мл;
- не соответствует п. 2.3.4 Приложения 1 «Технические характеристики»: требуется управляемое инспираторное давление от 4 до 50 мбар, в предлагаемом аппарате от 5 до 80 см Н2О;
- не соответствует п. 2.3.5 Приложения 1 «Технические характеристики»: требуется положительное давление на выдохе в пределах 0-25 мбар, в предлагаемом аппарате от 1 до 45 см Н2О.

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260713427006
Общество с дополнительной ответственностью "БЕЛМЕДСНАБТЕХНИКА"
УНП 190017479
220090, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Олешева, д.1, пом.7Н, каб.5

Цена по лоту: 279 840,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:
Общество с дополнительной ответственностью "БЕЛМЕДСНАБТЕХНИКА", 220090, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Олешева, д.1, пом.7Н, каб.5, УНП 190017479 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 1. Цена по лоту: 279 840,00 бел.рубль (BYN).
