УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«_06_»_августа_ 2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

Медицинское лабораторное оборудование

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское  оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Промыватель планшетов и микропланшетов автоматический |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 28.29.60.900 |
| Объем (количество) | 1 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 4924,70 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Быховская ЦРБ» 700085042 |

Приложение к лоту №1:

1. Соcтав оборудования (на 1 комплект):

| №п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Промыватель | 1 |
| 1.2 | Промывочная гребенка на 12 каналов | 1 |
| 1.3 | Промывочная гребенка на 8 каналов | 1 |
| 1.4 | Каретка для планшета | 1 |
| 1.5 | Бутыли (отмывка, буфер, ополаскивание, отходы) | 4 |
| 1.6 | Датчик уровня жидкости | 1 |
| 1.7 | Силиконовые трубки с цветовой маркировкой | 9 |
| 1.8 | Гидрофильный фильтр для бутыли для прополаскивания | 2 |
| 1.9 | Игла для прочистки каналов | 1 |
| 1.10 | Кабель питания | 1 |
| 1.11 | Предохранитель | 2 |
| 1.12 | Чехол от пыли | 1 |

2. Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Назначение | Предназначен для отмывки 96-луночных планшетов при проведении иммуноферментного анализа (ИФА) |
| 2.2 | Тип планшетов | 96-луночные (плоское, U- и V-образное дно) |
| 2.3 | Количество каналов | 8 или 12 |
| 2.4 | Объем дозирования | 10-9999 мкл |
| 2.5 | Шаг дозировки | 1 мкл |
| 2.6 | Точность дозирования | не более 5% |
| 2.7 | Остаточный объем в лунке | ≤1 мкл |
| 2.8 | Количество циклов отмывки | не менее 50 |
| 2.9 | Время встряхивания/замачивания | 0-24 ч |
| 2.10 | Дисплей | наличие |
| 2.11 | Объем бутылей | 2 л |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стерилизатор паровой вертикальный автоматический непроходной |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.12.000 |
| Объем (количество) | 1 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 40000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 |

Приложение к лоту №2:

1. Соcтав оборудования (на 1 комплект):

| №п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Стерилизатор паровой вертикальный автоматический непроходной: |  |
| 1.1 | Парогаситель | 1 |
| 1.2 | Подставка под стерилизатор металлическая | 1 |
| 1.3 | Корзина для флаконов | 2 |

2. Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 2.1. * | Объём стерилизационной камеры | 75л (дм3) |
| 2.2.* | Загрузка в камеру | вертикальная |
| 2.3. * | Управление автоматическое (с предустановленными стандартными параметрами) | наличие |
| 2.4. | Возможность ручного программирования режимов | наличие |
| 2.5. | Сушка | наличие |
| 2.6. | По методу удаления воздуха из стерилизационной камеры стерилизатор должен относиться к форвакуумным | наличие |
| 2.7. | Материал камеры | нержавеющая сталь |
| 2.8. | Материал трубок, контактирующих с жидкостями и паром | медь и латунь |
| 2.9. | Питание от источника переменного тока частотой 50 Гц | 380 (±38) В |
| 2.10. | Потребляемая мощность | не более 10 кВт |
| 2.11. | Расход дистиллированной воды на цикл стерилизации | не более 5 литров |
| 2.12. | Рабочее давление пара в стерилизационной камере | не более 0,23 МПа |
| 2.13. | наружная поверхность из материалов стойких к воздействию дезинфицирующих средств | наличие |
| 2.14. | Точность поддержания температуры стерилизации | ±3°С |
| 2.15.* | Температурные режимы стерилизации: |  |
| 2.15.1 | 132°С 20 минут | наличие |
| 2.15.2 | 12°С 20 минут | наличие |
| 2.15.3 | Режим свободного программирования: температура 105°С-134°С, давление 19-230 кПа в течение 1-180 минут, без вакуумирования камеры | наличие |
| 2.15.4 | Режим свободного программирования: температура 105°С-134°С, давление 19-230 кПа в течение 1-180 минут, с вакуумированием камеры | наличие |
| 2.16. | Возможность стерилизации растворов | наличие |
| 2.17. | Корзина для флаконов: |  |
| 2.17.1 | Диаметр корзины | 360 (±3) мм |
| 2.17.2 | Высота корзины | 195 (±5) мм |
| 2.17.3 | Материал | металлическая |
| 2.18. | Паспорт /руководство пользователя на русском языке | наличие |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                           Ю.В.Сергиенко