Информация о решении заказчика (организатора) по процедуре закупки из одного источника на ЭТП рег.№ EZ20260615380567 «№457-ЗИОИ-2026 БарМТ №187/26 Стерилизационное оборудование. Лоты 4-7».
В результате рассмотрения поступивших в установленный срок документов и (или) сведений принято решение:
ЛОТ № 5, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 1
1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260622423971
OSAUHING MN MEDICAL
УНП 11514417
10149, Эстония, Harju maakond, Tallinn, Pohja-Tallinna linnaosa, Suve tn 2-68

Цена по лоту: 538 084,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:
OSAUHING MN MEDICAL, 10149, Эстония, Harju maakond, Tallinn, Pohja-Tallinna linnaosa, Suve tn 2-68, УНП 11514417 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 5. Цена по лоту: 538 084,00 бел.рубль (BYN).
ЛОТ № 6, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 4
1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260617423312
Открытое акционерное общество "Гродненский завод торгового машиностроения"
УНП 500059647
230023, Республика Беларусь, Гродненская область, г.Гродно, ул.Тимирязева, д.16

Цена по лоту: 23 265,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку
Причина несоответствия - в связи с несоответствием требованиям заявки на покупку:
* согласно экспертной оценке предложение соответствует техническим требованиям заявки на закупку на 60% (не соответствует в части наличия энергозависимой памяти для сохранения параметров до 10 программ (возможно сохранения параметров до 5 программ), наличия автоматических программ стерилизации при температуре 160±30С в течение 150±5 мин и 180±30С в течение 60±5 мин (программы являются настраиваемыми, а не автоматическими), а также возможности сушки в течение любого отрезка времени (фиксированное время 30 мин)).
* сведения руководства по эксплуатации, представленное в предложении, имеют расхождения со сведениями руководства по эксплуатации, размещенным на сайте Реестры УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» (в части массы шкафа сушильного).
2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260622423969
Общество с ограниченной ответственностью "РЕВОЛАБ"
УНП 193726844
220012, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Чернышевского, д.10А, каб.501

Цена по лоту: 21 256,79 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

3. Документы и (или) сведения рег. № Z20260617423211
Общество с ограниченной ответственностью "ВАТРА"
УНП 100034500
223016, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, вблизи аг.Новый Двор,  38, каб.12

Цена по лоту: 27 660,60 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку
Причина несоответствия - в связи с несоответствием требованиям заявки на покупку: согласно экспертной оценке предложение соответствует техническим требованиям на 73,30 % (на соответствует в части объема камеры (85±5 дм3 вместо требуемых 80л), веса стерилизатора (75 кг вместо требуемых 42 кг), наличия энергозависимой памяти для сохранения параметров до 10 программ (возможно сохранения параметров до 8 программ), а также наличия автоматической программы дезинфекции при температуре 120±30С в течение 45±5 мин (предлагаемая программа является стерилизацией).
4. Документы и (или) сведения рег. № Z20260622423910
Общество с ограниченной ответственностью "ИМТ-ГРУПП"
УНП 192708343
220012, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Платонова, д.49, пом.Б-711

Цена по лоту: 20 500,03 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:
Общество с ограниченной ответственностью "ИМТ-ГРУПП", 220012, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Платонова, д.49, пом.Б-711, УНП 192708343 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 6. Цена по лоту: 20 500,03 бел.рубль (BYN).
ЛОТ № 7, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 2
1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260618423375
Entrydell SA
УНП CHE-100.834.023
6300, Швейцария, ШВЕЙЦАРСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ (CH), Zug, Oberallmendstrasse 18

Цена по лоту: 239 400,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку
Причина несоответствия - в связи с несоответствием требованиям заявки на покупку: согласно экспертной оценке предложение соответствует техническим требованиям на 50 % (не соответствует в части объема моечной камеры, полезного объема моечной камеры, полезного объема накопительного бака (по косвенным данным невозможно оценить соответствие заявленным параметрам), в части количества программ мойки 5 (программа самодезинфекции МДМ не является программой мойки обрабатываемого оборудования), температуры дезинфекции для программ короткой, стандартной и свободной мойки 0С 91 (+5) (около 850С, в документе «ATOS_общий проспект.pdf» для предлагаемой модели указана максимальная температура воды 600С), а также отсутствует информация о длительности цикла самоочистки).
2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260619423693
Общество с ограниченной ответственностью "Фармстандарт-Медтехника"
УНП 5008016932
141707, Российская Федерация, Московская область, г.Долгопрудный, пр-д Лихачёвский, д.5Б

Цена по лоту: 269 052,94 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:
Общество с ограниченной ответственностью "Фармстандарт-Медтехника", 141707, Российская Федерация, Московская область, г.Долгопрудный, пр-д Лихачёвский, д.5Б, УНП 5008016932 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 7. Цена по лоту: 269 052,94 бел.рубль (BYN).
