УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 
_________ Е.А.Зайцева 
«__»__________ 2026 года

Заявка на закупку 
Консоли медицинские для объекта:  «Реконструкция здания главного корпуса и здания поликлиники УЗ «Чаусская ЦРБ» с благоустройством прилегающей территории в г. Чаусы, ул. Круговая, 53 2 очередь 

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Консоль медицинская настенная горизонтальная

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.650

	Объем (количество)
	4 комплекта

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	44983,66 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	КУП «Могилевское областное управление капитальным строительством», г. Могилев, 790028661


Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация) оборудования (на 1 комплект):
	№ п/п
			Наименование
	Количество

	1.1
	Панель настенная горизонтальная, длина 1200 мм, со встроенной электроразводкой и разводкой медицинских газов и вакуума:
	

	1.1.1
	Блок - I особая категория (1,6 кВт, 230В, 50Гц) из 4-х электрических розеток красного цвета с вставкой для нанесения подписи с заземляющими контактами, контрольным индикатором наличия питания, дифференциальным автоматическим 
	1 шт.

	1.1.2
	Блок - I  категория (0,5 кВт, 230В, 50Гц) из 4-х электрических розеток белого цвета с вставкой для нанесения подписи с заземляющими контактами, контрольным индикатором наличия питания, дифференциальным автоматическим
	
2 шт.

	1.1.3
	Эквипотенциальный порт
	4 шт.

	1.1.4
	Газовый разъем О2, стандарт типа DINISO
	2 шт.

	1.1.5
	Газовый разъем сж. воздух 5 бар, стандарт типа DINISO
	2 шт.

	1.2
	Настенный медицинский рельс из нержавеющей стали, длина 1500-1600 мм с комплектом крепления на стену
	1 комплект

	1.3
	Инфузионная стойка с комплектом крепления на рельс
	1 шт.

	1.4
	Стойка для навески инфузионных насосов с комплектом крепления на рельс
	1 шт.

	1.5
	Встроенный светильник для локальных обследований
	1 шт.

	1.6
	Вакуумный аспиратор
	2 комплекта

	1.7
	Держатель аспирационного шланга пациента с креплением на рельс
	2 шт.

	1.8
	Корзина для катетеров с креплением на рельс
	1 шт.


2.Показатели (характеристики):
2.1.Горизонтальные настенные панели должны быть предназначены для настенного монтажа и выполнены из анодированного алюминия. Панели, изготовленные из черных металлов, не предлагать. Для размещения различного медицинского оборудования панели должны комплектоваться встроенными медицинскими рельсами по всей длине.
2.2.*Максимальная нагрузка на рельсы не менее 50 кг.
2.3.*Основание панели должно состоять из двух каналов - верхнего и нижнего. Верхний служит для установки электрических розеток, выключателей автоматических, розеток выравнивания потенциалов, компьютерных розеток. В нижнем размещены газовые разъемы быстрого соединения стандарта медицинских газов DIN 13260-2 и трубопроводы на каждый вид медицинского газа.  
2.4.* Конструкция газового разъема и штекера должна обеспечивать два положения штекера в клапане и отсоединение:
2.4.1. «парковочное» – штекер вставлен в клапан (до первого щелчка) - состояние готовности, клапан надежно закрыт, медицинский газ не подается;
2.4.2. «рабочее» штекер вставлен в клапан (до второго щелчка) – непосредственно работа, штекер вставлен в клапан до упора, осуществляется подача медицинского газа, а также обеспечивается возможность быстрого отсоединения штекера в любой момент;
2.4.3. «отсоединение» - штекер отсоединен от клапана, клапан надежно закрыт.
 2.5. Инфузионная стойка с 4 крюками для инфузионных флаконов. Стойка должна иметь крепление на верхний и нижний встроенные рельсы панели. Для удобства использования стойка должна иметь возможность регулировки по длине, а верхняя часть стойки должна иметь наклон относительно нижней.
2.6. Стойка для навески инфузионных насосов должна быть высотой не менее 1000 мм и иметь крепление на рельсы панели.
2.7. В комплект панели должен входить светильник для локальных обследований со следующими техническими характеристиками:
2.7.1. Двухплечевой рычаг с куполом светильника и комплектом крепления на рельс;
2.7.2. Максимальная интенсивность освещения не менее 30000 Люкс;
2.7.3. Ступенчатая регулировка освещенности 30 – 100 %;
2.7.4. Трехступенчатая регулировка цветовой температуры в диапазоне не менее 3700 – 4600 К.;
2.8.Вакуумный аспиратор, с возможностью регулировки, должен создавать разрежение не менее -0.8 бар, иметь максимальное всасывание не менее 45 л/мин и должен состоять из:
2.8.1.двух емкостей для сбора секреции, каждая из которых должна быть вместимостью не менее 700 мл;
2.8.2.корзины для крепления емкостей;
2.8.3.вакуумного регулятора с манометром;
2.8.4.шланга для подключения к системе медицинских газов;
2.8.5.аспирационного шланга с рабочим наконечником, снабженным держателем на рельс.
2.9.Вес консоли без учета оборудования не более– 17,8 кг.

Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Консоль медицинская настенная горизонтальная

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.650

	Объем (количество)
	3 комплекта

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	37895,75 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	КУП «Могилевское областное управление капитальным строительством», г. Могилев, 790028661


Приложение к лоту №2:
1.  Состав (комплектация) оборудования (на 1 комплект):
	№ п/п
			Наименование
	Количество

	1.1
	Панель настенная горизонтальная, длина 1200 мм, со встроенной электроразводкой и разводкой медицинских газов и вакуума:
	

	1.1.1
	Блок - I особая категория (1,6 кВт, 230В, 50Гц) из 4-х электрических розеток красного цвета с вставкой для нанесения подписи с заземляющими контактами, контрольным индикатором наличия питания, дифференциальным автоматическим 
	1 шт.

	1.1.2
	Блок - I  категория (0,5 кВт, 230В, 50Гц) из 4-х электрических розеток белого цвета с вставкой для нанесения подписи с заземляющими контактами, контрольным индикатором наличия питания, дифференциальным автоматическим
	
2 шт.

	1.1.3
	Эквипотенциальный порт
	4 шт.

	1.1.4
	Газовый разъем О2, стандарт типа DINISO
	2 шт.

	1.1.5
	Газовый разъем сж. воздух 5 бар, стандарт типа DINISO
	2 шт.

	1.1.6
	Отвод наркотических газов
	1 шт.

	1.1.7
	Газовый разъем закиси азота, стандарт типа DINISO
	1 шт.

	1.2
	Настенный медицинский рельс из нержавеющей стали, длина 1500-1600 мм с комплектом крепления на стену
	1 комплект

	1.3
	Инфузионная стойка с комплектом крепления на рельс
	1 шт.

	1.4
	Стойка для навески инфузионных насосов с комплектом крепления на рельс
	1 шт.

	1.5
	Светильник для локальных обследований
	1 шт.

	1.6
	Вакуумный аспиратор
	2 комплекта

	1.7
	Держатель аспирационного шланга пациента с креплением на рельс
	2 шт.

	1.8
	Корзина для катетеров с креплением на рельс
	2 шт.


2.Показатели (характеристики):
2.1.Горизонтальные настенные панели должны быть предназначены для настенного монтажа и выполнены из анодированного алюминия. Панели, изготовленные из черных металлов, не предлагать. Для размещения различного медицинского оборудования панели должны комплектоваться встроенными медицинскими рельсами по всей длине.
2.2.*Максимальная нагрузка на рельсы не менее 50 кг.
2.3.*Основание панели должно состоять из двух каналов - верхнего и нижнего. Верхний служит для установки электрических розеток, выключателей автоматических, розеток выравнивания потенциалов, компьютерных розеток. В нижнем размещены газовые разъемы быстрого соединения стандарта медицинских газов DIN 13260-2 и трубопроводы на каждый вид медицинского газа.  
2.4.* Конструкция газового разъема и штекера должна обеспечивать два положения штекера в клапане и отсоединение:
2.4.1. «парковочное» – штекер вставлен в клапан (до первого щелчка) - состояние готовности, клапан надежно закрыт, медицинский газ не подается;
2.4.2. «рабочее» штекер вставлен в клапан (до второго щелчка) – непосредственно работа, штекер вставлен в клапан до упора, осуществляется подача медицинского газа, а также обеспечивается возможность быстрого отсоединения штекера в любой момент;
2.4.3. «отсоединение» - штекер отсоединен от клапана, клапан надежно закрыт.
 2.5. Инфузионная стойка с 4-мя крюками для инфузионных флаконов. Стойка должна иметь крепление на верхний и нижний встроенные рельсы панели. Для удобства использования стойка должна иметь возможность регулировки по длине, а верхняя часть стойки должна иметь наклон относительно нижней.
2.6. Стойка для навески инфузионных насосов должна быть высотой не менее 1000 мм и иметь крепление на рельсы панели.
2.7. В комплект панели должен входить светильник для локальных обследований со следующими техническими характеристиками:
2.7.1.Двухплечевой рычаг с куполом светильника и комплектом крепления на рельс;
2.7.2. Максимальная интенсивность освещения не менее 30000 Люкс;
2.7.3.Ступенчатая регулировка освещенности 30 – 100 %;
2.7.4. Трехступенчатая регулировка цветовой температуры в диапазоне не менее 3700 – 4600 К.;
2.8.Вакуумный аспиратор, с возможностью регулировки, должен создавать разрежение не менее -0.8 бар, иметь максимальное всасывание не менее 45 л/мин и должен состоять из:
2.8.1.двух емкостей для сбора секреции, каждая из которых должна быть вместимостью не менее 700 мл;
2.8.2.корзины для крепления емкостей;
2.8.3.вакуумного регулятора с манометром;
2.8.4.шланга для подключения к системе медицинских газов;
2.8.5.аспирационного шланга с рабочим наконечником, снабженным держателем на рельс.
2.9.Вес консоли без учета оборудования не более – 17,8 кг.

Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Консоль медицинская настенная горизонтальная

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.650

	Объем (количество)
	5 комплектов

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	56229,58 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	КУП «Могилевское областное управление капитальным строительством», г. Могилев, 790028661


Приложение к лоту №3:
1. Состав (комплектация) оборудования (на 1 комплект):
	№ п/п
			Наименование
	Количество

	1.1
	Панель настенная горизонтальная, длина 1200 мм, со встроенной электроразводкой и разводкой медицинских газов и вакуума:
	

	1.1.1
	Блок - I  категория (2,6 кВт, 230В, 50Гц, 3 ввода) из 4-х электрических розеток белого цвета с вставкой для нанесения подписи с заземляющими контактами, контрольным индикатором наличия питания, дифференциальным автоматическим
	3 шт.

	1.1.2
	Эквипотенциальный порт
	4 шт.

	1.1.3
	Газовый разъем О2, стандарт типа DINISO
	2 шт.

	1.1.4
	Газовый разъем сж. воздух 5 бар, стандарт типа DINISO
	2 шт.

	1.2
	Настенный медицинский рельс из нержавеющей стали, длина 1500-1600 мм с комплектом крепления на стену
	1 комплект

	1.3
	Инфузионная стойка с комплектом крепления на рельс
	1 шт.

	1.4
	Стойка для навески инфузионных насосов с комплектом крепления на рельс
	1 шт.

	1.5
	Встроенный светильник для локальных обследований
	1 шт.

	1.6
	Вакуумный аспиратор
	2 комплекта

	1.7
	Держатель аспирационного шланга пациента с креплением на рельс
	2 шт.

	1.8
	Корзина для катетеров с креплением на рельс
	3 шт.


2.Показатели (характеристики):
2.1.Горизонтальные настенные панели должны быть предназначены для настенного монтажа и выполнены из анодированного алюминия. Панели, изготовленные из черных металлов, не предлагать. Для размещения различного медицинского оборудования панели должны комплектоваться встроенными медицинскими рельсами по всей длине.
2.2.*Максимальная нагрузка на рельсы не менее 50 кг.
2.3.*Основание панели должно состоять из двух каналов - верхнего и нижнего. Верхний служит для установки электрических розеток, выключателей автоматических, розеток выравнивания потенциалов, компьютерных розеток. В нижнем размещены газовые разъемы быстрого соединения стандарта медицинских газов DIN 13260-2 и трубопроводы на каждый вид медицинского газа.  
2.4.* Конструкция газового разъема и штекера должна обеспечивать два положения штекера в клапане и отсоединение:
2.4.1. «парковочное» – штекер вставлен в клапан (до первого щелчка) - состояние готовности, клапан надежно закрыт, медицинский газ не подается;
 2.4.2. «рабочее» штекер вставлен в клапан (до второго щелчка) – непосредственно работа, штекер вставлен в клапан до упора, осуществляется подача медицинского газа, а также обеспечивается возможность быстрого отсоединения штекера в любой момент;
 2.4.3.«отсоединение» - штекер отсоединен от клапана, клапан надежно закрыт.
 2.5. Инфузионная стойка с 4-мя крюками для инфузионных флаконов. Стойка должна иметь крепление на верхний и нижний встроенные рельсы панели. Для удобства использования стойка должна иметь возможность регулировки по длине, а верхняя часть стойки должна иметь наклон относительно нижней.
2.6. Стойка для навески инфузионных насосов должна быть высотой не менее 1000 мм и иметь крепление на рельсы панели.
2.7. В комплект панели должен входить светильник для локальных обследований со следующими техническими характеристиками:
2.7.1.Двухплечевой рычаг с куполом светильника и комплектом крепления на рельс;
2.7.2. Максимальная интенсивность освещения не менее 30000 Люкс;
2.7.3.Ступенчатая регулировка освещенности 30 – 100 %;
2.7.4. Трехступенчатая регулировка цветовой температуры в диапазоне не менее 3700 – 4600 К.;
2.8.Вакуумный аспиратор, с возможностью регулировки, должен создавать разрежение не менее - 0.8 бар, иметь максимальное всасывание не менее 45 л/мин и должен состоять из:
2.8.1.двух емкостей для сбора секреции, каждая из которых должна быть вместимостью не менее 700 мл;
2.8.2.корзины для крепления емкостей;
2.8.3.вакуумного регулятора с манометром;
2.8.4.шланга для подключения к системе медицинских газов;
2.8.5.аспирационного шланга с рабочим наконечником, снабженным держателем на рельс.
2.9. Вес консоли без учета оборудования не более – 17,8 кг




4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.
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