УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_________ Е.А.Зайцева

«__»__________ 2026 года

Заявка на закупку

Консоли медицинские для объекта:  «Реконструкция здания главного корпуса и здания поликлиники УЗ «Чаусская ЦРБ» с благоустройством прилегающей территории в г. Чаусы, ул. Круговая, 53 2 очередь

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Консоль медицинская настенная горизонтальная |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.650 |
| Объем (количество) | 4 комплекта |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 44983,66 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | КУП «Могилевское областное управление капитальным строительством», г. Могилев, 790028661 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация) оборудования (на 1 комплект):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Панель настенная горизонтальная, длина 1200 мм, со встроенной электроразводкой и разводкой медицинских газов и вакуума: |  |
| 1.1.1 | Блок - I особая категория (1,6 кВт, 230В, 50Гц) из 4-х электрических розеток красного цвета с вставкой для нанесения подписи с заземляющими контактами, контрольным индикатором наличия питания, дифференциальным автоматическим | 1 шт. |
| 1.1.2 | Блок - I категория (0,5 кВт, 230В, 50Гц) из 4-х электрических розеток белого цвета с вставкой для нанесения подписи с заземляющими контактами, контрольным индикатором наличия питания, дифференциальным автоматическим | 2 шт. |
| 1.1.3 | Эквипотенциальный порт | 4 шт. |
| 1.1.4 | Газовый разъем О2, стандарт типа DINISO | 2 шт. |
| 1.1.5 | Газовый разъем сж. воздух 5 бар, стандарт типа DINISO | 2 шт. |
| 1.2 | Настенный медицинский рельс из нержавеющей стали, длина 1500-1600 мм с комплектом крепления на стену | 1 комплект |
| 1.3 | Инфузионная стойка с комплектом крепления на рельс | 1 шт. |
| 1.4 | Стойка для навески инфузионных насосов с комплектом крепления на рельс | 1 шт. |
| 1.5 | Встроенный светильник для локальных обследований | 1 шт. |
| 1.6 | Вакуумный аспиратор | 2 комплекта |
| 1.7 | Держатель аспирационного шланга пациента с креплением на рельс | 2 шт. |
| 1.8 | Корзина для катетеров с креплением на рельс | - шт. |

2.Показатели (характеристики):

2.1.Горизонтальные настенные панели должны быть предназначены для настенного монтажа и выполнены из анодированного алюминия. Панели, изготовленные из черных металлов, не предлагать. Для размещения различного медицинского оборудования панели должны комплектоваться встроенными медицинскими рельсами по всей длине.

2.2.*Максимальная нагрузка на рельсы не менее 50 кг.

2.3.*Основание панели должно состоять из двух каналов - верхнего и нижнего. Верхний служит для установки электрических розеток, выключателей автоматических, розеток выравнивания потенциалов, компьютерных розеток. В нижнем размещены газовые разъемы быстрого соединения стандарта медицинских газов DIN 13260-2 и трубопроводы на каждый вид медицинского газа.

2.4.* Конструкция газового разъема и штекера должна обеспечивать два положения штекера в клапане и отсоединение:

2.4.1. «парковочное» – штекер вставлен в клапан (до первого щелчка) - состояние готовности, клапан надежно закрыт, медицинский газ не подается;

2.4.2. «рабочее» штекер вставлен в клапан (до второго щелчка) – непосредственно работа, штекер вставлен в клапан до упора, осуществляется подача медицинского газа, а также обеспечивается возможность быстрого отсоединения штекера в любой момент;

2.4.3. «отсоединение» - штекер отсоединен от клапана, клапан надежно закрыт.

2.5. Инфузионная стойка с 4 крюками для инфузионных флаконов. Стойка должна иметь крепление на верхний и нижний встроенные рельсы панели. Для удобства использования стойка должна иметь возможность регулировки по длине, а верхняя часть стойки должна иметь наклон относительно нижней.

2.6. Стойка для навески инфузионных насосов должна быть высотой не менее 1000 мм и иметь крепление на рельсы панели.

2.7. В комплект панели должен входить светильник для локальных обследований со следующими техническими характеристиками:

2.7.1. Двухплечевой рычаг с куполом светильника и комплектом крепления на рельс;

2.7.2. Максимальная интенсивность освещения не менее 30000 Люкс;

2.7.3. Ступенчатая регулировка освещенности 30 – 100 %;

2.7.4. Трехступенчатая регулировка цветовой температуры в диапазоне не менее 3700 – 4600 К.;

2.8.Вакуумный аспиратор, с возможностью регулировки, должен создавать разрежение не менее -0.8 бар, иметь максимальное всасывание не менее 45 л/мин и должен состоять из:

2.8.1.двух емкостей для сбора секреции, каждая из которых должна быть вместимостью не менее 700 мл;

2.8.2.корзины для крепления емкостей;

2.8.3.вакуумного регулятора с манометром;

2.8.4.шланга для подключения к системе медицинских газов;

2.8.5.аспирационного шланга с рабочим наконечником, снабженным держателем на рельс.

2.9.Вес консоли без учета оборудования не более– 17,8 кг.

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Консоль медицинская настенная горизонтальная |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.650 |
| Объем (количество) | 3 комплекта |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 37895,75 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | КУП «Могилевское областное управление капитальным строительством», г. Могилев, 790028661 |

Приложение к лоту №2:

- Состав (комплектация) оборудования (на 1 комплект):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Панель настенная горизонтальная, длина 1200 мм, со встроенной электроразводкой и разводкой медицинских газов и вакуума: |  |
| 1.1.1 | Блок - I особая категория (1,6 кВт, 230В, 50Гц) из 4-х электрических розеток красного цвета с вставкой для нанесения подписи с заземляющими контактами, контрольным индикатором наличия питания, дифференциальным автоматическим | 1 шт. |
| 1.1.2 | Блок - I категория (0,5 кВт, 230В, 50Гц) из 4-х электрических розеток белого цвета с вставкой для нанесения подписи с заземляющими контактами, контрольным индикатором наличия питания, дифференциальным автоматическим | 2 шт. |
| 1.1.3 | Эквипотенциальный порт | 4 шт. |
| 1.1.4 | Газовый разъем О2, стандарт типа DINISO | 2 шт. |
| 1.1.5 | Газовый разъем сж. воздух 5 бар, стандарт типа DINISO | 2 шт. |
| 1.1.6 | Отвод наркотических газов | 1 шт. |
| 1.1.7 | Газовый разъем закиси азота, стандарт типа DINISO | 1 шт. |
| 1.2 | Настенный медицинский рельс из нержавеющей стали, длина 1500-1600 мм с комплектом крепления на стену | 1 комплект |
| 1.3 | Инфузионная стойка с комплектом крепления на рельс | 1 шт. |
| 1.4 | Стойка для навески инфузионных насосов с комплектом крепления на рельс | 1 шт. |
| 1.5 | Светильник для локальных обследований | 1 шт. |
| 1.6 | Вакуумный аспиратор | 2 комплекта |
| 1.7 | Держатель аспирационного шланга пациента с креплением на рельс | 2 шт. |
| 1.8 | Корзина для катетеров с креплением на рельс | - шт. |

2.Показатели (характеристики):

2.1.Горизонтальные настенные панели должны быть предназначены для настенного монтажа и выполнены из анодированного алюминия. Панели, изготовленные из черных металлов, не предлагать. Для размещения различного медицинского оборудования панели должны комплектоваться встроенными медицинскими рельсами по всей длине.

2.2.*Максимальная нагрузка на рельсы не менее 50 кг.

2.3.*Основание панели должно состоять из двух каналов - верхнего и нижнего. Верхний служит для установки электрических розеток, выключателей автоматических, розеток выравнивания потенциалов, компьютерных розеток. В нижнем размещены газовые разъемы быстрого соединения стандарта медицинских газов DIN 13260-2 и трубопроводы на каждый вид медицинского газа.

2.4.* Конструкция газового разъема и штекера должна обеспечивать два положения штекера в клапане и отсоединение:

2.4.1. «парковочное» – штекер вставлен в клапан (до первого щелчка) - состояние готовности, клапан надежно закрыт, медицинский газ не подается;

2.4.2. «рабочее» штекер вставлен в клапан (до второго щелчка) – непосредственно работа, штекер вставлен в клапан до упора, осуществляется подача медицинского газа, а также обеспечивается возможность быстрого отсоединения штекера в любой момент;

2.4.3. «отсоединение» - штекер отсоединен от клапана, клапан надежно закрыт.

2.5. Инфузионная стойка с 4-мя крюками для инфузионных флаконов. Стойка должна иметь крепление на верхний и нижний встроенные рельсы панели. Для удобства использования стойка должна иметь возможность регулировки по длине, а верхняя часть стойки должна иметь наклон относительно нижней.

2.6. Стойка для навески инфузионных насосов должна быть высотой не менее 1000 мм и иметь крепление на рельсы панели.

2.7. В комплект панели должен входить светильник для локальных обследований со следующими техническими характеристиками:

2.7.1.Двухплечевой рычаг с куполом светильника и комплектом крепления на рельс;

2.7.2. Максимальная интенсивность освещения не менее 30000 Люкс;

2.7.3.Ступенчатая регулировка освещенности 30 – 100 %;

2.7.4. Трехступенчатая регулировка цветовой температуры в диапазоне не менее 3700 – 4600 К.;

2.8.Вакуумный аспиратор, с возможностью регулировки, должен создавать разрежение не менее -0.8 бар, иметь максимальное всасывание не менее 45 л/мин и должен состоять из:

2.8.1.двух емкостей для сбора секреции, каждая из которых должна быть вместимостью не менее 700 мл;

2.8.2.корзины для крепления емкостей;

2.8.3.вакуумного регулятора с манометром;

2.8.4.шланга для подключения к системе медицинских газов;

2.8.5.аспирационного шланга с рабочим наконечником, снабженным держателем на рельс.

2.9.Вес консоли без учета оборудования не более – 17,8 кг.

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Консоль медицинская настенная горизонтальная |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.650 |
| Объем (количество) | 5 комплектов |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 56229,58 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | КУП «Могилевское областное управление капитальным строительством», г. Могилев, 790028661 |

Приложение к лоту №3:

- Состав (комплектация) оборудования (на 1 комплект):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Панель настенная горизонтальная, длина 1200 мм, со встроенной электроразводкой и разводкой медицинских газов и вакуума: |  |
| 1.1.1 | Блок - I категория (2,6 кВт, 230В, 50Гц, 3 ввода) из 4-х электрических розеток белого цвета с вставкой для нанесения подписи с заземляющими контактами, контрольным индикатором наличия питания, дифференциальным автоматическим | 3 шт. |
| 1.1.2 | Эквипотенциальный порт | 4 шт. |
| 1.1.3 | Газовый разъем О2, стандарт типа DINISO | 2 шт. |
| 1.1.4 | Газовый разъем сж. воздух 5 бар, стандарт типа DINISO | 2 шт. |
| 1.2 | Настенный медицинский рельс из нержавеющей стали, длина 1500-1600 мм с комплектом крепления на стену | 1 комплект |
| 1.3 | Инфузионная стойка с комплектом крепления на рельс | 1 шт. |
| 1.4 | Стойка для навески инфузионных насосов с комплектом крепления на рельс | 1 шт. |
| 1.5 | Встроенный светильник для локальных обследований | 1 шт. |
| 1.6 | Вакуумный аспиратор | 2 комплекта |
| 1.7 | Держатель аспирационного шланга пациента с креплением на рельс | 2 шт. |
| 1.8 | Корзина для катетеров с креплением на рельс | - шт. |

2.Показатели (характеристики):

2.1.Горизонтальные настенные панели должны быть предназначены для настенного монтажа и выполнены из анодированного алюминия. Панели, изготовленные из черных металлов, не предлагать. Для размещения различного медицинского оборудования панели должны комплектоваться встроенными медицинскими рельсами по всей длине.

2.2.*Максимальная нагрузка на рельсы не менее 50 кг.

2.3.*Основание панели должно состоять из двух каналов - верхнего и нижнего. Верхний служит для установки электрических розеток, выключателей автоматических, розеток выравнивания потенциалов, компьютерных розеток. В нижнем размещены газовые разъемы быстрого соединения стандарта медицинских газов DIN 13260-2 и трубопроводы на каждый вид медицинского газа.

2.4.* Конструкция газового разъема и штекера должна обеспечивать два положения штекера в клапане и отсоединение:

2.4.1. «парковочное» – штекер вставлен в клапан (до первого щелчка) - состояние готовности, клапан надежно закрыт, медицинский газ не подается;

2.4.2. «рабочее» штекер вставлен в клапан (до второго щелчка) – непосредственно работа, штекер вставлен в клапан до упора, осуществляется подача медицинского газа, а также обеспечивается возможность быстрого отсоединения штекера в любой момент;

2.4.3.«отсоединение» - штекер отсоединен от клапана, клапан надежно закрыт.

2.5. Инфузионная стойка с 4-мя крюками для инфузионных флаконов. Стойка должна иметь крепление на верхний и нижний встроенные рельсы панели. Для удобства использования стойка должна иметь возможность регулировки по длине, а верхняя часть стойки должна иметь наклон относительно нижней.

2.6. Стойка для навески инфузионных насосов должна быть высотой не менее 1000 мм и иметь крепление на рельсы панели.

2.7. В комплект панели должен входить светильник для локальных обследований со следующими техническими характеристиками:

2.7.1.Двухплечевой рычаг с куполом светильника и комплектом крепления на рельс;

2.7.2. Максимальная интенсивность освещения не менее 30000 Люкс;

2.7.3.Ступенчатая регулировка освещенности 30 – 100 %;

2.7.4. Трехступенчатая регулировка цветовой температуры в диапазоне не менее 3700 – 4600 К.;

2.8.Вакуумный аспиратор, с возможностью регулировки, должен создавать разрежение не менее - 0.8 бар, иметь максимальное всасывание не менее 45 л/мин и должен состоять из:

2.8.1.двух емкостей для сбора секреции, каждая из которых должна быть вместимостью не менее 700 мл;

2.8.2.корзины для крепления емкостей;

2.8.3.вакуумного регулятора с манометром;

2.8.4.шланга для подключения к системе медицинских газов;

2.8.5.аспирационного шланга с рабочим наконечником, снабженным держателем на рельс.

2.9. Вес консоли без учета оборудования не более – 17,8 кг

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                                               Ю.В.Сергиенко