ГродМТ 567/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Мониторы пациента с центральной станцией для отделений анестезиологии и реанимации

- Состав оборудования:

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Комплект включает: | 1 комплект |
| 1.1. | Центральная станция мониторирования | 1 шт. |
| 1.2. | Монитор пациента реанимационный | 6 шт. |

2. Комплектующие к мониторам из расчета на 1 монитор (всего 6 комплектов к 6 мониторам):

| № | Наименование | Количество не менее |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Встроенный источник автономного электропитания | 1 шт. |
| 2.2. | Блок/модуль многопараметрический для измерения ЭКГ, SpO2 (технология Massimo SET или аналог), температуры, неинвазивного артериального давления, инвазивного давления | 1 шт. |
| 2.3. | Комплект кабелей ЭКГ на 5 электродов для ОРИТ, клипса | 1 шт. |
| 2.4. | Многоразовый пульсоксиметрический датчик (технология Massimo SET или аналог) для взрослых с кабелем-удлинителем | 2 шт. |
| 2.5. | Многоразовый пульсоксиметрический датчик (технология Massimo SET или аналог) для детей с кабелем-удлинителем | 2 шт |
| 2.6. | Комплект многоразовых манжет различного размера для измерения неинвазивного АД (по 1 шт. каждого размера, категория пациентов: взрослые, дети) | 2 комплекта |
| 2.7. | Шланг удлинительный для манжет неинвазивного давления | 1 шт. |
| 2.8. | Термодатчик накожный многоразовый для взрослых | 1 шт. |
| 2.9. | Термодатчик накожный многоразовый для детей | 1 шт |
| 2.10. | Термодатчик внутриполостной многоразовый для взрослых | 1 шт. |
| 2.11. | Термодатчик внутриполостной многоразовый для детей | 1 шт. |
| 2.12. | Кабель интерфейса с коннектором инвазивного давления | 2 шт. |
| 2.13. | Адаптер для многоканального измерения инвазивного АД | 1 шт. |
| 2.14 | Одноразовые трансдьюсеры (камеры) для измерения инвазивного | 20 шт. |
| 2.15. | Крепление монитора к консоли медицинской | 1 шт. |
| 2.16. | Модуль капнографического мониторинга в основном потоке | 1 шт. |
| 2.17. | Датчик СО2 многоразовый | 1 шт. |
| 2.18. | Адаптер etCO2 воздушной линии многоразовый | 1 шт. |

3. Дополнительные комплектующие для обеспечения мониторирования отдельных функций для универсального использования со всеми мониторами:

| № | Наименование | Количество не менее |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Комплект кабелей ЭКГ на 5 электродов для ОРИТ, клипса | 3 шт. |
| 3.2. | Измерительный модуль сердечного выброса | 1 шт. |
| 3.3. | Комплект интерфейсных кабелей к измерительному модулю сердечного выброса | 1 шт. |
| 3.4 | Комплект расходных материалов для измерения сердечного выброса методом термодилюции правых отделов (интрадьюсер, термодилюционный катетер, закрытая система введения инжектата) | 10 шт. |
| 3.5. | Измерительный модуль РICCO | 2 шт. |
| 3.6. | Комплект интерфейсных кабелей к измерительному модулю РICCO | 2 шт. |
| 3.7. | Комплект расходных материалов для мониторинга РICCO (термодилюционный катетер, закрытая система введения инжектата) взрослые, педиатрический | 15 шт. |

4. Комплект поставки центральной станции мониторного наблюдения:

| 4.1 | Системный блок с лицензионным ПО и сетевым интерфейсом | 3 шт. |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Цветной ЖК дисплей размером не менее 27 дюймов по диагонали | 3 шт. |
| 4.3 | Клавиатура, мышь | 3 комплекта |
| 4.4 | Устройство бесперебойного питания | 3 шт. |
| 4.5 | Лазерный МФУ | 1 шт. |

5. Основные технические требования к мониторам.

5.1. * Монитор пациента должен быть модульной конфигурации, что подразумевает возможность использования (переноса) одного мультипараметрического модуля и/или нескольких монопараметрических модулей между мониторами пациента.

5.2.  Все мониторы должны располагать возможностью расширения количества мониторируемых параметров при подключении к ним дополнительных модулей, программных опций.

5.3. Все предлагаемые мониторы должны обеспечивать мониторирование следующих функций: ЭКГ / ЧСС, респирография / ЧД, пульсоксиметрия / плетизмография, неинвазивное АД, температура, инвазивное давление.

5.4. Питание всех мониторов должно осуществляться от сети 220В; блок питания должен размещаться внутри корпуса монитора.

5.5. Станция центрального мониторинга должна интегрироваться с имеющейся в учреждении ГИС «e-Doctor» с целью передачи и архивации данных пациентов. При необходимости должны быть поставлены дополнительные принадлежности для синхронизации.

Станция центрального мониторинга потенциально совместима с имеющимся в учреждении аппаратами ИВЛ: Виан-3-Турбо,  Mindray SV300, SV600.

5.6. Монитор пациента должен автоматически распознаваться при подключении к мониторной сети. Одновременно с распознаванием монитора должно происходить автоматическое конфигурирование интерфейса монитора в соответствии с соответствующей койкой пациента.

5.7. Мониторы должны иметь встроенную память для записи не менее чем 120-часов трендов о каждому из пациентов.

5.8. Время отображаемых экранных графических трендов должно настраиваться в диапазоне от 30 мин до 72 часов с интервалом не менее 1 мин. Функция трендовой памяти должна включать возможность сохранения и распечатки отчетов на центральном принтере.

5.9. Функциональные возможности предлагаемых мониторов должны включать специализированные дополнения, позволяющие проводить расчёты лекарственных препаратов, преобразование единиц измерения, планирование ввода препарата, документирование расчета лекарств.

5.10. Мониторы должны иметь иерархическую систему звуковых, визуальных и текстовых сообщений о тревогах и предупреждениях по всем мониторируемым параметрам. Должны быть предусмотрены три уровня тревожных сообщений. Меню настройки тревог мониторируемых параметров отображать одновременно верхнюю и нижнюю допустимую границу параметра, а также его текущее значение.

5.11. Все мониторы должны обеспечивать просмотр волновых параметров и численных данных от любого другого монитора в сети через ручной выбор пользователем. Эта функция не должна прерывать нормальный мониторинг физиологических волн/значений и тревог на любой локальной кровати.

5.12. Мониторы из п. 1.1 должны иметь цветной плоский сенсорный дисплей с диагональю не менее 12” и широким углом обзора. Разрешение дисплея не менее 1280 х 800 пикселей.

5.13.  Одновременное отображение на экране не менее 8 волновых кривых.

5.14. Работа от встроенного нового заряженного аккумулятора не менее 2,5 часов.

5.15. Предлагаемые мониторы должны быть устойчивы к разряду дефибрилляции.

5.16. Предлагаемые мониторы должны быть устойчивы к механическим воздействиям при эксплуатации.

5.17. Стойкость материала корпуса к воздействию дезинфицирующих растворов.

5.18 Требования к многопараметрическому измерительному модулю

5.18.1. Должен представлять собой измерительный модуль к основному монитору.

5.18.2 Многопараметрический модуль должен одновременно осуществлять мониторинг ЭКГ с использованием 3- и 5-электродных кабелей, мониторинг дыхания, SpO2, неинвазивного давления, инвазивного давления, температуры.

5.18.3. Накопление и автоматическая передача данных пациента в основную мониторную систему.

5.18.4. Экран ЖК, сенсорный.

6. Специальные требования.

6.1. Мониторирование ЭКГ.

6.1.1. Количество отведений - не менее 12.

6.1.2. Визуализация на дисплее монитора следующих отведений: I, II, III - при подключении кабеля на 3 электрода, один канал осциллограммы; I, II, III, aVR, aVL, aVF, V - при подключении кабеля на 5 электродов, два канала осциллограммы.

6.1.3. Наличие фильтров сигнала ЭКГ: диагностический, мониторирования, максимальный (операция).

6.1.4. Наличие выбора амплитуды графика ЭКГ и скорости движения кривой ЭКГ.

6.1.5. Автоматическое обнаружение кардиостимулятора с отображением импульсов на дисплее.

6.1.6. Диапазон измерения ST-сегмента: не менее -2,0 -   +2,0 мВ.

6.1.7. Возможность анализа ST-сегмента по всем доступным отведениям.

6.1.8. Возможность автоматического анализа аритмий.

6.1.9. Количество типов определяемых аритмий: не менее 25 шт.

6.2. Частота сердечных сокращений (ЧСС).

6.2.1. Выбор источника цифрового отображения ЧСС (ЭКГ, плетизмограмма, инвазивное давление, автоматический выбор). Возможность одновременного отображения ЧСС из двух источников для определения дефицита пульса при тахиаритмиях.

6.2.2. Наличие звуковой модуляции ЧСС. Плетизмографическая звуковая модуляция ЧСС должна сопровождаться звуковым кодированием величины сатурации.

6.2.3. Диапазон измерения (не менее) ЧСС от 15 до 300 ударов в минуту.

6.3. Частота дыхания, респирограмма.

6.3.1. Метод измерения – импедансная пневмография, цифровое отображение ЧД и волновая респирограмма (без ограничения возраста и веса пациента). Диапазон измерений ЧД 0-120/минуту (не менее).

6.3.2. Детекция апноэ.

6.4. Пульсоксиметрия/плетизмограмма пульса.

6.4.1.  Встроенная технология подавления артефактов для точного измерения даже в условиях малой перфузии и движений пациента.

6.4.2. Цифровое отображение SpO2 с разрешением 1%. Диапазон измерения SpO2 не уже 50 до 100%. Точность измерения в диапазоне от 70 до 100%  3%.

6.5. Неинвазивное АД.

6.5.1. Мониторирование нАД осциллометрическим методом в ручном и автоматическом режимах с задаваемыми интервалами времени от 5 до 240 минут.

6.5.2. Наличие режима венозного жгута для облегчения пункции и катетеризации периферической вены.

6.5.3. Наличие режима непрерывного измерения АД (при введении гипо-, гипертензивных препаратов).

6.5.4. Мониторирование нАД с выводом на дисплей времени измерения давления, пределов тревог, текущего давления манжеты.

6.5.5. Наличие специальных сообщений (измерение невозможно, нет пульсации, линия открыта, превышено время измерения и т.д.) для случаев измерения с вероятной технической ошибкой.

6.6. Инвазивное давление.

6.6.1. Каждый из мониторов из комплекта поставки должен располагать возможностью мониторирования не менее двух каналов инвазивного давления.

6.6.2. Выбор диапазона шкалы измерения инвазивного давления. Отображение времени и даты последней калибровки модуля/канала.

6.6.3. Диапазон измерения не уже: от -30 до 300 мм рт. ст. Точность ±1 мм рт. ст.

6.7. Температура.

6.7.1. Возможность мониторирования температуры в двух точках одновременно не должна ограничивать количество других функций мониторинга.

6.7.2. Измерение температуры (цифровое отображение), с минимальным разрешением не более 0,1 °С.

6.8. Капнография.

6.8.1. Возможность мониторирования капнографии в основном потоке.

6.8.2. На экране монитора должна отображаться капнографическая кривая, парциальное напряжение СО2 на вдохе, на выдохе, частота дыхания, а также установленные верхняя и нижняя граница тревоги парциального напряжения СО2 на выдохе.

6.8.3. Детектирование апноэ.

6.9. Мониторирование сердечного выброса методом классической термодилюции.

6.9.1   Предлагаемый монитор должен располагать возможностью мониторирования и иметь программное обеспечение для измерения сердечного выброса методом классической термодилюции;

6.9.2.   Наличие программы калькуляции гемодинамических параметров (показателей центральной гемодинамики): сердечный выброс, ударный объем, системное и легочное сосудистое сопротивление, показатели работы левых и правых отделов сердца.

6.10. Мониторирование сердечного выброса термодилюционным   методом PICCO:

6.10.1. Предлагаемый монитор должен располагать возможностью мониторирования и иметь программное обеспечение для измерения сердечного выброса методом методом PICCO;

6.10.2. Метод транспульмонарной термодилюции должен обеспечивать отображение следующих параметров: непрерывный сердечный выброс, системное сосудистое сопротивление, конечный диастолический объем, внутригрудной объем крови, ударный объем, индекс внесосудистой воды в легких, индекс ударного объема, индекс сердечной функции, системное сосудистое сопротивление.

6.10.3.  Диапазон измерения сердечного выброса от 0.25 до 25.0 л/мин.

6.10.4. Диапазон измерения непрерывного сердечного выброса от 0.25 до 25.0 л/мин.

6.10.5. Стандартная девиация при измерении непрерывного сердечного выброса не более 6%.

6.10.6.  Отображение мониторируемых параметров в виде диаграммы.

7.  Технические требования к центральной станции мониторного наблюдения.

7.1. Компьютерная сеть должна охватывать все мониторы пациентов в реанимационных палатах и операционных хирургического блока клиники с отображением информации на дисплее центральной станции или станции наблюдения на посту.

7.2. Центральная станция мониторинга должна иметь возможность отображения информации до 6 пациентов одновременно в режиме реального времени. Возможность архивирования не менее 72 часов трендовой информации, возможность просмотра не менее чем 1000 событий на каждого, находящегося в сети пациента с документированием волновых форм и возможностью сохранения отдельных событий, и отчетов в формате, позволяющем просмотр на компьютере.

7.3. * Должна быть реализована возможность просмотра данных монитора пациента через приложение для мобильных устройств под управлением операционных систем iOS и Android со следующими функциями:

- Просмотр волновых кривых и численных значений физиологических параметров пациента;

- Доступ к статусу событий;

- Получение сведений о событиях, включая тревоги;

- Получение отчетов о событиях

7.4. Возможность прерывания сообщений тревоги на мониторах с центральной станции.

7.5. Возможность управления границами тревог на прикроватных мониторах с центральной станции.

7.6. Центральная станция должна обеспечивать просмотр не менее 5 вариантов рабочих столов (цифровые значения, графические тренды, экран аритмий, экран историй и событий тревог, экран данных гемодинамики, экран анализа ST, экран анализа ЭКГ по 12 отведениям и т.д.).

7.7. Количество объединяемых мониторов: не менее 6

7.8. Центральная станция должна обеспечивать просмотр физиологических параметров пациента в режиме чтения из удаленных точек на любом персональном компьютере посредством веб-доступа через локальную сеть клиники или интернет, включая просмотр имеющихся сигналов тревоги, событий, кривых, трендов и сегментов ST.

7.9. Предлагаемая центральная станция должна иметь возможность непрерывного мониторинга данных (кривые, петли, цифровые параметры, тренды), полученных монитором пациента за счет взаимодействия с аппаратом ИВЛ

8. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

8.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующим в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.

Примечание:

*) данные требования технического задания определяют уровень диагностических возможностей и класс аппарата, несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.