УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Медицинские изделия для обеспечения проведения биохимических исследований

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Медицинские изделия для обеспечения проведения биохимических исследований |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 45 усл. ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 3847579,80 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009 УЗ «Могилевская клиническая больница №1» 790295625 УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1» 790323878 УЗ «Могилёвская детская поликлиника №1» 791070322 |

Приложение к лоту №1:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить измерение следующих параметров на 24 месяца работы: |  |  |
|  | Набор реагентов для определения альбумина | тест | 142000 |
|  | Набор реагентов для определения амилазы | тест | 163000 |
|  | Набор реагентов для определения АСТ | тест | 411000 |
|  | Набор реагентов для определения АЛТ | тест | 455000 |
|  | Набор реагентов для определения билирубина общего | тест | 402000 |
|  | Набор реагентов для определения билирубина прямого | тест | 271000 |
|  | Набор реагентов для определения ГГТ | тест | 146800 |
|  | Набор реагентов для определения глюкозы | тест | 332000 |
|  | Набор реагентов для определения кальция | тест | 42400 |
|  | Набор реагентов для определения железа | тест | 66400 |
|  | Набор реагентов для определения креатинина | тест | 430000 |
|  | Набор реагентов для определения креатинкиназы | тест | 96800 |
|  | Набор реагентов для определения креатинкиназы-МВ | тест | 82000 |
|  | Набор реагентов для определения ЛДГ | тест | 110400 |
|  | Набор реагентов для определения ЛПВП | тест | 64600 |
|  | Набор реагентов для определения ЛПНП | тест | 64600 |
|  | Набор реагентов для определения магния | тест | 21600 |
|  | Набор реагентов для определения микроальбумина | тест | 9000 |
|  | Набор реагентов для определения мочевой кислоты | тест | 178200 |
|  | Набор реагентов для определения мочевины | тест | 390000 |
|  | Набор реагентов для определения общего белка | тест | 350000 |
|  | Набор реагентов для определения количества общего белка в моче и спинномозговой жидкости | тест | 130000 |
|  | Набор реагентов для определения триглицеридов | тест | 209000 |
|  | Набор реагентов для определения фосфора | тест | 10000 |
|  | Набор реагентов для определения холестерина | тест | 304000 |
|  | Набор реагентов для определения НЖСС | тест | 8000 |
|  | Набор реагентов для определения щелочной фосфатазы | тест | 168000 |
|  | Набор реагентов для определения хлоридов | тест | 4000 |
|  | Набор реагентов для определения калия | тест | 2000 |
|  | Набор реагентов для определения натрия | тест | 2000 |
|  | Набор реагентов для определения холинэстеразы | тест | 1400 |
|  | Набор реагентов для определения ферритина | тест | 74000 |
|  | Набор реагентов для определения антистрептолизина О | тест | 8200 |
|  | Набор реагентов для определения ревматоидного фактора | тест | 44200 |
|  | Набор реагентов для определения СРБ | тест | 172000 |
|  | Набор реагентов для определения трансферрина | тест | 12200 |
|  | Набор реагентов для определения гликированного гемоглобина HbA1c | тест | 6000 |
| 1.2 | Контрольный материал не менее 2-х уровней | комплект | В количестве и фасовках, позволяющем проводить ежедневный контроль качества всех тестов из пункта 1 в течение 2 лет при 6-дневной рабочей неделе |
| 1.3 | Комплект калибраторов | комплект | В количестве и фасовках, позволяющем охватить весь диапазон исследований, указанных в п.1.1 соответственно предлагаемым реагентам, для указанного количества исследований и периода работы |
| 1.4 | Расходные материалы для анализатора | комплект | Необходимые для обеспечения заявленного спектра и объема исследований в течение 2 лет |
| 1.5 | Расходные материалы для ионоселективного блока, необходимые для обеспечения заявленного спектра и объема исследований в течение 2 лет: |  |  |
| 1.5.1 | Электролитный блок для определения концентрации электролитов ионоселективным методом | тест | 128000 |
| 1.5.2 | Электрод К | штук | 30 |
| 1.5.3 | Электрод Na | штук | 30 |
| 1.5.4 | Электрод CI | штук | 30 |
| 1.5.5 | Референсный электрод | штук | 30 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1.Предлагаемые реагенты, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на биохимическом анализаторе серии Erba XL640 Чехия (Erba Lachema s.r.o). В случае невозможности поставить реагенты, вспомогательные расходные материалы и контрольный материал к данному оборудованию, участник вправе предложить реагенты с совместимым оборудованием (8 анализаторов), поставляемым по договору безвозмездного пользования.

| 2.2. Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования: |  |
| --- | --- |
| 2.2.1 | Полностью автоматизированный цикл биохимических исследований от момента подачи проб до распечатки результатов |
| 2.2.2 | Методы исследования: колориметрия, турбидиметрия, конечная точка, фиксированное время, кинетический, ионоселективный |
| 2.2.3 | Типы исследуемых образцов: сыворотка, плазма, цельная кровь, моча, ликвор |
| 2.2.4 | Система охлаждения реагентов на борту |
| 2.2.5 | Функция детекции препятствий и уровня жидкости |
| 2.2.6 | Функция автоматического флагирования патологических результатов |
| 2.2.7 | Функция автоматического оповещения пользователя о состоянии реагентов и расходных материалов |
| 2.2.8 | Возможность установки на борт первичных пробирок |
| 2.2.9 | Визуализация полученных результатов на экране и на бумажном носителе |
| 2.2.10 | Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя |
| 2.2.11 | Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов |
| 2.2.12 | Встроенная программа внутреннего контроля качества исследований |
| 2.2.13 | Порт для подключения внешних устройств |
| 2.2.14 | Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов) |
| 2.5.15 | Интерфейс на русском языке |
| 2.2.16 | Поддержка протокола информационного взаимодействия с Централизованной информационной системой здравоохранения (ЦИСЗ), размещаемого на сайте оператора ЦИСЗ (ГУ «РНПЦ МТ») |
| 2.2.16* | Производительность: не менее 400 фотометрических тестов в час, не менее 640 фотометрических + ISE тестов в час |
| 2.2.17* | Перечень тестов согласно п.1.1.1-1.1.37 |
| 2.2.18 | Единовременное размещение на борту реагентов: не менее 56 позиций |
| 2.2.19 | Единовременное размещение на борту проб биоматериала: не менее 50 позиций |
| 2.2.20 | Минимальное количество образца на 1 тест: не более 70 мкл |
| 2.2.21 | Режим «срочный анализ» |
| 2.2.22 | Дозагрузка образцов в процессе работы без необходимости остановки анализатора |
| 2.2.23 | Встроенная система измерения электролитов |
| 2.2.24 | Одноразовые/многоразовые кюветы |
| 2.2.25 | Функция автоматического разведения образца |
| 2.2.26* | Система очистки воды в комплекте (при необходимости) |
| 2.2.27* | Источник бесперебойного питания в комплекте (при необходимости) |
| 2.2.28* | Принтер в комплекте (при необходимости) |

2.3.К реагентам должен быть поставлен контрольный материал, в количестве, обеспечивающем ежедневное проведение контроля качества по всем перечисленным в составе параметрам.

2.4.К реагентам должны быть поставлены необходимые калибраторы, в количестве, обеспечивающем проведение калибровки по всем перечисленным в составе параметрам.

2.5.К реагентам должен быть поставлен комплект вспомогательных реагентов и расходных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований по п. 1.1-1.2 раздела 1 заявки на закупку.

2.6.*Предлагаемые реагенты, калибраторы, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования.

3.Обязательство предоставления сертификата утверждения типа средств измерений Республики Беларусь или свидетельства о метрологической аттестации средств измерений Республики Беларусь.

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская