ГродМТ 514/26-ЭА                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 – 6 Пленка рентгенографическая

- Состав расходных материалов:

| № лота | Наименование | Размеры | Количество, листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пленка рентгенографическая | 13х18 см | 16 600 |
| 2 |  | 18х24 см | 23 600 |
| 3 |  | 18х43 см | 16 100 |
| 4 |  | 24х30 см | 25 400 |
| 5 |  | 30х40 см | 20 800 |
| 6 |  | 35х35 см | 22 900 |

- Технические требования

| № п/п | Наименование | Базовые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Спектральная совместимость с зеленосветящимися усиливающими экранами | чувствительность в диапазоне 530-570 nm | * |
| 2.2. | Содержание серебра в фотоэмульсии | 1,7 – 5.0 г/м2 |  |
| 2.3. | Тип фотообработки | автоматическая, возможность ручной фотообработки |  |
| 2.4. | Устойчивость к возникновению электростатических разрядов | наличие |  |
| 2.5. | Сенситометрические параметры при автоматической фотообработке |  |  |
|  | Лазерная маркировка листов | наличие |  |
| 2.6. | Сенситометрические параметры при автоматической фотообработке (по данным производителя) |  |  |
| 2.6.1. | Вуаль | не более 0,23 ед. | * |
| 2.6.2. | Средний градиент | 2,38-2,92 ед. | * |
| 2.6.3. | Относительная чувствительность | не менее 0,690 ед. | * |
| 2.7. | Документы, подтверждающие сенситометрические параметры пленки |  |  |
| 2.7.1. | График (характеристическая кривая) с указанием следующих основных показателей: | минимальная плотность (D min), максимальная плотность (D max); экспозиция, вызвавшая плотность 0.25 +Dmin; экспозиция, вызвавшая плотность 2.0+D min; |  |
| 2.7.2. | Расчет значения среднего градиента | наличие |  |
| 2.7.3. | Значение оптической плотности на 1.0 выше уровня плотности вуали (1.0+Dmin) с определением соответствующего значения относительной чувствительности образца предлагаемой пленки | наличие |  |
| 2.7.4. | Обобщенные результаты проведенных сенситометрических исследований предлагаемой рентгенографической пленки с указанием следующих параметров: | Величина вуали, градиент контрастности, относительная чувствительность | * |

Примечания:

*) данное требование технического задания определяет уровень диагностических возможностей пленки, несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.