PAGE  
3

Заявка о предоставлении 

информации о ценах на товары


Для целей определения предельной стоимости предмета государственной закупки, ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» проводит изучение конъюнктуры рынка  в отношении следующих товаров: «Консоли потолочные анестезиологические».


Просим Вас представить информацию о стоимости указанных товаров в соответствии с приведенным ниже описанием, предполагаемыми условиями поставки и оплаты в срок до 10.08.2026 на электронную почту  kovshik.tanya@mail.ru

Информация должна содержать:

· наименование потенциального поставщика, цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей;

· общую стоимость по предмету;

· порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании;

· условия поставки и оплаты;

· наименование производителя (производителей).

Настоящая заявка не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком.

Описание предмета закупки

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий

	№

п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во

	1.
	Консоль анестезиологическая потолочная двухплечевая, состав каждой из 4-х консолей:
	шт.
	4

	1.1.
	Вертикальная колонна консоли, регулируемая по высоте, в составе:
	шт.
	1

	1.1.1
	Блок из не менее, чем 8-ми электрических розеток первой особой категории, 220В/50Гц, с контрольным индикатором
	шт.
	1

	1.1.2.
	Блок разъемов выравнивания потенциалов, не менее 4 разъемов
	шт.
	1

	1.1.3.
	Блок разъемов локальной вычислительной сети стандарта RJ45, не менее 2 разъемов
	шт.
	1

	1.1.4.
	Разъемы для подачи кислорода, стандарт DIN
	шт.
	не менее 2

	1.1.5.
	Разъемы для подачи сжатого воздуха, 5 бар, стандарт DIN
	шт.
	не менее 2

	1.1.6.
	Разъемы для подачи вакуума, стандарт DIN
	шт.
	не менее 2

	1.1.7.
	Разъем для подачи закиси азота, стандарт DIN
	шт.
	не менее 1

	1.1.8.
	Разъем для активной системы удаления отработанных наркозных газов (AGSS)
	шт.
	1

	1.1.9.
	Крепежный элемент для подвешивания имеющихся в наличии наркозно-дыхательных аппаратов*
	шт.
	1

	1.2
	Полка с выдвижным ящиком для вертикальной колонны
	шт.
	1

	1.3
	Стандартный медицинский рельс с креплением на вертикальной колонне
	шт.
	2

	1.4
	Комплект для вакуумной аспирации в составе:
	шт.
	1

	1.4.1
	Многоразовая сменная емкость для сбора жидкости, автоклавируемая
	шт.
	4

	1.4.2.
	Регулятор вакуума с манометром
	шт.
	1

	1.4.3.
	Крепление для 2-х емкостей
	шт.
	1

	1.4.4.
	Шланг для подключения к системе центрального вакуума, DIN стандарт
	шт.
	1

	1.5
	Сетчатая корзина для катетеров с комплектом крепления на стандартный медицинский рельс
	шт.
	1

	1.6.
	Вешалка для гибких эндоскопов с креплением на вертикальной колонне
	шт.
	1

	1.7.
	Инфузионная стойка с возможностью подвешивания емкостей с инфузионными растворами и крепления инфузоматов
	шт.
	1

	1.8.
	Увлажнитель кислорода в составе:
	шт.
	1

	1.8.1.
	Регулируемый расходомер кислорода
	шт.
	1

	1.8.2.
	Сменная автоклавируемая емкость для увлажнения кислорода
	шт.
	2

	1.8.3.
	Шланг подачи кислорода, DIN стандарт, и крепление расходомера на стандартный медицинский рельс (не требуются, если расходомер крепится непосредственно в разъем подачи кислорода)
	шт.
	1


* В наличии наркозно-дыхательные аппараты Draeger Primus, Draeger AG – 2 шт.; A9, Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd – 2 шт.

2. Технические требования:

2.1. Поворачивающаяся вертикальная колонна консоли с электрическим приводом перемещения по высоте в диапазоне не менее 500 мм при грузоподъемности консоли не менее 250 кг в любом положении**;

2.2. Верхнее поворотное плечо консоли длиной 700-900 мм, нижнее поворотное плечо длиной 700-900 мм;

2.3. Крепеж для наркозного аппарата должен быть снабжен бесконтактным электронным датчиком правильности крепления наркозно-дыхательного аппарата, предотвращающим падение аппарата при его неправильном креплении;

2.4. Оба плеча консоли оснащены системой тормозов. Управление системой тормозов и вертикальным перемещением колонны с пульта, расположенного на вертикальной колонне;

2.5. Полка с выдвижным ящиком снабжена защитными бамперами и имеет возможность навешивания на разной высоте в зависимости от потребностей заказчика.

2.6. Размер полки не менее 600 мм (Ш)х 450 мм (Г);

2.7. Производительность комплекта для вакуумной аспирации не менее 40 л/мин по воздуху, объем емкостей в пределах 1000-2000 мл;

2.8. Регулировка потока кислорода расходомером не менее пределов 1-10 л/мин

** Обязательное требование, обусловленное массой имеющихся в наличии наркозно-дыхательных аппаратов и прочего оборудования, которое предполагается разместить на консолях. При несоответствии предложения этому требованию, предложение будет отклонено.
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