							

							УТВЕРЖДАЮ
							Директор 
							РНПЦ детской хирургии


							_______________К.В.Дроздовский 
							«________» ______________ 2026 г.

1.	Заявка на закупку материалов расходных для детской эндоскопии 
2.	Заказчик: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» 
	Сведения о заказчике

	Полное наименование (для юридического лица) 
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

	Место нахождения (для юридического лица) 
	220013, г. Минск, пр. Независимости, 64

	УНП
	192399556

	Адрес электронной почты
	mto@dhc.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.dhc.by


3.	Область применения: эндоскопия
4.	Сведения о государственной закупке:
	Лот 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Материалы расходные для детской эндоскопии 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	15 усл. ед.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	225 052,16 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет








Приложение 1 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Базовые параметры
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Игла инъекционная одноразовая для канала 2,0 мм
	2.1
	штука
	30

	1.2.
	Игла инъекционная одноразовая для канала 2,0 мм
	2.2
	штука
	100

	1.3.
	Игла инъекционная одноразовая для канала 2,8 мм
	2.3
	штука
	60

	1.4.
	Игла инъекционная одноразовая для канала 2,8 мм
	2.4
	штука
	20

	1.5
	Эндоскопические гемостатические клипсы длинна 1600 мм
	2.5
	штука
	60

	1.6
	Эндоскопические гемостатические клипсы длинна 2300 мм
	2.6
	штука
	40

	1.7
	Петли эндоскопические для канала 2,0 мм
	2.7
	штука
	80

	1.8
	Петли эндоскопические для канала 2,8 мм
	2.8
	штука
	20

	1.9
	Инструмент эндоскопический тип «сачок»
	2.9
	штука
	30

	1.10
	Щипцы, захватывающие одноразовые                           
	2.10
	штука
	50

	1.11
	Щетка двухсторонняя одноразовая
	2.11
	штука
	4600

	1.12.
	Щетка одноразовая
	2.12
	штука
	500

	1.13.
	Клапана для бронхоскопов
	2.13
	штука
	900

	1.14.
	Клапана для эндоскопов
	2.14
	штука
	420

	1.15.
	Дистальные колпачки одноразовые
	2.15
	штука
	60


2.	Показатели (характеристики): 
2.1 Игла инъекционная одноразовая для канала 2,0 мм
	№
	Наименование характеристики
	Базовые параметры
	Примечание

	2.1.1.
	Длинна рабочей части
	1600 мм
	

	2.1.2
	Для диаметра биопсийного канала
	2,0 мм
	

	2.1.3
	Диаметр иглы
	21 G
	

	2.1.4
	Длинна иглы
	4 мм
	Количество 15 шт

	2.1.5
	Длинна иглы
	5 мм
	Количество 15 шт


2.2. Игла инъекционная одноразовая для канала 2,0 мм
	№
	Наименование характеристики
	Базовые параметры
	Примечание

	2.2.1
	Длинна рабочая
	1600 мм
	

	2.2.2
	Для диаметра биопсийного канала
	2,0 мм
	

	2.2.3
	Диаметр иглы
	23 G
	

	2.2.4
	Длинна иглы
	4 мм
	Количество 50 шт

	2.2.5
	Длинна иглы
	5 мм
	Количество 50 шт


2.3 Игла инъекционная одноразовая для канала 2,8 мм
	№
	Наименование характеристики
	Базовые параметры
	Примечание

	2.3.1
	Длинна рабочая
	1600 мм
	

	2.3.2
	Для диаметра биопсийного канала
	2,8 мм
	

	2.3.3
	Диаметр иглы
	23 G
	

	2.3.4
	Длинна иглы
	4 мм
	Количество 30 шт

	2.3.5
	Длинна иглы
	5 мм
	Количество 30 шт


2.4.  Игла инъекционная одноразовая для канала 2,8 мм
	№
	Наименование характеристики
	Базовые параметры
	Примечание

	2.4.1
	Длинна рабочая
	2300 мм
	

	2.4.2
	Для диаметра биопсийного канала
	2,8 мм
	

	2.4.3
	Диаметр иглы
	23 G
	

	2.4.4
	Длинна иглы
	4 мм
	


2.5. Эндоскопические гемостатические клипсы длинна 1600 мм                                         
	№
	Наименование характеристики
	Базовые параметры
	Примечание

	2.5.1
	Длинна рабочая
	1600 мм
	

	2.5.2
	Для диаметра биопсийного канала
	2,8 мм
	

	2.5.3
	Раскрытие клипсы
	9,0 мм
	Количество 15 шт

	2.5.4
	Раскрытие клипсы
	11,0 мм
	Количество 15 шт

	2.5.5
	Раскрытие клипсы
	14,0 мм
	Количество 15 шт

	2.5.6
	Раскрытие клипсы
	17,0 мм
	Количество 15 шт

	2.5.7
	Функция вращения
	Наличие
	


2.6. Эндоскопические гемостатические клипсы длинна 2300 мм                                         
	№
	Наименование характеристики
	Базовые параметры
	Примечание

	2.6.1
	Длинна рабочая
	2300 мм
	

	2.6.2
	Для диаметра биопсийного канала
	2,8 мм
	

	2.6.3
	Раскрытие клипсы
	11,0 мм
	Количество 20 шт

	2.6.4
	Раскрытие клипсы
	17,0 мм
	Количество 20 шт

	2.6.5
	Функция вращения
	Наличие
	


2.7. Петли эндоскопические для канала 2,0 мм                                                       
	№
	Наименование характеристики
	Базовые параметры
	Примечание

	2.7.1
	Длинна рабочая
	2500 мм
	

	2.7.2
	Для диаметра биопсийного канала
	2,0 мм
	

	2.7.3
	Раскрытие
	10,0 мм
	Количество 40 шт

	2.7.4
	Раскрытие
	15,0 мм
	Количество 40 шт

	2.7.5
	Функция вращения
	Наличие
	


2.8. Петли эндоскопические для канала 2,8 мм                                                       
	№
	Наименование характеристики
	Базовые параметры
	Примечание

	2.8.1
	Длинна рабочая
	2300 мм
	

	2.8.2
	Для диаметра биопсийного канала
	2,8 мм
	

	2.8.3
	Раскрытие
	30,0 мм
	

	2.8.4
	Функция вращения
	Наличие
	


2.9. Инструмент эндоскопический тип «сачок»                          
	№
	Наименование характеристики
	Базовые параметры
	Примечание

	2.9.1
	Длинна рабочая
	1600 мм
	

	2.9.2
	Для диаметра биопсийного канала
	2,0 мм
	

	2.9.3
	Материал
	сетка
	


2.10. Щипцы захватывающие одноразовые                           
	№
	Наименование характеристики
	Базовые параметры
	Примечание

	2.10.1
	Длинна рабочая
	1200 мм
	

	2.10.2
	Для диаметра биопсийного канала
	1,2 мм
	

	2.10.3
	4-х проволочная корзина
	Наличие
	

	2.10.4
	Диаметр раскрытия корзины 10 мм
	Наличие
	Количество 25 шт

	2.10.5
	Диаметр раскрытия корзины 15 мм
	Наличие
	Количество 25 шт


2.11. Щетка двухсторонняя одноразовая
	№
	Наименование характеристики
	Базовые параметры
	Примечание

	2.11.1
	Длинна рабочая
	2200 мм
	

	2.11.2
	Для диаметра биопсийного канала
	2,0-4,2 мм
	

	2.11.3
	Щетки для очистки входных отверстий
	Наличие
	


2.12. Щетка одноразовая
	№
	Наименование характеристики
	Базовые параметры
	Примечание

	2.12.1
	Длинна рабочая
	1200 мм
	

	2.12.2
	Для диаметра биопсийного канала
	1,2 мм
	


2.13. Клапана для бронхоскопов
	№
	Наименование характеристики
	Базовые параметры
	Примечание

	2.13.1
	Аспирационный, одноразовый
	Одноразовые
	Количество 600 шт

	2.13.2
	Биопсийный клапан
	Одноразовые
	Количество 300 шт

	2.13.3
	Совместимость с бронхоскопами OLYMPUS
	Выполнение
	



2.14. Клапана для эндоскопов
	№
	Наименование характеристики
	Базовые параметры
	Примечание

	2.14.1
	Клапан вода-воздух
	Многоразовый
	Количество 10 шт

	2.14.2
	Аспирационный клапан
	Многоразовый
	Количество 10 шт

	2.14.3
	Биопсийный клапан
	Полуодноразовый
	Количество 400 шт

	2.14.4
	Совместимость с бронхоскопами OLYMPUS
	Выполнение
	


2.15. Дистальные колпачки одноразовые
	№
	Наименование характеристики
	Базовые параметры
	Примечание

	2.15.1
	Длина 4 мм
	Наличие
	

	2.15.2
	Боковое отверстие для дренажа жидкости
	Наличие
	

	2.15.3
	Внешний диаметр 11,4 мм
	Наличие
	Количество 30 шт

	2.15.4
	Внешний диаметр 12,4 мм
	Наличие
	Количество 30 шт

	2.15.4
	Совместимость с эндоскопами OLYMPUS
	Выполнение
	


3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1.	 Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик:

Врач –эндоскопист диагностического 
отдела                                                                                     К.Д.Санфиров






















