ГродМТ 576/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312]Лот 1 Набор хирургических инструментов для липосакции

Закупке подлежит 2 комплекта.

1. В состав (спецификацию) одного комплекта входит:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1
	Система моторная хирургическая для липосакции и липофилинга
	Шт.
	1

	1.2
	Блок управления системы моторной
	Шт.
	1

	1.3
	Педаль управления системы моторной
	Шт.
	1

	1.4
	Рукоятка для липосакции и липофилинга
	Шт.
	1

	1.5
	Вакуум-аспиратор хирургический для операционных с манометром
	Шт.
	1

	1.6
	Ёмкость для секрета со специальными крышками, прижимами крышек и предохранителем от переполнений
	Шт.
	2

	1.7
	Педаль для дистанционного включения/выключения вакуум-аспиратора
	Шт.
	1

	1.8
	Переходники для трубок
	Шт.
	2

	1.9
	Трубка отсоса
	Шт.
	2

	1.10
	Бактериальный фильтр вакуум-аспиратора
	Шт.
	2

	1.11
	Набор трубок для инфильтрации
	Шт.
	20

	1.12
	Набор трубок для аспирации
	Шт.
	10

	1.13
	Транспортная тележка для размещения прибора на колёсиках
	Шт.
	1

	1.14
	Адаптер Луер-Лок для подключения канюль на резьбу
	Шт.
	2

	1.15
	Липоканюля
	Шт.
	1

	1.16
	Липоканюля
	Шт.
	1

	1.17
	Липоканюля
	Шт.
	1

	1.18
	Липоканюля
	Шт.
	1

	1.19
	Липоканюля
	Шт.
	1

	1.20
	Липоканюля
	Шт.
	1

	1.21
	Липоканюля
	Шт.
	1



2. Технические требования
	№ п/п
	Наименование
	Параметры

	2.1
	Микромоторная система должна быть компактным аппаратом, предназначенным для проведения вибролипосакции и инфильтрации
	наличие

	2.2.1
	Наличие электронно поддерживаемой величины крутящего момента на моторе;
	наличие

	2.2.2
	Экран, с отображением всех параметров работы прибора 
	наличие

	2.2.3
	Максимальный крутящий момент не менее 6 Нсм
	наличие

	2.2.4
	Наличие встроенной роликовой помпы для ирригации раствора
	наличие

	2.2.5
	Макс. производительность насоса – не менее 400 мл/мин;
	наличие

	2.2.6
	Создаваемое давление в области применения до 2,0 бар
	наличие

	2.3.1
	Наличие 3 кнопочного включения электродвигателя (микромотора)
	наличие

	2.3.2
	Иметь кронштейн для перемещения
	наличие

	2.3.4
	Наличие центральное педали для плавного включение рукоятки
	наличие

	2.4.1
	Рукоятка для липосакции должна иметь микромотор с фиксированными оборотами в минуту: 2700, 3000, 3300, 3600, 4200
	наличие

	2.4.2
	Рукоятка должна поддерживать режимы работы: с вибрацией и без вибрации
	наличие

	2.4.3
	Рукоятка должна поддерживать режимы работы с подачей тумисцентного раствора и возможность подключения вакуумного аспиратора
	наличие

	2.4.4
	Встроенный кабель для микромотора не менее 3 метров
	наличие

	2.4.5
	Иметь рукоятку для удобной работы, подключения силиконовых шлангов и наконечников для липосакции 
	наличие

	2.4.6
	Вес рукоятки не должен превышать 210 г без учета веса мотора
	наличие

	2.4.7
	Вращательный момент микромотора – не менее 6,0 Нсм
	наличие

	2.4.8
	Управление микромотора должно осуществляться с многофункционального ножного переключателя
	наличие

	2.5.1
	Максимальный вакуум не менее 95кПа
	наличие

	2.5.2
	Производительность по воде не менее 10 л/мин
	наличие

	2.5.3
	Производительность по воздуху не менее 32 л/мин
	наличие

	2.5.4
	Наличие двух банок сборников по 2 л., возможность использования стандартных стеклянных банок
	наличие

	2.5.5
	Трубка отсоса с параметрами не менее диаметр 8 мм, длина 2 м
	наличие

	2.5.6
	Возможность управления при помощи педали дистанционного включения/выключения
	наличие

	2.5.7
	Наличие переходников для использования аспирационных одноразовых трубок
	наличие

	2.5.8
	Силиконовая трубка к пациенту, длина не менее 2 м
	наличие

	2.5.9
	Масса (без банок- сборников) не более 13 кг
	наличие

	2.11
	Одноразовая трубка длиной 4 метра для силовой и традиционной инфильтрации 
	наличие

	2.12
	Одноразовая аспирационная трубка из ПВХ для безопасного и стабильного соединения наконечника и бактериального фильтра или двустороннего крана
	наличие

	2.13.1
	Два колеса тележки оснащены тормозами 
	наличие

	2.13.2
	Иметь 2 полки
	наличие

	2.13.3
	Встроенный источник питания (не менее 2 розеток)
	наличие

	2.13.4
	Наличие кабельного туннеля для безопасного использования кабеля
	наличие

	2.14
	Адаптер стерилизуется при температуре 134 градуса
	наличие

	2.15.1
	Длина не менее 25 см
	наличие

	2.15.2
	Диаметр канюли не более 3 мм
	наличие

	2.15.3
	Диаметр отверстий не более 1,5 мм
	наличие

	2.16.1
	Длина не менее 15 см
	наличие

	2.16.2
	Диаметр канюли не более 1,7 мм
	наличие

	2.16.3
	Одно боковое отверстие
	наличие

	2.17.1
	Длина не менее 15 см
	наличие

	2.17.2
	Диаметр канюли не более 2 мм
	наличие

	2.17.3
	Одно боковое отверстие
	наличие

	2.18.1
	Длина не менее 15 см
	наличие

	2.18.2
	Диаметр канюли не более 2 мм
	наличие

	2.18.3
	Диаметр отверстий не более 1,0 мм
	наличие

	2.18.4
	18 боковых отверстий
	наличие

	2.19.1
	Длина не менее 30 см
	наличие

	2.19.2
	Диаметр канюли не более 3 мм
	наличие

	2.19.3
	Диаметр отверстий не более 1,5 мм
	наличие

	2.19.4
	30 боковых отверстий
	наличие

	2.20.1
	Длина не менее 30 см
	наличие

	2.20.2
	Диаметр канюли не более 4 мм
	наличие

	2.20.3
	Диаметр отверстий  не более 2,0 мм
	наличие

	2.20.4
	30 боковых отверстий
	наличие

	2.21.1
	Длина не менее 20 см
	наличие

	2.21.2
	Диаметр не более 3 мм
	наличие

	2.21.3
	22 боковых отверстий
	наличие




