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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения


	№ лота
	Наименование лота
	Технические характеристики
	Кол-во

	1
	Стол медицинский пеленальный с обогревом
	1. Стол снабжен устройством обогрева ложа;
2.  Инфракрасный излучатель для равномерного распределения тепла по поверхности ложа;
3. Встроенный блок управления и датчик температуры для поддержания заданного температурного режима;
4. Оснащен аудио-визуальной системой тревожной сигнализации, срабатывающей при возникновении нестандартной ситуации;
5. Наличие двух выдвижных полок, каждая полка крепится на двух направляющих полного выдвижения длиной в пределах 500 мм;
6. Каркас стола и стойки выполнены из металлического профиля, с полимерно-порошковым покрытием;
7. Ложе цельнолитое из пластика, устойчивого к химическим растворам, применяемым при санитарно-гигиенической обработке;
8. Матрац выполнен из пенополиуретана в съемном гигиеническим чехле;
9. Наличие 4 колес диаметром не менее 50 мм, 2 из которых снабжен индивидуальным тормозом;
10. Освещенность поверхности ложа – не менее 200 лк;
11. Температура поверхности ложа – от 34°С до 38°С;
12. Класс защиты от поражения электрическим током – 1, тип В; 
13. Длина в пределах 700±20 мм;
14. Ширина в пределах 800±20 мм;
15. Высота в пределах 1750±5 мм;
16. Наличие матраса;
17. Нагрузка на ложе, не более 25 кг.
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	2
	Стол для санитарной обработки новорожденных
	Габаритные размеры:
1. Длина – не менее 1850 мм;
2. Ширина – не менее 850 мм;
3. Высота от пола до поверхности ложа – не более 900 мм;
4. Наличие матраса;
5. Наличие бортов;
6. Наличие лампы для освещения ложа;
7. Наличие обогрева;
8. Температура поверхности ложа от 32 до 38 °С;
9. Полка для медикаментозных и гигиенических средств – не менее 2 штук;
10. Допустимая нагрузка на ложе не менее 20 кг.
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