УТВЕРЖДАЮ

Директор

РНПЦ детской хирургии

______________К.В.Дроздовский

«___» ___________ 2026 года

1.	Заявка на закупку: Оксиметр пульсовой переносной

2.	Заказчик Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 220013, г. Минск, пр. Независимости, 64А |
| Учетный номер плательщика | 192399556 |
| Адрес электронной почты | mto@dhc.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.dhc.by |

3.	Область применения: широкого применения

4.	Сведения о государственной закупке:

| лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Оксиметр пульсовой переносной «Пульсар-М2» (или аналог) с принадлежностями |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1> | 26.60.12.800 |
| Объем (количество) | 1 штука |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 2 706,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |

Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № пп | Наименование | ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Оксиметр пульсовой переносной «Пульсар-М2» (или аналог) с принадлежностями: | штука | 1 |
| 1.1.1 | Датчик неонатальный | штука | 2 |
| 1.1.2 | Датчик для детей с 3-месячного возраста до 1 года | штука | 2 |
| 1.1.3 | Li-ion аккумулятор | штука | 1 |
| 1.1.4 | Адаптер сетевой | штука | 1 |

2.	Показатели (характеристики):

2.1.	Диапазон показаний SpO2 - не уже 35-100%. Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении SpO2, %, в диапазоне: от 50 % до 69 % ±6% от 70 % до 79 % ±3% от 80% до 100% ±2%

2.2.	Диапазон измерений ЧП, уд/мин: в режиме «Взрослый» от 30 до 250 уд/мин, в режиме «Неонатальный» от 40 до 300 уд/мин Пределы допускаемой абсолютной (относительной) погрешности при измерении ЧП в диапазоне: от 30 до 120 уд/мин ±1 уд/мин от 121 до 300 уд/мин ±2%

2.3.	Возможность проводить разовые измерения сатурации и частоты пульса

2.4.	Наличие визуальной индикации текущих состояний: «Отсутствует датчик», «Отсутствует палец в датчике», «Отсутствует пульс», состояния аккумуляторной батареи.

2.5.	Наличие отображения параметров на экране: SpO2, ЧП, состояние прибора.

2.6.	Масса (с элементами питания): не более 0,2 кг. Время непрерывной работы с одним комплектом элементов: не менее 24 часов.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.	Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

Разработчик:

Врач-кардиолог (заведующий отделением)

консультативно-поликлинического отделения

(кардиохирургического)                                                                          Е.В.Засим