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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Размораживатель плазмы

1.Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара 
	Требования, предъявляемые к товару, его описание
	Кол-во

	1
	Размораживатель плазмы
	 Быстрая безопасная разморозка и подогрев свежезамороженной плазмы, крио преципитата, с возможностью подогрева крови, компонентов крови и ее заменителей, инфузионных растворов.
	2


2. Технические характеристики (описание) 
2.1. Объем размораживателя – не менее 1000 мл
2.2. Количество отсеков - 1
2.3. Датчики контроля температуры – не менее 6
2.4. Датчик протечки – не менее 1
2.5. Напряжение /частота питания – 230В/50Гц или 110В/60Гц
2.6. Температура нагрева – не менее 37оС и не более 45оС
2.7. Время нагрева до t 37оС - не более 15 минут
2.8. Объем дистиллированной воды в пакете, на 1 отсек – не более 1 л
2.9. MDD/MDR – 1 класс
2.10. Класс безопасности – 1 класс, защитное заземление
3. Требования к безопасности
3.1. Защита от перегрева
3.2. Не менее 6 датчиков контроля температуры в 1 отсеке
3.3. Технология сухой разморозки без контакта с водой
3.4. Датчик открытой крышки
3.5. Световая и звуковая сигнализация
3.6. Самодиагностика аппарата
3.7. Гладкая поверхность и закругленные края устройства для снижения рисков случайного повреждения пакетов.

 
