Информация о решении заказчика (организатора) по процедуре закупки из одного источника на ЭТП рег.№ EZ20260625381704 «Кислородомер, Портативный рН-метр/ОВП-метр/термометр, Микроскоп тринокулярный с системой видеофиксации и обработки изображения».
В результате рассмотрения поступивших в установленный срок документов и (или) сведений принято решение:
ЛОТ № 1, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 3
1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260626424705
Общество с ограниченной ответственностью "Хофма"
УНП 193780344
220084, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Ф.Скорины, д.51, пом.302

Цена по лоту: 3 780,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку
Причина несоответствия - Предложение поставщика по Лоту №1«Кислородомер» не соответствует по отдельным требованиям технического задания (дискретность измерения КРК составляет 0,01 мг/дм3; погрешность составляет ±1,5% полной шкалы или ±1 значащая цифра, в зависимости от того, что больше; питание осуществляется от трех элементов ААА; в комплекте поставки отсутствует кювета проточная; отсутствует информация о скорости протока воды через кюветку проточную)  заявленным Заказчиком (дискретность измерения КРК - не хуже 0,001 мг/дм3; Погрешность измерения КРК ±(0,003+0,04*А) мг/дм3, где А — измеренное значение; Питание - От двух элементов типа АА;В комплект поставки должны входить: Блок преобразовательный, Кислородный датчик, Кювета проточная, Электролит, Комплект сменных элементов, Комплект элементов типа АА.)
2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260626424454
Закрытое акционерное общество "ПЯТЬ ОКЕАНОВ"
УНП 100644799
220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Московская, д.12, пом.5Н, каб.4

Цена по лоту: 4 920,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

3. Документы и (или) сведения рег. № Z20260626424698
Общество с ограниченной ответственностью "Компания НиллиКом"
УНП 192513886
220053, Республика Беларусь, г. Минск, Долгиновский тракт, д.39, пом.14, на 4 этаже

Цена по лоту: 4 932,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:
Закрытое акционерное общество "ПЯТЬ ОКЕАНОВ", 220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Московская, д.12, пом.5Н, каб.4, УНП 100644799 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 1. Цена по лоту: 4 920,00 бел.рубль (BYN).
ЛОТ № 2, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 1
1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260626424705
Общество с ограниченной ответственностью "Хофма"
УНП 193780344
220084, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Ф.Скорины, д.51, пом.302

Цена по лоту: 2 049,60 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:
Общество с ограниченной ответственностью "Хофма", 220084, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Ф.Скорины, д.51, пом.302, УНП 193780344 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 2. Цена по лоту: 2 049,60 бел.рубль (BYN).
ЛОТ № 3, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 4
1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260626424779
Общество с ограниченной ответственностью "Арвитмедикл"
УНП 192337141
220024, Республика Беларусь, г. Минск, пер.Стебенёва Ф.А., д.5, каб.8, лит.А1-3/к

Цена по лоту: 3 607,72 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку
Причина несоответствия - Предложение поставщика не соответствует по отдельным требованиям технического задания (коаксиальная грубая регулировка с шагом 37,7 мм и точная с шагом 0,002 мм) заявленным Заказчиком (коаксиальная грубая и точная регулировка: с шагом 0.001 мм).
2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260625424533
Общество с ограниченной ответственностью "Туандр"
УНП 690706470
223051, Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н, Колодищанский с/с, аг.Колодищи, ул.Минская, д.5, пом.361

Цена по лоту: 5 400,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку
Причина несоответствия - Предложение поставщика по Лоту №3 «Микроскоп тринокулярный с системой видеофиксации и обработки изображения» не соответствует ввиду не выполнения пуско-наладочных работ и  обучения персонала.
3. Документы и (или) сведения рег. № Z20260626424772
Закрытое акционерное общество "Галилей"
УНП 192031624
220026, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Жилуновича, д.15, оф.310

Цена по лоту: 6 500,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку
Причина несоответствия - Предложение поставщика не соответствует по отдельным требованиям технического задания (размеры предметного столика: 230х150 мм; диапазон перемещения препаратоводителя 78х54 мм; размер сенсора 1/2.8 дюйма ) заявленным Заказчиком (размеры предметного столика: 140х140 мм; диапазон перемещения препаратоводителя: 75х50 мм; размер сенсора 1/2.5 дюйма ).
4. Документы и (или) сведения рег. № Z20260626424454
Закрытое акционерное общество "ПЯТЬ ОКЕАНОВ"
УНП 100644799
220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Московская, д.12, пом.5Н, каб.4

Цена по лоту: 7 320,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:
Закрытое акционерное общество "ПЯТЬ ОКЕАНОВ", 220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Московская, д.12, пом.5Н, каб.4, УНП 100644799 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 3. Цена по лоту: 7 320,00 бел.рубль (BYN).
