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________________Д.В.Зайцев
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1.Заявка на закупку Электроэнцефалограф в комплекте.
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	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	223053 Минский район, Боровлянский с/с, д.Боровляны, ул.Фрунзенская, д.19Б/5.


	Учетный номер плательщика
	100805135

	Адрес электронной почты
	snab@modkb.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.modkb.by
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	Лот 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	 Электроэнцефалограф в комплекте

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	26.60.12.800

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	

	Источник финансирования государственной закупки
	Минский областной бюджет

	Проведение закупки в рамках Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 N 51 "О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий"
	Да

	Подтверждение все позиции лота входят в перечень Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 N 206 (ред. от 09.06.2021) "О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок"
	Да

	Требования к участникам
	согласно аукционным документам организатора


[bookmark: 98]2.	Фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются), занимаемые должности служащих, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором: - начальник отдела материально-технического снабжения Терехович Татьяна Владимировна , тел. 265 39 40.
- Изох Ирина Валентиновна, врач эндоскопист(заведующий) ОФД
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Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1. [bookmark: _Hlk236905689]Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплект):
	№
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Электроэнцефалограф в комплекте:
	

	1.1.1
	Блок электроэнцефалографа на стойке
	1 шт.

	1.1.2
	Фотостимулятор на стойке 
	1 шт.

	1.1.3
	Мостиковый электрод ЭЭГ
	не менее 25 шт.

	1.1.4
	Ушной электрод ЭЭГ с кабелем отведения 
	не менее 3 шт.

	1.1.5
	Электродная шапочка ЭЭГ для мостиковых электродов (размеры: малый, средний, большой)
	По 1 и более шт. каждого типоразмера.

	1.1.6
	система электродная (размеры: 39-45, 45-51)
	2 шт.

	1.1.7
	Кабель отведения для мостикового и ушного электрода ЭЭГ
	не менее 25 шт.

	1.1.8
	Программное обеспечение 
	1 шт.



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.
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	Наименование характеристик
	Базовые параметры

	2.1.
	Количество одновременно регистрируемых монополярных ЭЭГ-отведений не менее 25
	Наличие


	2.2
	Уровень собственных шумов: не более 1,5 мкВ от пика до пика
	Наличие


	2.3.
	Частота квантования не менее 16 кГц. 
	Наличие

	2.4.
	Возможность исследования функций мозга в условиях операционных и палатах реанимации, а так же регистрация сигналов в не экранированном помещении
	Наличие

	2.5.
	Автоматический контроль качества установки электродов в программном обеспечении и одновременная индикация на передней панели качества установки всех электродов по измерению импеданса. Кнопка запуска и ее индикация текущего режима работы электронного блока (измерение импеданса, мониторинг, запись сигнала) на передней панели блока.
	Наличие

	2.6.
	Программное обеспечение должно обеспечивать:
	

	2.6.1
	Локализацию источников патологической электрической активности при эпилепсии, травмах, инсультах, опухолях, визуализацию вычисленных дипольных источников на МРТ и КТ-снимках головного мозга, сделанных на томографах различных производителей;
	Наличие

	2.6.2
	Неограниченное количество функциональных проб с автоматическим поиском спаек и острых волн (эпилептиформной активности) по заданным параметрам, автоматическое построение карт: распределения по скальпу амплитуды ЭЭГ, максимальной мощности спектра, максимальной амплитуды спектра, средней мощности спектра, средней амплитуды спектра, полной мощности спектра, полной амплитуды спектра, мгновенной мощности спектра, мгновенной амплитуды спектра, асимметрии спектров, количества спайков, количества острых волн, амплитуды спайков, амплитуды острых волн.
	Наличие

	2.6.3
	Математический анализ следующих видов: амплитудный, спектральный, биспектральный, периодометрический, корреляционный, кросскорреляционный, когерентный, сравнительный, вейвлет-анализ, анализ независимых компонент и эпилептиформной активности.
	Наличие

	2.6.4
	Построение трендов по параметрам: компоненты спектра, индексы ЭЭГ, амплитудные параметры сигналов, кардиоинтервалы, количество и амплитуда феноменов эпилептиформной активности.
	Наличие

	2.6.5
	Автоматизированное формирование протоколов обследований с возможностью их редактирования.
	Наличие

	2.6.6
	Сохранение в базе данных ЭЭГ-обследования. Экспорт обследований на внешние носители информации в следующих форматах: avi, txt, xml, bmp, emf, edf+.
	Наличие

	2.7.
	Характеристики фотостимулятора:
-длительность стимула не хуже 20-1000мс
-диапазон изменения частоты стимуляции 1-100 Гц
	Наличие
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врач эндоскопист (заведующий) ОФД	Изох И.В.
[bookmark: 120]
[bookmark: 121]врач функциональной диагностики
ОФД                                                                                            Гайванович А.В.
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врач невролог(заведующий)                                                    Медушевский К.И.
отделением неврологии №1
