								  УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
УЗ «Минская областная
детская клиническая больница»
________________Д.В.Зайцев
 ____________________2026г.   

1.Заявка на закупку: Монитор суточного мониторированияЭКГ(Холтер).
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	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	223053 Минский район, Боровлянский с/с, д. Боровляны ,  ул.  Фрунзенская, д.19Б/5.


	Учетный номер плательщика
	100805135

	Адрес электронной почты
	snab@modkb.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.modkb.by
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	Лот 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Монитор суточного мониторирования ЭКГ(Холтер)

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	26.60.12.800

	Объем (количество)
	6 штук

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	

	Источник финансирования государственной закупки
	Минский областной бюджет

	Проведение закупки в рамках Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 N 51 "О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий"
	Да

	Подтверждение все позиции лота входят в перечень Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 N 206 (ред. от 09.06.2021) "О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок"
	Да

	Требования к участникам
	согласно аукционным документам организатора


[bookmark: 98]2.	Фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются), занимаемые должности служащих, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором: - начальник отдела материально-технического снабжения Терехович Татьяна Владимировна , тел. 265 39 40.
- Изох Ирина Валентиновна, врач эндоскопист(заведующий) ОФД 
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Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплект):
	№
	Наименование
	Кол-во

	1.
	Монитор суточного мониторирования ЭКГ (Холтер)
	6 штук



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.
	№
	Параметр
	Значение

	1. 
	Диапазон входных напряжений
	от 0,03 до 5 мВ.

	2. 
	Количество регистрируемых каналов
	3,12 без сжатия данных

	3. 
	Относительная погрешность измерений напряжения сигнала
	±7%

	4. 
	Относительная погрешность регистрации калибровочного сигнала
	±5%

	5. 
	Частота оцифровки сигнала
	250, 500, 1000, 8000 Гц

	6. 
	Разрядность оцифровки
	24

	7. 
	Неравномерность амплитудно-частотной характеристики

	
	- в диапазоне частот от 0,5 до 60 Гц составляет от -10 до + 5% линейного размаха сигнала на частоте 10Гц

	
	- в диапазоне частот от 60 до 100 Гц составляет от - 30 до + 5% линейного размаха сигнала на частоте 10Гц.

	8. 
	Относительная погрешность измерения напряжения сигнала:
в диапазоне от 0,1 до 0,5 мВ, не более, %
в диапазоне от 0,5 до 4 мВ, не более, %
	 
 
±15
±7

	9. 
	Входной импеданс
	не менее 10 Мом

	10. 
	Коэффициент ослабления синфазных сигналов
	не менее 100 дБ.

	11. 
	Напряжение внутренних шумов, приведенных ко входу
	не более 20 мкВ.

	12. 
	Кардиорегистратор предназначен для эксплуатации при следующих климатических условиях:

	
	- температура окружающей среды
	от + 10 до +40 ˚С;

	
	- относительная влажность
	95 % при температуре 25 ˚С;

	
	- атмосферное давление
	от 840 до 1066 гПа.

	13. 
	Длительность записи ЭКС в твердотельную энергонезависимую память
	до 72 часов

	14. 
	Питание кардиорегистратора
	2 аккумулятора ААА

	15. 
	Напряжение питания
	от 2,4 до 3,0 В.

	16. 
	Потребляемая мощность
	не более 150 мВ·А

	17. 
	Постоянная времени
	не менее 3,2 с

	18. 
	Анализ ЭКС
	+

	19. 
	Детекция КС 1-2-3 камерной
	длительность 0.1-50мс
амплитуда 0.1-5мВ

	20. 
	Постоянный ток в цепи пациента, протекающий через любой электрод, исключая нейтральный
	не превышает 0,1 мкА

	21. 
	Время хранения записанной информации
	не ограничено

	22. 
	Габаритные размеры (ДхШхВ)
	110 x 60 x 25 мм.

	23. 
	Масса кардиорегистратора (без элементов питания) не более
	 не более 85 г.

	24. 
	Средний срок службы
	не менее 5 лет.

	25. 
	Электробезопасность
	ГОСТ 30324.0 и ГОСТ 30324.25 для изделий с внутренним источником питания типа CF

	26. 
	Устойчивость к механическим воздействиям
	группа 3 по ГОСТ 20790

	27. 
	Степень защиты КР, обеспечиваемая оболочкой
	IP10

	28. 
	Содержание драгоценных и цветных металлов
	Серебро –  0,1912 г; алюминий и алюминиевые сплавы  - 2,74 г; медь и медные сплавы -  1,64 г.

	29. 
	Наружные поверхности регистратора устойчивы к средствам дезинфекции
	в соответствии с действующими нормами и правилами Республики Беларусь

	30.*
	Совместимость с программным обеспечением ХМ  “ Кардиан” имеющимся  на оснащении в
 УЗ “ МОДКБ”.
	Полная совместимость
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врач эндоскопист (заведующий) ОФД	Изох И.В.
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[bookmark: 121]врач функциональной диагностики
ОФД                                                                                            Гайванович А.В.

