УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

УЗ «Минская областная

детская клиническая больница»

________________Д.В.Зайцев

____________________2026г.

1.Заявка на закупку: Монитор суточного мониторированияЭКГ(Холтер).

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 223053 Минский район, Боровлянский с/с, д. Боровляны , ул. Фрунзенская, д.19Б/5. |
| Учетный номер плательщика | 100805135 |
| Адрес электронной почты | snab@modkb.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.modkb.by |

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Монитор суточного мониторирования ЭКГ(Холтер) |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) | 26.60.12.800 |
| Объем (количество) | 6 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту |  |
| Источник финансирования государственной закупки | Минский областной бюджет |
| Проведение закупки в рамках Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 N 51 "О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий" | Да |
| Подтверждение все позиции лота входят в перечень Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 N 206 (ред. от 09.06.2021) "О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок" | Да |
| Требования к участникам | согласно аукционным документам организатора |

2.	Фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются), занимаемые должности служащих, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором: - начальник отдела материально-технического снабжения Терехович Татьяна Владимировна , тел. 265 39 40.

- Изох Ирина Валентиновна, врач эндоскопист(заведующий) ОФД

Приложение 1

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплект):

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Монитор суточного мониторирования ЭКГ (Холтер) | 6 штук |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Диапазон входных напряжений | от 0,03 до 5 мВ. |
| 2. | Количество регистрируемых каналов | 3,12 без сжатия данных |
| 3. | Относительная погрешность измерений напряжения сигнала | ±7% |
| 4. | Относительная погрешность регистрации калибровочного сигнала | ±5% |
| 5. | Частота оцифровки сигнала | 250, 500, 1000, 8000 Гц |
| 6. | Разрядность оцифровки | 24 |
| 7. | Неравномерность амплитудно-частотной характеристики |  |
|  | - в диапазоне частот от 0,5 до 60 Гц составляет от -10 до + 5% линейного размаха сигнала на частоте 10Гц |  |
|  | - в диапазоне частот от 60 до 100 Гц составляет от - 30 до + 5% линейного размаха сигнала на частоте 10Гц. |  |
| 8. | Относительная погрешность измерения напряжения сигнала: в диапазоне от 0,1 до 0,5 мВ, не более, % в диапазоне от 0,5 до 4 мВ, не более, % | ±15 ±7 |
| 9. | Входной импеданс | не менее 10 Мом |
| 10. | Коэффициент ослабления синфазных сигналов | не менее 100 дБ. |
| 11. | Напряжение внутренних шумов, приведенных ко входу | не более 20 мкВ. |
| 12. | Кардиорегистратор предназначен для эксплуатации при следующих климатических условиях: |  |
|  | - температура окружающей среды | от + 10 до +40 ˚С; |
|  | - относительная влажность | 95 % при температуре 25 ˚С; |
|  | - атмосферное давление | от 840 до 1066 гПа. |
| 13. | Длительность записи ЭКС в твердотельную энергонезависимую память | до 72 часов |
| 14. | Питание кардиорегистратора | 2 аккумулятора ААА |
| 15. | Напряжение питания | от 2,4 до 3,0 В. |
| 16. | Потребляемая мощность | не более 150 мВ·А |
| 17. | Постоянная времени | не менее 3,2 с |
| 18. | Анализ ЭКС | + |
| 19. | Детекция КС 1-2-3 камерной | длительность 0.1-50мс амплитуда 0.1-5мВ |
| 20. | Постоянный ток в цепи пациента, протекающий через любой электрод, исключая нейтральный | не превышает 0,1 мкА |
| 21. | Время хранения записанной информации | не ограничено |
| 22. | Габаритные размеры (ДхШхВ) | 110 x 60 x 25 мм. |
| 23. | Масса кардиорегистратора (без элементов питания) не более | не более 85 г. |
| 24. | Средний срок службы | не менее 5 лет. |
| 25. | Электробезопасность | ГОСТ 30324.0 и ГОСТ 30324.25 для изделий с внутренним источником питания типа CF |
| 26. | Устойчивость к механическим воздействиям | группа 3 по ГОСТ 20790 |
| 27. | Степень защиты КР, обеспечиваемая оболочкой | IP10 |
| 28. | Содержание драгоценных и цветных металлов | Серебро – 0,1912 г; алюминий и алюминиевые сплавы - 2,74 г; медь и медные сплавы - 1,64 г. |
| 29. | Наружные поверхности регистратора устойчивы к средствам дезинфекции | в соответствии с действующими нормами и правилами Республики Беларусь |
| 30.* | Совместимость с программным обеспечением ХМ “ Кардиан” имеющимся на оснащении в УЗ “ МОДКБ”. | Полная совместимость |

Разработчики:

врач эндоскопист (заведующий) ОФД	Изох И.В.

врач функциональной диагностики

ОФД                                                                                            Гайванович А.В.