ГродМТ 483/26-ЗОИ 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Аппарат для лечения ран отрицательным давлением

Закупке подлежит 3 компл.

- Состав (комплектация) медицинских изделий (одного комплекта)

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппарат для лечения ран отрицательным давлением | 1 шт. |
|  | Адаптер переменного тока и кабель переменного тока | 1 шт. |
|  | Держатель контейнера | 1 шт. |
| 1.2 | Контейнер для аспирации в составе: контейнер – 1 шт., крышка контейнера – 1 шт., трубка соединительная – 2 шт., бактериальный фильтр – 1 шт., отвердитель – 1 шт. | 20 шт. |
| 1.3 | Набор для вакуумной терапии ран: средний | 20 шт. |
|  | Набор для вакуумной терапии ран: большой | 20 шт. |

2. Технические характеристики:

| 2.1.1 | Цветной жидкокристаллический дисплей, кнопочное управление. | Наличие |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Возможность работы как от источника сетевого питания, так и от внутренней батареи. Время зарядки не более 4 ч. | Наличие |
| 2.1.3 | Должен обеспечивать давление отсасывания в диапазоне не уже, чем от -55 мм рт.ст. до -220 мм рт.ст. | Наличие |
| 2.1.4 | Должен быть оборудован системой тревог (свето-звуковая). | Наличие |
| 2.1.5 | Предназначен для длительной работы не менее 35 ч непрерывно. | Наличие |
| 2.1.6 | Скорость потока аспирации не менее 4 л/мин | Наличие |
| 2.2.1 | Контейнер объемом, не менее 800 мл | Наличие |
| 2.3.1 | Набор для вакуумной терапии ран: средний Поролоновая повязка – 1 шт. Прозрачная пленка – 2 шт. Блок трубок – 1 шт. | 18*12,5*3 + 0,5 см 32*35 + 1 см Не менее 2м |
| 2.3.2 | Набор для вакуумной терапии ран: большой Поролоновая повязка – 1 шт. Прозрачная пленка – 2 шт. Блок трубок – 1 шт. | 26*15*3 + 0,5 см 20*30 + 1 см Не менее 2м |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийный срок на поставляемое оборудование не менее 12 месяцев.

3.2. Срок стерильности – не менее 18 месяцев.