	ЗАЯВКА О ЦЕНАХ (ТАРИФАХ) 
НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ
 ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ
	ЭТП




11.08.2026

Для определения ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ предмета государственной закупки учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница» просит предоставить информацию о ценах:

	СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ ЗАКУПКЕ

	ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставление документов изготовителя (производителя) товара, подтверждающих технические и функциональные параметры закупаемого товара

	Л о т 1
	Ректоскоп с набором для биопсии
	1 компл.
(см. приложение)

	Л о т 2
	Комплекс для видеоректоскопии
	1 компл.
(см. приложение)

	ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие РУ МЗ РБ

	
	Срок поставки
	в течение 60 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами.  
Срок, установленный в заявке, имеет преимущество перед сроком, указанным в экранной форме ЭТП

	
	Условия поставки (адрес Заказчика /Поставщика)
	адрес Заказчика: г. Жодино, пр-т Венисье, 1 

	
	Оплата
	по факту поставки

	
	Заказчик
	Учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница»

	
	Место нахождения заказчика
	Минская обл., г.Жодино, пр-т Венисье, 1

	
	УНП заказчика
	600039162

	
	Источник финансирования 
	городской бюджет, через органы государственного казначейства

	
	Конечный срок предоставления информации о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги)
	12.08.2026
Тел./факс: 8 (01775) 5 09 87 или
e-mail: omts@zhcgb.by



Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Цена рассчитывается и выражается в белорусских рублях и должна включать, помимо стоимости товара, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, НДС, всех других налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей, установленных законодательством Республики Беларусь, транспортные расходы, а также все расходы, связанные с исполнением обязательств.
ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть указано:
- Наименование потенциального Поставщика (Подрядчика, Исполнителя);
- Наименование производителя (производителей);
- Порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании (если цена РЕГУЛИРУЕТСЯ законодательством о ценообразовании, то подтверждается соблюдение установленных требований; если цена НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ законодательством о ценообразовании, отражается, что цена сформирована самостоятельно с учетом конъюнктуры рынка).

Данная информация будет использоваться для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между Заказчиком и потенциальным Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем).


Начальник ОМТС								О.В. Иванова

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛОТ № 1 – «Ректоскоп с набором для биопсии» - 1 комплект

1. Состав (комплектация) 

	№п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.
	Тубус сменный с волоконным световодом 20/300 мм
	2

	2.
	Головка осветительная
	2

	3.
	Ручка (держатель осветительной головки)
	2

	4.
	Кабель световодный
	2

	5.
	Защитная крышка
	2

	6.
	Насадка манипуляционная
	2

	7.
	Колпачок
	10

	8.
	Пневматический нагнетатель
	2

	9.
	Щетка
	2

	10.
	Электрод
	2

	11.
	Щипцы биопсийные
	2

	12.
	Осветитель
	1



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”

	№ п/п
	Описание требований
	Наличие функции или величина параметра

	2.1
	Тубус сменный с волоконным световодом 20/300 мм

	2.1.1
	В составе – тубус, втулка защитная, обтуратор
	наличие

	2.1.2
	Длина рабочей части, мм
	300

	2.1.3
	Диаметр рабочей части, мм
	20

	2.1.4
	Многоразовый
	наличие

	2.2
	Головка осветительная

	2.2.1
	В строенный световод
	наличие

	2.2.2
	Штуцер для для подсоединения источника света
	наличие

	2.2.3
	Байонетное соединение для работы со сменными тубусами
	наличие

	2.2.4.
	Крепление защитной крышки резьбовое
	наличие 

	2.2.5.
	Многоразовая
	наличие

	2.3
	Ручка (держатель осветительной головки)

	2.3.1
	Длина не менее 120 мм
	наличие

	2.3.2
	Крепление на осветительной головке с помощью винта
	наличие

	2.3.3
	Многоразовая
	наличие

	2.4
	Кабель световодный

	2.4.1
	Длина
	не менее 2300 мм

	2.4.2
	Диаметр
	не более 5 мм

	2.4.3
	Многоразовый
	наличие

	2.5
	Защитная крышка

	2.5.1
	Резьбовое соединение
	наличие

	2.5.2
	Смотровое стекло
	наличие

	2.5.3
	Многоразовая
	наличие

	2.6
	Насадка манипуляционная

	2.6.1
	Резьбовое соединение
	наличие

	2.6.2
	Полукруглый окуляр
	наличие

	2.6.3
	Инструментальный канал диаметром 5,5 мм
	наличие

	2.6.4.
	Силиконовый сменный колпачок на инструментальном канале
	наличие 

	2.6.5.
	Многоразовая
	наличие

	2.7
	Колпачок

	2.7.1
	Совместим с инструментальным каналом насадки манипуляционной
	наличие

	2.8
	Пневматический нагнетатель

	2.8.1
	Производительность, не менее 38см3 за одно сжатие
	наличие

	2.8.2
	Запирающий клапан
	наличие

	2.8.3
	Многоразовый
	наличие

	2.9
	Щетка

	2.9.1
	Длина рабочей части
	400 мм

	2.9.2
	Диаметр
	50 мм

	2.9.3
	Многоразовая
	наличие

	2.10
	Электрод

	2.10.1
	Длина рабочей части
	420 мм

	2.10.2
	Диаметр
	5 мм

	2.10.3
	Тип
	наличие

	2.10.4.
	Контакт для подключения в ЭХВЧ
	наличие 

	2.10.5.
	Многоразовый
	наличие

	2.11
	Щипцы биопсийные

	2.11.1
	Длина рабочей части
	500 мм

	2.11.2
	Диаметр
	не более 5 мм

	2.11.3
	Многоразовые
	наличие

	2.12
	Осветитель

	2.11.1
	Питание 220±10 В, 50Гц
	наличие

	2.11.2
	Потребляемая мощность не более 230 Вт
	наличие

	2.11.3
	2 режима работы (экономичны и повышенной освещенности)
	наличие



3. Дополнительные требования: 
3.1. В стоимость предложения должны быть включены: доставка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского и технического персонала Покупателя. 
3.2.  Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию.
3.3.  Предлагаемое многоразовое изделие должно быть устойчиво к воздействию средств для дезинфекции, разрешенных к применению в Республике Беларусь, подвергаться автоклавированию.

ЛОТ № 2 – «Комплекс для видеоректоскопии» - 1 комплект

1. Состав (комплектация) 

	№п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.
	Стойка передвижная для размещения оборудования
	1

	2.
	Монитор медицинский не менее 27 дюймов
	1

	3.
	Видеокамера эндоскопическая Full HD mini
	1

	4.
	Устройство оптическое для ректоскопа
	2



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”

	№ п/п
	Описание требований
	Наличие функции или величина параметра

	2.1
	Стойка передвижная для размещения оборудования

	2.1.1
	Глубина стойки
	не более 660 мм

	2.1.2
	Высота
	не более 1470 мм

	2.1.3
	Ширина стойки
	не более 700 мм

	2.1.4
	Полки (3шт в комплекте)
	наличие

	2.1.5
	Размеры внутренних полок
	550х490 мм

	2.1.6
	Держатель с соединителем сетевым многорозеточным на шесть розеток
	наличие

	2.1.7
	Держатель видеокамеры
	наличие

	2.1.8
	Держатель монитора
	наличие

	2.1.9
	Поворотные колеса 
	4 шт. 
(не менее 2-х с тормозом)

	2.2
	Монитор медицинский не менее 27 дюймов

	2.2.1
	Размер дисплея  
	не менее 27 дюймов

	2.2.2
	Разрешение
	1920×1080

	2.2.3
	Шаг пикселя
	0,3114х0,3114 мм

	2.2.4
	Поддержка цвета
	1,07 Миллиард

	2.2.5
	Яркость
	1000 кд/м2

	2.2.6
	Время отклика
	14 мсек

	2.2.7
	Контрастность
	1000:1

	2.2.8
	Угол обзора
	178°

	2.3
	Видеокамера эндоскопическая Full HD mini

	2.3.1
	Тип камеры - цифровая Full HD
	наличие

	2.3.2
	Формат кадра, пиксели
	не менее 1920 х 1080

	2.3.3
	Разрешающая способность по горизонтали
	не менее 1000  ТВ – линий

	2.3.4
	Тип матрицы: КМОП-матрица 1/3
	наличие

	2.3.5
	Система развертки изображения: прогрессивная
	наличие

	2.3.6
	Соотношение сторон: Н16V9
	наличие

	2.3.7
	Время готовности к работе после включения
	не более 10 сек

	2.3.8
	Режим автоматического усиления: в зависимости от яркости сцены наблюдения
	наличие

	2.3.9
	Видеовыходы: DVI-D- 2 шт
	наличие

	2.3.10
	В комплекте: блок управления, камерная головка с соединительным кабелем и объективом, блок питания, кабель сетевой 220 В, кабель сигнальный DVI-D- DVI-D, адаптер DVI-НDMI, паспорт, руководство по эксплуатации
	наличие

	2.4
	Устройство оптическое для ректоскопа

	2.4.1
	Трехкратное увеличение
	наличие

	2.4.2
	Регулировка резкости
	наличие

	2.4.3
	Резьбовое соединение
	наличие

	2.4.4
	Многоразовое
	наличие



3. Дополнительные требования: 
3.1. В стоимость предложения должны быть включены: доставка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского и технического персонала Покупателя. 
3.2.  Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию.
3.3. [bookmark: _GoBack] Предлагаемое изделие должно быть устойчиво к воздействию средств для дезинфекции, разрешенных к применению в Республике Беларусь.

