УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«_12_»_августа_ 2026 года

Заявка на закупку ЗОИ

Медицинское оборудование для модернизации здания лечебного корпуса учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии», расположенного по адресу г. Могилев, ул Н. Карабановская, д 90, 2 очередь

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Шкаф сушильно-стерилизационный |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.200 |
| Объем (количество) | 2 комплекта |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 5698 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Приложение к лоту №1:

| №п/п | Наименование | Количество/параметр |
| --- | --- | --- |
| 1. | Состав оборудования (1 комплект): |  |
| 1.1 | Шкаф сушильно-стерилизационный: |  |
| 1.1.1 | Подставка | Наличие |
| 1.1.2 | Полки | # Не менее 3 шт. |
| 2. | Показатели (характеристики): |  |
| 2.1* | Объем камеры | 80 л |
| 2.2 | Управление автоматическое | # Наличие |
| 2.3 | Возможность нагрева стерилизатора | # до 200 0С |
| 2.3.1 | Режимы работы стерилизатора: 1800С - 60 мин; 1600С - 150 мин; 1200С - 45 мин. | # Наличие |
| 2.4 | Предельное отклонение температуры в загруженной камере от заданного значения, не более | ±3°С |
| 2.5 | Напряжение питания | 220-380 В |
| 2.6 | Аварийное отключение | Наличие |
| 2.7. | Обратный таймер для прекращения работы шкафа после завершения выставленного времени | Наличие |
| 2.8. | Звуковая и/или визуальная сигнализация | Наличие |
| 2.9. | Система защиты от перегрева | Наличие |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                              О.С.Сарнавская