ГродМТ 507/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312][bookmark: _Hlk200956857]Лот 1 Машина моечно-дезинфекционная непроходная

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1.1.
	Машина моечно-дезинфекционная непроходная
	1 шт.

	1.2.
	Ручная транспортная тележка
	1 шт.

	1.3.
	Многоуровневая загрузочная тележка для обработки хирургических инструментов и иных изделий медицинского назначения на 6-х уровнях (для размещения 12-и DIN сетчатых лотков)
	1 шт.

	1.4.
	Сетчатый лоток с ручками для хирургических инструментов и иных изделий медицинского назначения
	12 шт.

	1.5.
	Сетчатые крышки для лотков
	1 шт.

	1.6.
	Сетчатые лотки с держателями для разборного микроинструмента
	1 шт.

	1.7.
	Загрузочная тележка для обработки полых инструментов, в том числе и для малоинвазивной хирургии в комплекте с инжекторами и переходниками для подключения полых инструментов
	1 шт.

	1.8.
	Загрузочная тележка для обработки дыхательных шлангов и анестезиологических комплектов
	1 шт.

	1.9.
	Загрузочная тележка для мойки стерилизационных контейнеров
	1 шт.

	1.10.
	Принтер (встроенный или независимый) для распечатки и документации цикла обработки
	1 шт.

	1.11.
	Моющее средство
	50 л

	1.12.
	Нейтрализующее средство
	50 л



2. Технические требования:
2.1. Конструкция машины - напольная.
2.2. Тип машины - непроходной.
2.3. Материал облицовочных панелей и материал камеры - нержавеющая сталь.
2.4. Габаритные размеры машины не более - 900*750*1975.
2.5. Наличие встроенного отсека для моющих средств.
2.6. Встроенный предварительный фильтр класса Р.
2.7. Встроенный НЕРО фильтр со степенью очистки не ниже 99,92 %.
2.8. Встроенный агрегат для сушки горячим воздухом с возможностью регулировки температуры сушки.
2.9. Оснащение двери автоматической блокировочной системой.
2.10. Автоматическая блокировка двери в течение всего цикла обработки.
Открытие двери только после завершения цикла обработки.
2.11. Подключение к горячей, холодной, деминерализованной воде.
2.12. Подключение к канализации, вытяжной вентиляции.
2.13. Встроенный конденсатор для удаления излишков пара из моечной камеры, со сбросом в дренаж образующегося конденсата.
2.14. Циркулирующий насос производительностью не менее 500л/мин с системой контроля и регулировки давления,
2.15. Встроенные дозирующие насосы для химических средств - не менее 2 шт.
2.16. Тип дозирующего насоса - перистальтическая помпа.
2.17. Контроль уровня моющих средств, сигнализация при отсутствии моющего средства.
2.18. Подача циркулирующей воды на специальные вращающиеся сопла камеры и загрузочной тележки.
2.19. Настройка температуры мойки и дезинфекции в широком диапазоне, термическая дезинфекция при 93°С. 
2.20. Способ управления автоматический.
2.21. Система распознания загрузочной тележки с автоматическим выбором программы мойки.
2.22. Русифицированный ЖКИ дисплей для индикации диалога пользователя и программного диалога, хода выполнения программы, температуры, текстовых сообщений, остаточного времени работы, индикация ошибок.
2.23. Не менее 4 стандартных программ мойки, в том числе свободно программируемых создаваемых пользователем программ, сервисные программы
2.24. Устройство контроля подачи воды в камеру.
2.25. Устройство контроля давления в моечном контуре.
2.26. Звуковое оповещение в случае неисправности.
*2.27. Полезный объем камеры, не менее 150 л.
2.38. Уровень шума при работе машины дБ(А) - не более 60.
2.29. Электронный контроль температуры мойки и дезинфекции.
2.30. Многоступенчатый процесс мойки.
2.31. Контроль процесса дезинфекции.
2.32. Напряжение не более 380 В, мощность, не более 20 кВт.
2.33. Дверь расположена на эргономичной высоте не менее 700 мм для удобства загрузки/выгрузки инструментов.
2.34. Высота ручной транспортной тележки не менее 700 мм, 2 колеса оснащены педальными тормозами.
2.35. Дополнительный внутренний бак для предварительного нагрева воды,
2.36. Уклон потолка и дна камеры для обеспечения максимального слива воды.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)
3.1. Индукторы аппарата, контактирующие с телом пациента, должны быть выполнены из нетоксичных материалов, разрешенных к применению Министерством здравоохранения и устойчивы к очистке и дезинфекции.

* Данные требования технического задания имеют особо важное значение и при их невыполнении конкурсное предложение будет отклонено

