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Заявка о предоставлении 

информации о ценах на товары


Для целей определения предельной стоимости предмета государственной закупки, ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» проводит изучение конъюнктуры рынка  в отношении следующих товаров: «Проточного цитофлуориметра с комплектом расходных материалов и рабочей станцией».


Просим Вас представить информацию о стоимости указанных товаров в соответствии с приведенным ниже описанием, предполагаемыми условиями поставки и оплаты в срок до 14.08.2026 на электронную почту  kovshik.tanya@mail.ru

Информация должна содержать:

· наименование потенциального поставщика, цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей;

· общую стоимость по предмету;

· порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании;

· условия поставки и оплаты;

· наименование производителя (производителей).

Настоящая заявка не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком.

Описание предмета закупки

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1
	Проточный цитофлуориметр, обеспечивающий генерацию сигналов и сбор данных, оснащенный автозагрузчиком образцов
	шт.
	1

	1.2
	Рабочая станция с монитором и периферией для управления проточного цитофлуориметра с программным обеспечением для управления цитометром, сбора и обработки данных
	шт.
	1

	1.3
	Источник бесперебойного питания
	шт.
	1

	1.4 
	Лазерный принтер
	шт.
	1

	1.5
	Стартовый набор расходных материалов и реагентов, в составе:

Жидкость системная проточная – 10 литров; 

Реагент для контроля качества (калибровочные частицы) – 1 упаковка; 

Панель моноклональных антител (CD45 / CD4 / CD8 / CD3) – 100 тестов;

Раствор лизирующий – 100 тестов;
	комплект
	1


2. Технические характеристики:

2.1 Комплектация прибора не менее чем 3 твердотельными лазерами с длиной волн: 405 нм, 488 нм, 638-640 нм. Компоновка оптической схемы прибора должна позволять осуществлять одновременную регистрацию флуоресценции не менее чем по 10 каналам для красителей; двух каналов светорассеяния: прямое (FSC) и боковое (SSC); 

2.2. Регистрация частиц диаметром от 300 нм; 

2.3. Чувствительность для каналов флуоресценции: не более 20 MESF для PE, не более 30 MESF для FITC.

2.4. Наличие режима для одиночных полистироловых/ полипропиленовых пробирок объемом 5 мл и размером 12*75 мм и режима одновременной загрузки не менее 30 пробирок;

2.5. Скорость сбора данных не менее 30 000 событий в секунду.

2.6. Обеспечение перемешивания образца в каждой пробирке перед началом анализа путём встряхивания конкретной пробирки, а не всего штатива с образцами; 

2.7. Остаточный объем образца не более 25 мкл;

2.8. Разрешение при регистрации флуоресценции CV (коэффициент вариации) не более 3%;

2.9. Наличие полной матрицы компенсации. Компенсация возможна вручную и в автономном режиме, с возможностью автоматической коррекции компенсации после изменения напряжения (не требует повторного окрашивания и/или повторного запуска автокомпенсации, а также перенастройки компенсационных образцов вручную после изменения напряжения на каналах в процессе работы);

2.10. Наличие программного обеспечения с возможностью установки на неограниченное количество компьютеров для сбора и анализа полученных результатов с повышенной информативностью. Наличие встроенной программы контроля качества с отслеживанием и ведением журнала Леви-Дженнингса. 

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): в соответствии с аукционными документами.

Поставка до 10.12.2026
Начальник ОМТС
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