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Заявка о предоставлении 

информации о ценах на товары


Для целей определения предельной стоимости предмета государственной закупки, ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» проводит изучение конъюнктуры рынка  в отношении следующих товаров: «Комплект интеграции оборудования операционной».


Просим Вас представить информацию о стоимости указанных товаров в соответствии с приведенным ниже описанием, предполагаемыми условиями поставки и оплаты в срок до 14.08.2026 на электронную почту  kovshik.tanya@mail.ru

Информация должна содержать:

· наименование потенциального поставщика, цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей;

· общую стоимость по предмету;

· порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании;

· условия поставки и оплаты;

· наименование производителя (производителей).

Настоящая заявка не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком.

Описание предмета закупки

	Лот 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	комплект интеграции оборудования операционной

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	1 комплект.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	 BYN

	Принцип формирования начальной цены электронного аукциона
	Наименьшая цена из предложений участников, допущенных к торгам

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет


Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.
	Состав комплекта:
	

	1.1.
	Настенная консоль управления интегрированным оборудованием операционной с возможностью видеозаписи и видеотрансляции
	1

	1.2.
	Потолочный подвес с 4-мя подвижными и регулируемыми по высоте рычагами
	1

	1.3.
	Потолочная обзорная видеокамера
	1

	1.4.
	Монитор ассистента с креплением на одном из рычагов потолочного подвеса (п. 1.2.)
	1

	1.5.
	Бестеневой светодиодный осветительный купол с креплением на рычагах потолочного подвеса (п. 1.2.)
	2

	1.6.
	Видеокамера на одном из осветительных куполов (п.1.5)
	1

	1.7.
	Крепление на одном из рычагов потолочного подвеса (п.1.2.) для имеющегося в наличии видеоэндоскопического монитора типа VESA 100x100 
	1

	1.8.
	Потолочное крепление модуля для размещения хирургического эндоскопического оборудования
	1

	1.9.
	Система поворотных плеч с креплением вертикальной колонны модуля для размещения хирургического эндоскопического оборудования, снабженная тормозами
	1

	1.10.
	Вертикальная колонна модуля для размещения хирургического эндоскопического оборудования с возможностью регулировки по высоте в составе:
	1

	1.10.1.
	Электрические розетки 220В/50Гц, не менее 16А, с контрольным индикатором
	не менее 8

	1.10.2.
	Электрическая розетка для подключения рентгенаппарата 220В/50Гц, не менее 16А, трехполюсная
	1

	1.10.3.
	Разъемы выравнивания потенциалов
	не менее 4

	1.10.4.
	Коммуникационный разъем локальной вычислительной сети RJ-45 
	не менее 2

	1.10.5.
	Разъем для передачи видеосигнала на монитор ассистента (п. 1.4.)
	1

	1.10.6.
	Разъем для передачи видеосигнала на консоль управления (п.1.1.) для последующей архивации и/или видеотрансляции
	1

	1.10.7.
	Разъем для передачи видеосигнала на имеющийся в наличии видеоэндоскопический монитор, размещаемый на креплении рычага потолочного подвеса (п.1.7) с учетом доступности на мониторе видеовходов DVI-D – 2 шт., 3G-SDI;
	1

	1.10.8.
	Разъем для подачи сжатого воздуха, 5 бар, стандарт DIN
	не менее 1

	1.10.9.
	Разъем для подачи вакуума, стандарт DIN
	не менее 2

	1.10.10.
	Разъем для подачи углекислого газа, стандарт DIN
	не менее 1

	1.10.11.
	Полка с стандартными медицинскими рельсами по бокам и выдвижным ящиком
	1

	1.10.12.
	Полка с стандартными медицинскими рельсами по бокам
	4

	1.10.13.
	Держатель головки эндоскопической камеры с креплением на полке или вертикальной колонне
	1

	1.10.14.
	Кронштейн для имеющегося в наличии монитора видеоэндоскопической стойки типа VESA 100х100 с креплением на вертикальную колонну с шарнирами для поворота и регулировки по высоте
	1

	1.10.15.
	Сетчатая корзина для принадлежностей с креплением на стандартный медицинский рельс
	2

	1.10.16.
	Стандартный медицинский рельс с креплением на вертикальной колонне
	1

	1.11
	Мобильное основание операционного стола с колонной, несущей основную и спинную секции, с системой управления, интегрируемой с настенной консолью управления (п.1.1.), с принадлежностями:
	1

	1.11.1
	Головная секция для соединения с основной секцией (п.1.11.), наличие возможности сгибания/разгибания и подъема со сохранением горизонтального положения для поддержки головы в положении на боку, съемная
	1

	1.11.2.
	Ножная секция с возможностью раздельного поворота каждой из нижних конечностей пациента, съемная
	1

	1.11.3.
	Анестезиологический экран Г-образный с креплением на боковой рельс и возможностью регулировки по высоте и наклону вертикальной стойки
	1

	1.11.4.
	Опора для руки в положении на спине (подлокотник) с ремнем для фиксации
	2

	1.11.5
	Опора для «верхней» руки в положении на боку с ремнем для фиксации, с возможностью регулировки по высоте и наклону вертикальной стойки
	1

	1.11.6
	Опора для таза в положении на боку из двух держателей (переднего и заднего)
	1

	1.11.7
	Опора подколенная для ног пациента в положении GOEPEL, пара, с возможностью регулировки по высоте и наклону вертикальной стойки
	1

	1.11.8
	Емкость металлическая для области промежности в положении GOEPEL, с дренажным отверстием, с креплением к основной секции (п.1.11.);
	1

	1.11.9
	Ремень для фиксации туловища в положении на спине с креплением на боковой рельс
	1

	1.11.10.
	Манжета для фиксации руки вдоль туловища в положении на спине с креплением на боковой рельс, пара
	1

	1.11.11.
	Подголовник для взрослых для операций в положении на боку
	1

	1.11.12.
	Подголовник для взрослых для операций на позвоночнике в положении на животе, с углублением/вырезом для эндотрахеальной трубки 
	1

	1.11.13.
	Подушка противопролежневая межколенная П-образная для защиты нижних конечностей в положении на боку
	1

	1.11.14.
	Подушка противопролежневая под «верхнюю» руку в положении на боку
	1

	1.11.15.
	Набор креплений к боковому рельсу принадлежностей пп. 1.11.3-1.11.7
	1

	1.12.
	Комплект для вакуумной аспирации в составе:
	1

	1.12.1.
	Многоразовая сменная емкость для сбора жидкости, автоклавируемая
	4

	1.12.2.
	Регулятор вакуума с манометром
	1

	1.12.3.
	Крепление для 2-х емкостей
	1

	1.12.4.
	Шланг для подключения к системе центрального вакуума, DIN стандарт
	1

	1.13.
	Рукоятка автоклавируемая сменная для осветительного купола
	6

	1.14.
	Выносной беспроводной пульт управления функциями основания операционного стола (п. 1.11.)
	1

	1.15.
	Блок бесперебойного питания осветительных куполов (п. 1.5.), размещаемый отдельно в предоперационной в имеющемся шкафу
	1

	1.16.
	Потолочный/настенный динамик для двухсторонней связи во время видеотрансляции
	не менее 2

	1.17.
	Беспроводной петличный микрофон для двухсторонней связи во время видеотрансляции
	1


2. Технические требования

2.1. Настенная консоль управления интегрированным оборудованием операционной с возможностью видеозаписи и видеотрансляции:

2.1.1. Управление осветительными куполами (п.1.5), включающее, как минимум, включение/выключение купола, переход между стандартным и эндоскопическим режимом освещения;

2.1.2. Управление общим заливным освещением в операционном зале (включение/отключение всего освещения и включение/отключение любой из имеющихся групп потолочных светильников по выбору)

2.1.3. Управление потолочной обзорной видеокамерой по технологии «Pan-Tilt-Zoom» или аналог с возможностью сохранения не менее 2-х предустановленных ее положений;

2.1.4. Управление основными функциями мобильного основания (п. 1.9.), включая, как минимум, подъем, боковой наклон, продольный наклон (Тренделенбург/анти-Тренделенбург), продольный сдвиг основной секции с возможностью сохранения не менее 2 предустановленных положений;

2.1.5. Управление основными функциями видеокамеры, расположенной на осветительном куполе (п.1.5.), как минимум, возможность включения/выключения, управление зумом;

2.1.6. Возможность одновременного подключения внешних источников изображения (имеющейся видеоэндоскопической камеры, потолочной обзорной видеокамеры, видеокамеры на рычаге потолочного подвеса) с последующей архивацией или телетрансляцией в локальную сеть учреждения;

2.1.7. Архивация и телетрансляция видео в разрешении не хуже 1920х1080 (FullHD), наличие возможности совмещения 2 видеопотоков из 2 источников по принципу «картинка в картинке» (picture-in-picture);

2.1.8. Архивация видеопотока доступна в следующих вариантах: на встроенный жесткий диск объемом не менее 20 Тб, на сервер учреждения через локальную сеть, на съемный USB-носитель;

2.1.9. Просмотр и удаление архивированных видеоматериалов доступны непосредственно с экрана консоли управления;

2.1.10. Возможность двухсторонней связи во время трансляции с использованием входящих в комплект микрофона и динамиков;

2.2. Потолочный подвес с единой точкой крепления к потолку с учетом высоты «чистого» потолка операционной 2800 мм;

2.3. Потолочная обзорная видеокамера, управляемая с помощью моторизованного привода по технологии «Pan-Tilt-Zoom» или аналог, разрешение камеры должно быть не хуже 1920x1080 (FullHD), угол обзора (ширина угла обзора) не менее 65 градусов, возможность поворота относительно вертикальной оси (панорамирование) не менее 90 градусов, возможность поворота относительно горизонтальной оси (угол наклона) не менее 60 градусов, зум не менее 10х;

2.4. Монитор ассистента с диагональю не менее 31 дюйма и разрешением не менее 1920x1080 (FullHD), контрастность не менее 1000:1, угол обзора не менее 178 градусов;

2.5. Бестеневой светодиодный осветительный купол:

2.5.1. Освещенность не менее 160 000 Лк на расстоянии 1 м от светоизлучающей поверхности, индекс цветопередачи на менее Ra 95;

2.5.2. Наличие регулировки интенсивности освещения не менее 4 ступеней или плавная регулировка;

2.5.3. Регулируемый диаметр светового пятна не менее пределов 200-260 мм;

2.5.4. Глубина рабочей зоны с сохранением фокусировки светового пучка не менее 1200 мм;

2.5.5. Наличие режима освещения «эндо» (освещение низкой интенсивности для затемненной операционной), возможность регулировки цветовой температуры света не менее пределов 4000-5500 К;

2.5.6. Помимо управления функциями с консоли управления, должно быть предусмотрено управление куполом с пульта на самом куполе или его подвесе;

2.6. Видеокамера на осветительном куполе:

2.6.1. Разрешение не менее 1920x1080 (FullHD), оптически зум не менее 8х, цифровой зум не менее 8х;

2.6.2. Наличие режима автоматического изменения светочувствительности при изменении освещенности операционного поля, режима автофокуса;

2.7. Крепление для имеющегося в наличии монитора Karl Storz KS-27, масса монитора с блоком питания 9,0 кг, наличие на рычаге видеовыхода, соединенного проводным соединением с разъемом п.1.10.7;

2.8. Потолочное крепление с учетом высоты «чистого» потолка операционной 2800 мм

2.9. Система поворотных плеч с углом поворота в каждом из подвижных соединений не менее 300 градусов, снабженная двумя системами тормозов: рабочей электропневматической или электромагнитной и аварийной, позволяющей сохранить неподвижность при пропадании электропитания или давления сжатого воздуха;

2.10. Вертикальная колонна:

2.10.1. Длина колонны не менее 1200 мм, наличие регулировки по высоте не менее 400 мм;

2.10.2. Пульт управления тормозами и вертикальным перемещением колонны на колонне;

2.10.3. При выборе типов разъемов для передачи видеосигнала учесть наличие видеовыходов на имеющемся блоке эндовидеокамеры (DVI-D – 2 шт., 3G-SDI – 1 шт.) и имеющемся мониторе (DVI-D – 2 шт., 3G-SDI – 1 шт.);

2.10.4. Полки, полка с ящиком размером не менее 600х450 мм, грузоподъемность каждой полки не менее 50 кг, возможность навески полок на различной высоте в зависимости от размещаемого оборудования;

2.10.5. Грузоподъемность кронштейна для имеющегося монитора не менее 9,0 кг, длина плеча от оси вращения до центра VESA крепления не менее 500 мм;

2.11. Мобильное основание операционного стола:

2.11.1. Электрический или электрогидравлический привод как минимум следующих функций: подъем/опускание столешницы, боковой наклон столешницы, положение Тренделенбурга/анти-Тренделенбурга, продольный сдвиг столешницы, подъем/опускание головной секции, приведение столешницы в «нулевое» положение, блокировка/разблокировка тормозов;

2.11.2. Диапазон вертикальной регулировки основной секции не менее диапазона 400 мм, минимальная высота столешницы от пола не более 600 мм, боковой наклон не менее 25 градусов в каждую сторону, Тренделенбург/анти-Тренделенбург не менее 30/30 градусов;

2.11.3. Диапазон продольного сдвига основной секции не менее 450 мм суммарно (для возможности работы с имеющейся С-дугой с детектором 30х30 см);

2.11.4. Высота основания основной секции не более 160 мм (для возможности работы с С-дугой);

2.11.5. На мобильном основании операционного стола должен иметься пульт для управления минимальным набором функций на случай отказа беспроводного пульта;

2.11.6. Подушки основной, головной, ножной секции с противопролежневым эффектом, не менее 2 слоев в конструкции подушки;

2.11.7. Головная и основная секции рентгенпрозрачные;

2.11. 

2.12. Комплект для вакуумной аспирации:

2.12.1. Производительность по воздуху не менее 40 л/мин;

2.12.2. Крепление для емкостей должно иметь возможность подвешивания на стандартный медицинский рельс;

2.13. Беспроводной пульт (п.1.14) с подсветкой для возможности работы в условиях затемненной операционной, наличие возможности предварительно программировать не менее 2 положений стола, не включая «нулевое» положение;

2.14. Размеры блока бесперебойного питания (п.1.15.) не должны превышать ШхВхГ 550х330х550 мм (обусловлено размерами имеющегося шкафа с принудительной вентиляцией для размещения блока), время обеспечения автономной работы освещения не менее 30 минут при максимальной освещенности;

2.15. Общие требования к комплекту:

2.15.1. Стоимость предложения должна включать стоимость монтажа и наладки всего поставляемого оборудования, включая интеграцию в локальную сеть учреждения;

2.15.2. Прокладка всех без исключения кабельных соединений должна осуществляться скрыто с последующим восстановлением герметизации запотолочного пространства и стеновых панелей (требование обусловлено необходимостью влажной уборки и дезинфекции поверхностей операционного зала и отсутствием нарушения функционирования системы кондиционирования и воздухоподготовки чистого помещения (операционный зал соответствует требованиям ISO5)) - обязательное требование, его невыполнение приведет к отклонению предложения;

2.15.3. Все поверхности поставляемого оборудования, обращенные внутрь операционного зала должны быть пригодны для влажной уборки и дезинфекции как минимум двумя химически различающимися дезрастворами, разрешенными к применению для этих в установленном порядке (предоставить перечень дезрастворов или обязательство его предоставления после монтажа) – обязательное требование, его невыполнение приведет к отклонению предложения;

2.15.4. Поставляемое оборудование и кабельные соединения должны соответствовать требованиям помехозащищенности и электромагнитной совместимости, предъявляемым к медицинскому оборудованию, с учетом одновременной работы в операционном зале электрохирургического генератора, хирургического лазерного аппарата,наркозно-дыхательного аппарата, передвижного рентгенаппарата, передвижного диагностического ультразвукового аппарата, видеоэндоскопической стойки;
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): гарантийный срок не менее 24 месяцев.
Начальник ОМТС
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