УТВЕРЖДАЮ

Главный врач МГКЦД
_________________Е.В. Коваленко
«____»___________2026 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение ремонта медицинского оборудования.
Код предмета закупки (подвид ОКРБ 007-2012) 33.14.19.200.

1. Общие положения:
1.1. Наименование оказываемых услуг:
	№
	Оборудование
	Модель
	Заводской №
	Кол-во
	Отделение
	Дефект
	Ремонт

	Лот №1 - ремонт камеры дезинфекционной ВФЭ-2/0,9 СЗМО.

	1
	камера дезинфекционная
	ВФЭ-2/0,9 СЗМО
	724
	1
	скабиозорий
(Фабричная, 20А)
	- выход из строя 2-x ТЭНов парообразователя;

- деформация, коррозия парообразователя;

- периодические скачки температуры во время работы.
	требуется замена парообразователя с ТЭНами

	Лот №2 - ремонт установки обеззараживания медицинских отходов УОМО-01/150.

	1
	установка обеззараживания медицинских отходов
	УОМО-01/150
	110174
	1
	РРЛ
	выход из строя микропереключателя двери
	требуется замена микропереключателя двери


1.2. Срок выполнения услуг: июль – август 2026 года.
2. Источник финансирования закупки – местный бюджет, внебюджетные средства.
3. Требования к организациям и физическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей, которые могут быть участниками процедуры закупки:
3.1. Наличие свидетельства о государственной регистрации организации юридического лица (исполнителя работ, услуг) (копия);
3.2. Наличие у юридического лица (исполнителя работ, услуг) необходимых сертификатов и разрешений на проведение ремонта заявленного оборудования.
                    Инженер                                                         Бирюков Д.М.
