УТВЕРЖДАЮ

Главный врач учреждения здравоохранения «4-я городская клиническая больница имени Н.Е.Савченко»

________________В.В.Сиренко

«____»________________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования с заменой расходных материалов и запасных частей отделения анестезиологии и реанимации

для учреждения здравоохранения «4-я городская клиническая больница имени Н.Е.Савченко»

(Лот 1 – 45).

Лот 1 – 45: на 34 стр. в 1 экз.

Разработал:

Инженер 	__________ 	В.Л.Герасимов

Таблица 1

«Требования, предъявляемые к выполняемым работам (услугам)»:

| 1. Условия и характеристики работ: | - Исполнитель обязуется: - Обеспечить работоспособность принятой на техническое обслуживание медицинской техники, предупреждать сбои в ее работе путем своевременного и качественного выполнения работ по техническому обслуживанию согласно графику проведения работ (Приложение № 2 договора), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. - Осуществлять техническое обслуживание и ремонт медицинской техники в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 октября 2006 г. № 78 «Об утверждении Инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники» с учетом изменений и дополнений и определяемые техническими нормативными правовыми актами, эксплуатационной и (или) ремонтной документацией. - Сервисная служба (Исполнитель) в случае возникновения неисправности медицинской техники направляет своего представителя в срок не позднее 2 рабочих дней с момента письменного извещения Заказчика. В случае невозможности выполнения работ, уведомить об этом Заказчика. - Обеспечить своевременную (не позднее 01 декабря текущего года) поставку, замену и установку Заказчику материалов, комплектующих, запасных частей и расходных материалов в рамках выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники. - Осуществлять транспортировку медицинской техники в ремонт и ее возврат собственными силами и транспортом, по согласованию с Заказчиком и при невозможности проведения ремонтных работ по месту эксплуатации техники. Транспортировка медицинской техники в ремонт и её возврат осуществляется Исполнителем за его счет. - В случае необходимости и по согласованию с Заказчиком предоставлять подменную медицинскую технику с аналогичными параметрами и техническими характеристиками на срок выполнения работ по ремонту. - Выдавать технические заключения (дефектный акт) о выявленных неисправностях, о пригодности/непригодности к дальнейшей эксплуатации медицинской техники без взимания дополнительной платы. - Предоставить для оплаты акты выполненных работ не позднее 5-ти календарных дней после выполнения работ в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 2 договора). - Исключать из технического обслуживания медицинскую технику, находящуюся в ремонте: в случае неработоспособности медицинской техники 1 месяц и более оплата за техническое обслуживание данной медицинской техники, не взимается. Выполнять техническое обслуживание медицинской техники после выполнения ремонта согласно графику проведения работ по техническому обслуживанию (Приложение № 2 договора). - Оказывать необходимые технические консультации персоналу Заказчика по правилам эксплуатации медицинской техники. - Передать Заказчику результаты работы в согласованные с Заказчиком сроки. - Возвращать вышедшие из строя и замененные запасные части вместе с дефектным актом на них Заказчику. - Все выполненные процедуры (выполнение технического обслуживания, проведение ремонтных работ, передача медицинской техники и запасных частей Исполнителю или Заказчику и т.п.) фиксировать в журнале технического обслуживания медицинской техники. - По окончании срока действия договора проводить диагностику медицинской техники на предмет необходимости осуществления ремонта (планового) в следующем календарном году, для того, чтобы сформировать перечень ремонтных работ и запасных частей. - По окончании срока действия договора предоставлять перечень расходных материалов, которые потребуются в следующем календарном году для технического обслуживания медицинской техники. 1.2. Качество работ, запасных частей и расходных материалов: 1.2.1. Все запасные части и расходные материалы, приведенные в «Перечне запасных частей и расходных материалов для проведения работ» (Приложение № 3 договора), должны быть куплены обслуживающей организацией, поставлены и установлены в ходе проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту в течении срока действия договора и не позднее 01 декабря текущего года. Исполнитель несет ответственность за правильность формирования отпускной цены на запасные части и расходные материалы. 1.2.2. На запасные части и расходные материалы исполнитель должен предоставлять копию товарно-транспортных накладных либо других учетных документов. 1.2.3. При превышении объёма ремонтных работ, запасных частей и расходных материалов предусмотренные данной закупкой, будут проведены дополнительные процедуры закупки на основании дефектных актов, предоставленных Исполнителем. 1.2.4. В случае возникновения претензий на качество выполненных работ Заказчик извещает в письменном виде Исполнителя. Исполнитель обязан рассмотреть полученную претензию и принять решение в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения. 1.3. Гарантии: 1.3.1. Исполнитель гарантирует, что все использованные в процессе технического обслуживания и ремонта медицинской техники расходные материалы и запасные части (Приложение № 3 договора) являются новыми и соответствуют предъявляемым производителем медицинской техники требованиям. 1.3.2. Срок гарантии на установленные запасные части (Приложение № 3 договора), отремонтированные изделия, узлы и блоки составляет не менее 6 месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня подписания акта выполненных работ и отметки о произведенном ремонте в журнале технического обслуживания медицинской техники. |
| --- | --- |
| 2.Участник должен предоставить: | 2.1. Определение стоимости работ: В итоговую стоимость работ должны входить: стоимость работ (нормо-час) по выполнению ТО, ремонта, стоимость расходных материалов и запасных частей указанных в перечне запасных частей и расходных материалов для проведения работ (если указаны в техническом задании по Лоту). - Организация должна предоставить калькуляцию стоимости одного нормо-часа и суммарное количество нормо-часов затраченных на проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту. 2.2. Документы согласно постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь, от 03.10.2006 г. № 78 «Об утверждении Инструкции о порядке организации технического обслуживание и ремонта медицинской техники». 2.3. Спецификацию (представить в виде Таблицы 2 «Спецификация» данного технического задания). 2.4. Прейскурант цен, содержащий стоимость каждой запасной части и каждого расходного материала в рамках общей стоимости запасных частей и расходных материалов для проведения работ (если указаны в техническом задании по Лоту) представить в виде Таблицы 3 «Прейскурант цен на запасные части и расходные материалы для проведения работ» данного технического задания. |
| 3. Сроки выполнения работ (услуг) | Январь – 31 декабря 2026 г. |
| 4.Условия оплаты работ: | По актам выполненных работ без предоставления аванса. |
| 5.Код ОК РБ | Смотреть таблицу 4 «Наименование Лотов» |
| 6.Ориентировочная стоимость закупки работ (услуг) по техническому обслуживанию медицинского оборудования (сумма по всем Лотам): | 501 200,00 |
| 7. Вид процедуры закупки: | Электронный аукцион |
| 8. Контакты: | Тел. (017) 207 37 39 – отдел закупок; Тел. (017) 282-91-30, +375(29) 274 10 80 – инженер Владимир |
| 9.Дополнительные условия: | - Участник должен подтвердить письменно (в форме Заявления во втором разделе) выполнение всех пунктов и условий Таблицы 1 - «Требования, предъявляемые к выполняемым работам (услугам)». |

Таблица 2

«Спецификация»

| № п/п | Наименование техники | Тип/марка/модель | Заводской/серийный номер | Год выпуска | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Таблица 3

«Прейскурант цен на запасные части и расходные материалы для проведения работ»

| № п/п | Наименование техники, тип/марка/модель | Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог) | Кол-во, шт. | Стоимость, бел. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| Стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.: |  |  |  |  |

Таблица 4

«Наименование Лотов»

| Приложение № | Наименование приложения | Ориентировочная стоимость, бел.руб. | Код ОК РБ | Периодичность проведения технического обслуживания (ТО) | Количество нормо-часов на ремонт медицинской техники составляет: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот 1 | «Медицинское оборудование, производства фирмы «Drager», Германия | 54000,00 | 33.14.19.200 | 4 раза в год | 10 |
| Лот 2 | «Медицинское реанимационное оборудование, производства «Hamilton Medical», Швейцария | 1600,00 | 33.14.19.200 | 2 раза в год | 6 |
| Лот 3 | «Медицинское оборудование, производства ПКООО «Респект-плюс», Республика Беларусь | 76100,00 | 33.14.19.200 | 4 раза в год | 20 |
| Лот 4 | «Медицинское оборудование, производства ЗАО «Медицинские приборы», Республика Беларусь | 7150,00 | 33.14.19.200 | 4 раза в год | 4 |
| Лот 5 | «Аппараты ИВЛ «Syno Vent E5» и аппараты ИВЛ «Syno Vent E3» с принадлежностями и расходными материалами, производства фирмы «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronic Co.Ltd», Китай, в комплекте с увлажнителями «MR850», производства «Fisher & Paykel Healthcare», Австралия | 27850,00 | 33.14.19.200 | 2 раза в год | 10 |
| Лот 6 | «Система мониторинга физиологических показателей «Bene Vision», производства «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd.», Китай | 1200,00 | 33.14.19.200 | 1 раз в год | 4 |
| Лот 7 | «Реанимационное наркозно-дыхательное оборудование в комплекте, производства «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronic Co. Ltd, (КНР)», «Heyer Aerotech GmbH (Германия)» | 20200,00 | 33.14.19.200 | 2 раза в год | 10 |
| Лот 8 | «Реанимационное наркозно-дыхательное оборудование в комплекте, производства «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronic Co. Ltd, (КНР)» | 20000,00 | 33.14.19.200 | 2 раза в год | 10 |
| Лот 9 | «Аппараты искусственной вентиляции легких с принадлежностями и расходными материалами «HAMILTON-G5», производства «Hamilton Medical AG», Швейцария, в комплекте с увлажнителями «MR850», производства «Fisher & Paykel Healthcare», Австралия | 27700,00 | 33.14.19.200 | 2 раза в год | 10 |
| Лот 10 | «Аппарат ИВЛ портативный «MEDUMAT Standard 2», производства «WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG», Германия | 18300,00 | 33.14.19.200 | 2 раза в год | 6 |
| Лот 11 | «Насосы для внутриаортальной баллонной контрпульсации с принадлежностями «Cardiosave hybrid», производства «Datascope Corporation», США | 2100,00 | 33.14.19.200 | 2 раза в год | 6 |
| Лот 12 | «Медицинское реанимационное оборудование производства ОДО «ТахатАкси», Республика Беларусь | 16400,00 | 33.14.19.200 | 4 раза в год | 5 |
| Лот 13 | «Медицинское оборудование производства «Covidien AG, Medtronic», США | 7100,00 | 33.14.19.200 | 1 раз в год | 10 |
| Лот 14 | «Медицинское оборудование, производства «Medtronic Inc.», США | 850,00 | 33.14.19.200 | 2 разf в год | 2 |
| Лот 15 | «Инжектор для введения рентгеноконтрастных препаратов для КТ, производства «SinoMDT Co.Ltd.», Китай | 1300,00 | 33.14.19.200 | 1 раз в год | 4 |
| Лот 16 | «Установки для размораживания плазмы «CytoTherm» модель CT-D4, производства «CytoTherm LP», США | 13400,00 | 33.14.19.200 | 2 раз в год | 10 |
| Лот 17 | «Оксиметры универсальные с принадлежностями и расходными материалами модель «Sensmart X-100», производства «Nonin Medical Inc», США | 1850,00 | 33.13.12.300 | 2 раза в год | 4 |
| Лот 18 | «Кардиостимулятор 2-х камерный наружный модель «MEDTRONIC 5392», производства «Medtronic Inc.», США | 600,00 | 33.13.12.300 | 1 раз в год | 5 |
| Лот 19 | «Медицинское реанимационное оборудование производства ООО НПП «Монитор», Россия | 600,00 | 33.13.12.300 | 1 раз в год | 1 |
| Лот 20 | «Медицинское реанимационное оборудование: «Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 М «Аксион-бел», Республика Беларусь | 17100,00 | 33.13.12.300 | 2 раза в год | 8 |
| Лот 21 | «Медицинское реанимационное оборудование: «Дефибриллятор-монитор – ДКИ-Н-10 «АКСИОН-БЕЛ», производства ООО «МАГИСТР» Республика Беларусь | 6000,00 | 33.13.12.300 | 1 раз в год | 8 |
| Лот 22 | «Медицинское операционное/реанимационное оборудование, производства «Smiths Medical ASD, Inc.», США | 4650,00 | 33.14.19.200 | 2 раз в год | 6 |
| Лот 23 | «Медицинское реанимационное оборудование, производства «Edan Instruments Inc.», Китай» в комплекте к центральным станциям мониторирования пациента и моноблокам «ТЕСЛА» | 27000,00 | 33.13.12.300 | 1 раз в год | 10 |
| Лот 24 | «Насосы шприцевые «СМАРТ ШН-5», электрокардиографы «СМАРТ-6В», дефибриллятор монитор «СМАРТ Д3», производства ЧТУП «Юмедика», Республика Беларусь | 14100,00 | 33.13.12.300 | 1 раз в год | 20 |
| Лот 25 | «Электрокардиографы отделения анестезиологии и реанимации, и других отделений больницы» | 6500,00 | 33.13.12.300 | 4 раза в год (ежеквартально) | 20 |
| Лот 26 | «Медицинское диагностическое оборудование, производства «SHILLER AG», Швейцария | 2100,00 | 33.13.12.300 | 1 раз в год | 3 |
| Лот 27 | «Электрокардиографы отделения функциональной диагностики, производства УП «Кардиан», Республика Беларусь | 2000,00 | 33.13.12.300 | 2 раза в год | 4 |
| Лот 28 | «Электрокардиографы многоканальные «МАГИСТР ЭК6», производства НИЦ «МАГИСТР», Республика Беларусь» | 5500,00 | 33.13.12.300 | 2 раза в год | 3 |
| Лот 29 | «Дефибриллятор-монитор портативный с принадлежностями, модель uMED 20, производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай» | 1700,00 | 33.13.12.300 | 1 раз в год | 10 |
| Лот 30 | «Медицинское реанимационное оборудование, дефибрилляторы медицинские реанимационные «BeneHeart D6», производства фирмы «Mindray», Китай | 900,00 | 33.13.12.300 | 2 раз в год | 2 |
| Лот 31 | ««Наркозно-дыхательные аппараты, производства компании «Shenzhen Comen Medical Instruments co ltd.», Китай | 6000,00 | 33.13.12.300 | 1 раз в год | 10 |
| Лот 32 | «Отсасыватели медицинские производства НИЦ «МАГИСТР», Республика Беларусь | 3000,00 | 33.13.12.300 | 1 раз в год | 10 |
| Лот 33 | «Медицинское реанимационное анестезиологическое оборудование, производства «Heinen + Loewenstein Gmbh & Co. KG, Германия (Löwenstein Medical SE & Co. KG. (Германия)» | 24900,00 | 33.13.12.300 | 2 раза в год | 10 |
| Лот 34 | «Мониторы пациента прикроватные с комплектующими «Стелла 80Б», производства ООО «ГеоМедСервис», Республика Беларусь | 1200,00 | 33.13.12.300 | 2 раз в год | 5 |
| Лот 35 | «Аппарат для высокопотоковой назальной терапии «TNI SoftFlow 50», производства TNI medical AG, Германия | 1200,00 | 33.13.12.300 | 1 раз в год | 5 |
| Лот 36 | «Кровать больничная «NEXO», производства FAMED Zywiec Sp. Z o.о.», Республика Польша | 3300,00 | 33.13.12.300 | 1 раз в год | 5 |
| Лот 37 | «Аппарат искусственной управляемой вентиляции легких, производства ООО «Медпром», Россия | 2200,00 | 33.13.12.300 | 1 раз в год | 2 |
| Лот 38 | «Аппарат ИВЛ с расширенными функциями, производства «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd.», Китай | 20200,00 | 33.14.19.200 | 2 раза в год | 4 |
| Лот 39 | «Аппарат ИВЛ с высокотехнологичными функциями HFlow, CPAP и NFShenzhen, производства «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd.», Китай | 17100,00 | 33.14.19.200 | 2 раза в год | 4 |
| Лот 40 | «Система автоматическая для сердечно-легочной реанимации, производства «AutoPulse, ZOLL, Circulation, Inc», США | 1450,00 | 33.13.12.300 | 1 раз в год | 1 |
| Лот 41 | «Оборудование для реанимации, производства Smiths Medical ASD, Inc.», США | 4700,00 | 33.14.19.200 | 2 разf в год | 4 |
| Лот 42 | «Системы нагрузочного мониторирования ЭКГ и АД производства НИЦ «МАГИСТР», Республика Беларусь | 600,00 | 33.14.19.200 | 1 раз в год | 2 |
| Лот 43 | «Медицинское оборудование», производства компании «Fresenius (KABI)», Германия | 2000,00 | 33.14.19.200 | 1 раз в год | 4 |
| Лот 44 | «Медицинское оборудование – мониторы прикроватные пациента «Carescape B850», производства компании «GE HtalthCare», США | 26000,00 | 33.14.19.200 | 1 раз в год | - |
| Лот 45 | «Медицинское оборудование широкого применения – кушетки кардиографические, производства Республики Беларусь | 1500,00 | 33.14.19.200 | 1 раз в год |  |

Перечень работ для проведения технического обслуживания Порядок организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники осуществляется в соответствии с постановлением министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 октября 2006 г. № 78 «Об утверждении инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники». Техническое обслуживание и ремонт медицинской техники должны осуществляться в соответствии с техническими нормативными правовыми актами, эксплуатационной и (или) ремонтной документацией. ________________________________________________________________________________________________________ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ 1. Техническое обслуживание медицинской техники направлено на обеспечение готовности медицинской техники к эксплуатации, предупреждение сбоев в их работе, поддержание параметров медицинской техники в пределах, определенных эксплуатационной документацией. 2. Работы по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники осуществляются на договорной основе в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящей Инструкцией. Договоры на техническое обслуживание медицинской техники заключаются только на исправную, полностью укомплектованную, в том числе эксплуатационной документацией на русском и (или) белорусском языках, медицинскую технику. 3. Техническое обслуживание медицинской техники различается содержанием операций и в зависимости от периодичности выполнения подразделяется на ТО-1, ТО-2, ТО-3. _______________________________________________________________________________________________________ ТО-1 представляет собой технический осмотр, заключающийся в определении работоспособности медицинской техники визуально и по органолептическим признакам (шумы, запахи и т.д.), и включает в себя следующие работы: - внешний осмотр; - проверка комплектности медицинской техники; - проверка изоляции кабелей и соединений на наличие повреждений и обрывов; - проверка составных частей медицинской техники на отсутствие механических повреждений; - проверка действия защитных устройств и электрических цепей согласно эксплуатационной документации. Периодичность выполнения ТО-1 согласовывается с владельцем (пользователем) медицинской техники и выполняется не реже чем один раз в месяц. ТО-2 представляет собой комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности медицинской техники при ее эксплуатации, выполняемый через определенные интервалы времени, и включает в себя следующие работы: - очистка поверхностей блоков, составляющих элементов, плат и других составных частей медицинской техники; - проверка на отсутствие окисленных контактов, разъемов подключения кабелей, штепселей кабелей, пускателей, реле и их очистка; - очистка от отработанной смазки элементов механических передач, редукторов и их смазка; - проверка надежности крепления блоков, составляющих элементов, плат и других составных частей медицинской техники; - проверка работоспособности медицинской техники по встроенным приборам, индикаторам, контрольным тестам. Конкретное содержание и периодичность выполнения ТО-2 по каждому виду медицинской техники устанавливаются в эксплуатационной документации. ТО-3 представляет собой проверку технического состояния медицинской техники, определяющую значение основных технических характеристик, указанных в эксплуатационной документации, и включает в себя следующие работы: - инструментальный контроль основных технических характеристик; - проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и блокировок; - проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств; - проверка состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу; - устранение выявленных повреждений с частичной разборкой неисправной части аппарата (снятие панелей, кожухов, ручек органов управления) и при необходимости заменой запасных частей с последующей регулировкой и проверкой работоспособности. Сроки выполнения ТО-3: - периодически согласно эксплуатационной документации; - после выполнения работ, которые могли повлечь за собой изменение технических параметров, определенных в эксплуатационной документации.

Лот 1

«Медицинское оборудование, производства фирмы «Drager», Германия»

| № п/п | Наименование оборудования | Тип/марка | Заводской/серийный номер | Год выпуска | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наркозно-дыхательный аппарат | «Primus" | ARXN-0191(01340080) | 2006 | А и Р хирургии |
|  |  |  | ARXN-0192(01340079) | 2006 |  |
|  |  |  | ASFB-0037(01372421) | 2014 |  |
| 2. | Система мониторирования пациента | InfinityDelta | 5306941567(01371409) | 2006 | А и Р хирургии |
|  |  |  | 5306943957(01371410) | 2006 |  |
|  |  |  | 6006213182(01372424) | 2014 |  |
| 3. | Портативный аппарат ИВЛ «Oxylog 2000 plus», производства «Drager», Германия | «Oxylog 2000 plus» | ASBL-0045(01373420) | 2018 | А и Р терапии |
| 4. | Аппарат искусственной вентиляции легких «Oxylog 3000 plus» | «Oxylog 3000 plus» | ASPJ-0135 (01374185) | 2022 | А и Р терапии |
|  |  |  | ASPJ-0157(01374186) | 2022 | А и Р хирургии |
| 5. | Система мониторирования пациента «Vista 120», производства «Drager», Германия | «Vista 120» | VT SLA-0060(01373546) | 2018 | А и Р терапии |

Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)

| № п/п | Наименование оборудования, тип, марка | Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог) | Кол-во, шт. | Стоимость, бел.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наркозно-дыхательный аппарат «Primus» | Фильтр наружный воздушный (37 мм) | 3 |  |
|  |  | Фильтр: защитный от пыли натронной извести | 3 |  |
|  |  | Влагосборник (Waterlock 2) | 36 |  |
|  |  | Линии забора газов (10 шт./уп) (Sample Line Set (lO pcs) | 3 |  |
|  |  | Годовой сервисный набор (Primus ServSet 1 Year) | 3 |  |
|  |  | Коннектор угловой для шланга (Angle connection) | 3 |  |
|  |  | Регулятор давления (Pressure regulator) | 9 |  |
|  |  | Редуктор: давления Alduk IV (Alduk IV 02, 3/4 – DIN) | 1 |  |
|  |  | Манометр (индикатор давления) (Repair set gauge bar) | 1 |  |
|  |  | Уплотнительное кольцо для редуктора (О-Ring G3/4) | 2 |  |
| Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.: |  |  |  | 45 000,00 |

Лот 2

«Медицинское реанимационное оборудование, производства «Hamilton Medical», Швейцария»

| № п/п | Наименование оборудования | Тип/марка | Заводской/серийный номер | Год выпуска | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аппарат ИВЛ | «Galileo» | 8354 (01340073) | 2006 | А и Р терапии |
|  |  |  | 8358 (01340076) | 2006 |  |
|  |  |  | 8365 (01340072) | 2006 |  |

Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)

| № п/п | Наименование оборудования | Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог) | Кол-во, шт. | Стоимость, бел.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат ИВЛ «Galileo» | Кислородный датчик | 2 |  |
| Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.: |  |  |  | 800,00 |

Регламент работ технического обслуживания оборудования Наименование оборудования: Аппарат искусственной вентиляции легких Galileo Производитель: HamiltonMedical AG (Швейцария) Работы, выполняемые при техническом обслуживании Описание работ ТО-2: проведение комплекса операций по поддержанию работоспособности и исправности аппарата ИВЛ при его эксплуатации: очистка поверхностей блоков, составляющих элементов, плат и других составных частей аппарата; проверка на отсутствие окисленных контактов, разъемов подключения кабелей, пускателей, реле и их очистка; проверка надежности крепления блоков, составляющих элементов, плат и других составных частей аппарата; проверка работоспособности аппарата по встроенным приборам, индикаторам, контрольным тестам; ТО-3: проверка технического состояния аппарата ИВЛ, определяющая значение основных технических характеристик: 1. Проведение диагностических работ перед техническим обслуживанием согласно перечню: - проверка и тестирование контура дыхательного на герметичность; - проверка влагосборников подаваемых газов на аппарате; - проведение функционального теста аппарата; - осмотр микрофильтров подаваемых газов (кислород, воздух); - осмотр фильтра охлаждающего вентилятора. 2. Замена необходимых комплектующих, осуществляемая сервисной службой: - замена микрофильтров подаваемых газов (кислород, воздух); - замена фильтра охлаждающего вентилятора. 3. Тестирование и проверка работоспособности источников питания, резервных батарей и входных напряжений. 4. Тесты и калибровки в соответствии с требованиями сервисной документации: - тестирование, калибровка и, при необходимости, замена датчика кислородного; - тестирование, калибровка и, при необходимости, замена датчика потокового; - тестирование процессора и памяти аппарата ИВЛ, программного обеспечения; - тестирование работоспособности дисплея аппарата ИВЛ; - тестирование и проверка работы аналогово-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей; - проверка работы передней панели и управляющих кнопок; - тестирование системы мониторинга уровня тревог; - тестирование, проверка и подстройка диапазонов всех датчиков давление: Ppat, Paw, Paux, dPServo, dPMixer, dPflowSensor; - подстройка и проверка клапанов миксера; - проверка работы клапана и сенсоров избыточного давления и герметичности; - подстройка и проверка работы инспираторного клапана; - подстройка и проверка работы экспираторного клапана; - проверка работы клапана Autozero и компрессора небулайзера; - проверка и настройка промывочного потока; - проверка журнала событий; - проверка внешнего интерфейса.

Лот 3

«Медицинское оборудование, производства ПКООО «Респект-плюс», РБ» и ЗАО «Медицинские приборы», РБ»

| № п/п | Наименование оборудования | Тип/ марка | Заводской/ серийный № | Год выпуска | Кол-во | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат ИВЛ | ВИАН-3- турбо | 1481 (01372468) | 2015 | 4 | А и Р хирургии |
| 2. |  |  | 1520 (01372604) | 2015 |  |  |
| 3. |  |  | 1732 (01373964) | 2019 |  |  |
| 4. |  |  | 2040 (01374155) | 2021 |  |  |
| 5. |  |  | 2178 (01374391) | 2023 | 7 | А и Р урологии |
| 6. |  |  | 2179 (01374451) |  |  |  |
| 7. |  |  | 2180 (01374453) |  |  |  |
| 8. |  |  | 2181 (01374452) |  |  |  |
| 9. |  |  | 2182 (01374390) |  |  |  |
| 10. |  |  | 2231 (01375838) | 2024 |  |  |
| 11. |  |  | 2238 (01375839) |  |  |  |
| 1. | Аппарат для ингаляционной анестезии с ИВЛ | МК-1-2 | 2664 (01373406) | 2018 | 2 | Операц. отд. урологии |
| 2. |  |  | 2772 (01373960) | 2019 |  |  |
| 3. |  |  | 2613 (01372706) | 2017 | 8 | А и Р хирургии |
| 4. |  |  | 2683 (01372720) | 2018 |  |  |
| 5. |  |  | 2680 (01372719) | 2018 |  |  |
| 6. |  |  | 2779 (01373962) | 2019 |  |  |
| 7. |  |  | 2776 (01373961) | 2021 |  |  |
| 8. |  |  | 2784 (01373963) | 2021 |  |  |
| 9. |  |  | 2976 (01374035) | 2021 |  |  |
| 10. |  |  | 2977 (01374036) | 2021 |  |  |
| 11. |  |  | 2676 (01373407) | 2018 | 1 | А и Р терапии |
| 12. |  |  | 2663 (01373405) | 2018 | 2 | ПЭХ |
| 13. |  |  | 2767 (01373959) | 2019 |  |  |

Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)

| № п/п | Наименование оборудования | Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог) | Кол-во, шт. | Стоимость, бел.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат ИВЛ «ВИАН-3- турбо», | Фильтр РГИВ 97.01.06.0.00 | 7 |  |
| 2. |  | Фильтр РГИВ.97.01.06.0.00 | 4 |  |
|  |  | Датчик кислорода | 2 |  |
|  |  | АКБ 12В 5 Ач | 6 |  |
| 3. |  | Фильтр РГИВ.97.01.06.0.00 | 5 |  |
| 1. | Аппарат для ингаляционной анестезии с «ИВЛ МК-1-2» | Крышка РГИВ.90.03.04.0.05 | 6 |  |
| 2. |  | Крышка РГИВ.90.03.05.0.02-01 | 6 |  |
| 3. |  | Стакан РГИВ 90.03.06.0.01 | 6 |  |
| 4. |  | Клапан РГИВ 90.03.03.0.10-01 | 14 |  |
| 5. |  | Датчик кислорода | 7 |  |
|  |  | Стакан РГИВ 90.03.02.2.00 | 1 |  |
|  |  | Уплотнение РГИВ 90.03.02.2.02 | 1 |  |
| 7. |  | АКБ 12В 5 Ач | 20 |  |
| 8. |  | Влагосборник газоанализатора | 20 |  |
| 9. |  | Линии забора проб газов | 40 |  |
| 10. |  | Датчик потока | 6 |  |
| Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.: |  |  |  | 18 500,00 |

Перечень работ для проведения технического обслуживания

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование работ | Периодич-ность выполнения работ по ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат ИВЛ «Виан-3 турбо» | - замена фильтра на входе линии забора воздуха турбинами; - очистка вентиляционных отверстий и лопастей вентиляторов от пыли; - проверка состояния резинотехнических изделий, в т.ч. на коллекторе вдоха; - проверка состояния клапана безопасности (самостоятельного дыхания); - проверка основных технических характеристик; - проверка системы сигнализации; - проверка степени зарядки батареи и сигнализирующего устройства ИБП (при наличии); - калибровка системы газового анализа. Проводится при наличии системы газового анализа; - замена датчика кислорода; - замена аккумуляторной батареи в блоке бесперебойного питания (при необходимости); - замена нафионовой трубки газоанализатора | 4 раза в год |
| 2. | Аппарат ингаляционного наркоза с ИВЛ «МК-1-2» | - замена фильтра помпы, управляющей клапаном выдоха; - очистка вентиляционных отверстий и лопастей вентиляторов от пыли; - очистка поверхности блоков, составляющих элементов и плат от пыли; - проверка на отсутствие окисленных контактов, разъемов и их очистка; - проверка состояния резинотехнических изделий, в т.ч. на коллекторе дыхательного контура и дыхательного меха; - проверка состояния, отсекающего (центрального) клапана; - проверка герметичности испарителя и блока его подключения; - проверка состояния подшипников привода вентилятора и зазор между флажком и датчиком исходного положения; - проверка напряжения питания компьютера; - проверка напряжения питания контроллера, усилителя-преобразователя, драйвера привода; - проверка основных технических характеристик; - проверка системы сигнализации; - проверка степени зарядки батареи и сигнализирующего устройства ИБП (при наличии); - калибровка системы газового анализа. Проводится при наличии системы газового анализа; - замена аккумуляторной батареи в блоке бесперебойного питания (при необходимости); - замена нафионовой трубки газоанализатора | 4 раза в год |

Лот 4

«Медицинское оборудование, производства ЗАО «Медицинские приборы», РБ»

| № п/п | Наименование оборудования | Тип/марка | Заводской/серийный номер | Год выпуска | Кол-во | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат искусственной вентиляции легких | «Авента М» | 1162 (01373979) | 2019 | 2 | А и Р хирургии |
| 2. |  |  | 0815 (01373978) | 2019 |  |  |

Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)

| № п/п | Наименование оборудования | Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог) | Кол-во, шт. | Стоимость, бел.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат искусственной вентиляции легких «Авента М» | Воздушный фильтр | 2 |  |
| 2. |  | Датчик потока | 2 |  |
| 3. |  | Датчик кислорода | 2 |  |
| 4. |  | АКБ 12В 5 Ач | 2 |  |
| Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.: |  |  |  | 2550,00 |

Лот 5

«Аппараты ИВЛ «Syno Vent E5» и аппараты ИВЛ «Syno Vent E3» с принадлежностями и расходными материалами, производства фирмы «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronic Co.Ltd», Китай, в комплекте с увлажнителями «MR850», производства «Fisher & Paykel Healthcare», Австралия»

| № п/п | Наименование оборудования | Тип/марка/ модель | Кол-во | Заводской/ серийный № | Год выпуска | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Аппарат ИВЛ с принадлежностями и расходными материалами «Syno Vent E3». | «Syno Vent E3» | 6 | Сер.EC-75003347 (01373370) Сер.EC-75003342 (01373375) Сер.EC-75003344 (01373374) Сер.EC-75003346 (01373373) Сер.EC-75003345 (01373372) Сер.EC-75003343 (01373371) | 2018 | А и Р терапии |
| 2. | Аппарат ИВЛ | «Syno Vent E5» | 2 | Сер.ЕЕ-51001580 (01372500) Сер.ЕЕ-51001584 (01372499) | 2015 | А и Р хирургии |

Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)

| № п/п | Наименование оборудования | Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог) | Кол-во, шт. | Стоимость, бел.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Аппарат ИВЛ «Syno Vent E5» | Кислородный датчик 396018 | 2 шт. |  |
|  |  | Набор для сервисного обслуживания аппаратов ИВЛ «SynoVent E5» | 1 набор |  |
| 2. | «Аппарат ИВЛ с принадлежностями и расходными материалами «Syno Vent E3» | Кислородный датчик к «Syno Vent E3» | 6 шт. |  |
|  |  | Набор для сервисного обслуживания аппаратов ИВЛ «SynoVent E3» | 3 набора |  |
| Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.: |  |  |  | 14 400,00 |

Перечень работ для проведения технического обслуживания

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование работ | Периодич-ность выполнения работ по ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат ИВЛ «SynoVent E5», аппарат ИВЛ «SynoVent E3». | - очистка поверхностей блоков, составляющих элементов, плат и других составных частей медицинской техники; - проверка на отсутствие окисленных контактов, разъемов подключения кабелей, штепселей кабелей, пускателей, реле и их очистка; - очистка от отработанной смазки элементов механических передач, редукторов и их смазка; - проверка надежности крепления блоков, составляющих элементов, плат и других составных частей медицинской техники; - проверка работоспособности медицинской техники по встроенным приборам, индикаторам, контрольным тестам; - инструментальный контроль основных технических характеристик; - проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и блокировок; - проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств; - проверка состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу; - устранение выявленных повреждений с частичной разборкой неисправной части аппарата (снятие панелей, кожухов, ручек органов управления) и при необходимости заменой запасных частей с последующей регулировкой и проверкой работоспособности | 2 раза в год |

Лот 6

«Система мониторинга физиологических показателей «Bene Vision», производства «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd.», Китай

| № п/п | Наименование оборудования | Тип/марка | Заводской/серийный номер | Год выпуска | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Монитор пациента | «BeneVision N12» | F-37073596 (01374936) | 2023 | А и Р урологии |
|  |  |  | F-37073597 (01374937) |  |  |

Лот 7

«Реанимационное наркозно-дыхательное оборудование в комплекте, производства «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronic Co. Ltd, (КНР)», «Heyer Aerotech GmbH (Германия)»

| № п/п | Наименование оборудования | Тип/марка/модель | Кол-во | Заводской/ серийный № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппараты наркозно-дыхательные «А7» с принадлежностями и расходными материалами: аппарат «А7» | «А7» | 4 | Сер.GС-72000890 (01373415) | А и Р терапии |
|  |  |  |  | Сер.GС-72000893 (01373479) |  |
|  |  |  |  | Сер.GС-72000891 (01373416) | ПЭХ |
|  |  |  |  | Сер.GС-72000892 (01373478) | Ангиография |
| 2. | Мониторы пациента с принадлежностями и расходными материалами: монитор пациента «BeneView T5» | «BeneView T5» | 4 | Сер.CM71152301 (01373417) | А и Р хирургии |
|  |  |  |  | Сер.CM71152299 (01373481) |  |
|  |  |  |  | Сер.CM71152300 (01373418) | ПЭХ |
|  |  |  |  | Сер.CM71152298 (01373480) | Ангиография |

Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)

| № п/п | Наименование оборудования, тип, марка | Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог) | Кол-во, шт. | Стоимость, бел.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппараты наркозно-дыхательные «А7» с принадлежностями и расходными материалами: аппарат «А7» | Набор для сервисного технического обслуживания | 4 набора |  |
|  |  | Кислородный датчик | 4 шт. |  |
| Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.: |  |  |  | 8400,00 |

Лот 8

«Реанимационное наркозно-дыхательное оборудование в комплекте, производства «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronic Co. Ltd, (КНР)»

| № п/п | Наименование оборудования | Тип/ марка/модель | Кол-во | Заводской/ серийный № | Прим-е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппараты наркозно-дыхательные с принадлежностями и расходными материалами: аппарат «А9» | «А9» | 4 | AG4-28000908 (01374224) | А и Р терапии |
|  |  |  |  | AG4-28000762 (01374225) | А и Р хирургии |
|  |  |  |  | AG4-27000727 (01374226) |  |
|  |  |  |  | AG4-28000820 (01374227) |  |
| 2. | Мониторы системной гемодинамики принадлежностями и расходными материалами: монитор пациента «еРМ 12М» | «еРМ 12М» | 4 | AC9-29037356 | А и Р терапии |
|  |  |  |  | AC9-29037264 | А и Р хирургии |
|  |  |  |  | AC9-29037273 |  |
|  |  |  |  | AC9-29037293 |  |

Лот 9

«Аппараты искусственной вентиляции легких с принадлежностями и расходными материалами «HAMILTON-G5», производства «Hamilton Medical AG», Швейцария, в комплекте с увлажнителями «MR850», производства «Fisher & Paykel Healthcare», Австралия»

| № п/п | Наименование оборудования | Тип/марка/ модель | Кол-во | Заводской/ серийный № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппараты искусственной вентиляции легких «HAMILTON» с принадлежностями и расходными материалами: аппарат «HAMILTON-G5», производства «Hamilton Medical AG», Швейцария | «HAMILTON-G5», производства «Hamilton Medical AG», Швейцария. | 11 | Каталожный номер 159001 Серийный номер: 13404 13411 13405 13409 13406 13378 13402 13379 13408 13403 13400 | А и Р терапии |

Перечень расходных материалов для проведения работ (или аналог)

| № п/п | Наименование оборудования | Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог) | Кол-во, шт. | Стоимость, бел.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппараты искусственной вентиляции легких «HAMILTON» с принадлежностями и расходными материалами: аппарат «HAMILTON-G5» | Кислородный датчик | 11 |  |
|  |  | Датчик потока | 55 |  |
|  |  | Крышка клапана выдоха с мембраной | 5 |  |
|  |  | АКБ | 11 |  |
| Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.: |  |  |  | 26500,00 |

Лот 10

«Аппарат ИВЛ портативный «MEDUMAT Standard 2», производства «WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG», Германия» ТЕКОМАКС-МН

| № п/п | Наименование оборудования | Тип/марка/ модель | Кол-во | Заводской/ серийный № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат ИВЛ портативный «MEDUMAT Standard 2» | «MEDUMAT Standard 2» | 1 | 10319 (01373702) | А и Р хирургии |
| 2. |  |  | 1 | 22528 (01374388) | А и Р урологии |
| 3. |  |  | 1 | 22530 (01374389) |  |

Перечень расходных материалов для проведения работ (или аналог)

| № п/п | Наименование оборудования | Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог) | Кол-во, шт. | Стоимость, бел.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат ИВЛ портативный «MEDUMAT Standard 2» | WM 15981 Набор для технического обслуживания MEDUMAT Standard 2 (2, 6, 10, 14 лет) | 2 |  |
|  |  | WM 28740 Фильтр аппарата входной (WM 28740) | 2 |  |
|  |  | WM 1148 Набор прокладок для редуктора G % | 2 |  |
|  |  | WM 45045 Аккумулятор для MEDUCORE Standard и MEDUMAT Standard2 | 2 |  |
|  |  | WM 15779 Многоразовый набор для обслуживания контура пациента, для аппарата MEDUMAT Transport, MEDUMAT Standard 2 | 2 |  |
|  |  | WM 31124 Одноразовый фильтр | 2 |  |
|  |  | WM 31130 Аппараты для экстренной искусственной вентиляции и кислородной ингаляции легких комбинированные портативные с дополнительными модулями, принадлежностями и приспособлениями для транспортировки: модуль для кислородной ингаляции MODUL Oxygen в составе:- Присоединительная насадка с накидной гайкой 9/16 UNF для MODUL Oxygen | 2 |  |
|  |  | WM 28740 Аппараты для экстренной искусственной вентиляции и кислородной ингаляции легких комбинированные портативные с дополнительными модулями, принадлежностями и приспособлениями для транспортировки: принадлежности к аппарату искусственной вентиляции легких MEDUMAT Standard2 в составе: Фильтр аппарата входной (WM 28740) | 2 |  |
|  |  | WM 31124 Одноразовый фильтр | 1 |  |
|  |  | WM 1148 Набор прокладок для редуктора G % | 1 |  |
| Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.: |  |  |  | 12 100,00 |

Лот 11

«Насосы для внутриаортальной баллонной контрпульсации с принадлежностями «Cardiosave hybrid», производства «Datascope Corporation», США»

| № п/п | Наименование оборудования | Тип/марка/модель | Кол-во | Заводской/ серийный № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насосы для внутриаортальной баллонной контрпульсации с принадлежностями «Cardiosave hybrid», производства «Datascope Corporation», США | «Cardiosave hybrid» | 2 | CH277391D8 (01373465) | А и Р терапии |

Лот 12

«Медицинское реанимационное оборудование производства ОДО «ТахатАкси», Республика Беларусь»

| № п/п | Наименование оборудования | Тип/марка/ модель | Кол-во | Заводской/ серийный № | Год выпуска | Прим-е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплексы подогрева жидкостей и растворов при инфузионной терапии и искусственном кормлении «AMPIRmini» с принадлежностями | «AMPIRmini» | 35 | Инв. 10754 | 2018 |  |
|  |  |  |  | 14 шт. |  | А и Р терапии |
|  |  |  |  | 18 шт., |  | А и Р хирургии |
|  |  |  |  | 3 шт. |  | ПЭХ |
|  |  |  | 13 | 11220573; 11220574; 11220575; 11220576; 11220577; 11220578; 11220579; 11220580; 11220581; 11220582; 11220583; 11220584; 11220585 | 2024 | А и Р урологии |
| 2. | Аппарат подогрева крови «Ампир-01» | «Ампир-01» | 1 | 10100691 (01372147) | 2010 | Операционное отделение урологии |

Перечень расходных материалов для проведения работ (или аналог)

| № п/п | Наименование оборудования | Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог) | Кол-во, шт. | Стоимость, бел.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплексы подогрева жидкостей и растворов при инфузионной терапии и искусственном кормлении «AMPIRmini» с принадлежностями | Разъем подключения теплообменника | 2 |  |
|  |  | Блок питания | 1 |  |
|  |  | Термодатчик | 2 |  |
| 2. | Аппарат подогрева крови «Ампир-01» | Термодатчик | 1 |  |
| Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.: |  |  |  | 1200,00 |

Лот 13

«Медицинское реанимационное оборудование производства «Covidien AG, Medtronic», США»

| № п/п | Наименование оборудования | Тип/марка | Заводской/серийный номер | Год выпуска | Кол-во | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насос для доставки энтерального питания | «Kangaroo» | C1161287 (01372258) | 2012 | 3 | А и Р хирургии |
|  |  |  | C1161293 (01372259) | 2012 |  |  |
|  |  |  | C1353334 (01372376) | 2013 |  |  |
|  |  |  | С1719373 (01373705) | 2016 | 6 | А и Р терапии |
|  |  |  | С17193425 (01373703) |  |  |  |
|  |  |  | С17193361 (01373707) |  |  |  |
|  |  |  | С17193347 (01373706) |  |  |  |
|  |  |  | С17193427 (01373708) |  |  |  |
|  |  |  | С17193420 (01373704) |  |  |  |
| 2. | Система обогрева пациента | «Warmtouch» | С103081167 (01371920) | 2008 | 1 | А и Р хирургии |
| 3. | Система конвекционного обогрева пациента | «Warm Air135» | 134-1358698 (01372410) | 2013 | 3 | А и Р хирургии |
|  |  |  | 134-1358728 (01372408) |  |  |  |
|  |  |  | 134-1358722 (01372409) |  |  |  |
|  |  |  | 222-13518283 (01374193) | 2022 | 4 |  |
|  |  |  | 222-13518284 (01374195) |  |  |  |
|  |  |  | 222-13518285 (01374194) |  |  |  |
|  |  |  | 222-13518289 (01374192) |  |  |  |
|  |  |  | 222-13518290 (01374197) |  | 2 | А и Р терапии |
|  |  |  | 222-13518298 (01374196) |  |  |  |
|  |  |  | 222-13518295 (01374198) |  | 2 | ПЭХ |
|  |  |  | 222-13518296 (01374199) |  |  |  |
| 4. | Оксиметр церебральный в комплекте | «SOMANETICS INVOS 5100C» | 08-10655 (01371960) | 2008 | 1 | А и Р хирургии |
| 5. | Система обогрева пациента | «WARMTOUCH-6000» | S/N SP17030236 (01373442) | 2017 | 6 | А и Р хирургии |
|  |  |  | S/N SP17030239 (01373445) |  |  |  |
|  |  |  | S/N SP17030240 (01373446) |  |  |  |
|  |  |  | S/N SP17030241 (01373447) |  |  |  |
|  |  |  | S/N SP17030246 (01373452) |  |  |  |
|  |  |  | S/N SP17030247 (01373453) |  |  |  |
|  |  |  | S/N SP17030237 (01373443) |  | 13 | А и Р терапии |
|  |  |  | S/N SP17030238 (01373444) |  |  |  |
|  |  |  | S/N SP17030242 (01373448) |  |  |  |
|  |  |  | S/N SP17030243 (01373449) |  |  |  |
|  |  |  | S/N SP17030244 (01373450) |  |  |  |
|  |  |  | S/N SP17030245 (01373451) |  |  |  |
|  |  |  | S/N SP17030248 (01373454) |  |  |  |
|  |  |  | S/N SP17030249 (01373455) |  |  |  |
|  |  |  | S/N SP17030250 (01373456) |  |  |  |
|  |  |  | S/N SP17030251 (01373457) |  |  |  |
|  |  |  | S/N SP17030252 (01373458) |  |  |  |
|  |  |  | S/N SP17030254 (01373460) |  |  |  |
|  |  |  | S/N SP17030255 (01373461) |  |  |  |
|  |  |  | S/N SP17030256 (01373462) |  | 1 | Ангиография |
|  |  |  | S/N SP17030253 (01373459) | 2017 | 1 | ПЭХ |
| 6. | Система перемежающейся компрессии «Kendall SCD Express» | «Kendall SCD Express» | 1603952 (01373360) | 2016 | 10 | А и Р терапии |
|  |  |  | 1603962 (01373362) |  |  |  |
|  |  |  | 1603943 (01373363) |  |  |  |
|  |  |  | 1602337 (01373368) |  |  |  |
|  |  |  | 1603978 (01373366) |  |  |  |
|  |  |  | 1604004 (01373365) |  |  |  |
|  |  |  | 1602329 (01373358) |  |  |  |
|  |  |  | 1602330 (01373367) |  |  |  |
|  |  |  | 1603968 (01373359) |  |  |  |
|  |  |  | 1604000 (01373369) |  |  |  |
|  |  |  | 1603981 (01373357) |  | 3 | А и Р хирургии |
|  |  |  | 1604009 (01373364) |  |  |  |
|  |  |  | 1603966 (01373361) |  |  |  |

Лот 14

«Медицинское оборудование, производства «Medtronic Inc.», США»

| № п/п | Наименование оборудования | Тип/марка | Заводской/ серийный номер | Кол-во | Год выпуска | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат для аутотрансфузии крови | «AUTOLOG» | 7-093 (01371720) | 1 | 2002 | А и Р хирургии |

Лот 15

«Инжектор для введения рентгеноконтрастных препаратов для КТ, производства «SinoMDT Co.Ltd.», Китай

| № п/п | Наименование оборудования | Тип/марка | Заводской/серийный номер | Год выпуска | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инжектор для введения рентгеноконтрастных препаратов для КТ «SinoPover-D» | «SinoPover-D» | 0481240220А00098 (01374565) | 2023 | Рентгеновское отделение |

Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)

| № п/п | Наименование оборудования | Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог) | Кол-во, шт. | Стоимость, бел.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инжектор для введения рентгеноконтрастных препаратов для КТ «SinoPover-D» | Нагреватель | 1 |  |
| Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.: |  |  |  | 600,00 |

Лот 16

«Установки для размораживания плазмы «CytoTherm» модель CT-D4, производства «CytoTherm LP», США»

| № п/п | Наименование оборудования | Тип/марка/модель | Кол-во | Заводской/ серийный № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установки для размораживания плазмы «CytoTherm» модель CT-D4 | «CytoTherm» модель CT-D4 | 3 | 2100462 (01373414) | А и Р терапии |
|  |  |  |  | 2100463 (01373545) | А и Р хирургии |
|  |  |  |  | 2100460 (01373544) |  |

Перечень расходных материалов для проведения работ (или аналог)

| № п/п | Наименование оборудования | Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог) | Кол-во, шт. | Стоимость, бел.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установки для размораживания плазмы «CytoTherm» модель CT-D4 | Пакеты для размораживания плазмы | 4 |  |
| Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.: |  |  |  | 3500,00 |

Лот 17

«Оксиметры универсальные с принадлежностями и расходными материалами модель «Sensmart X-100», производства «Nonin Medical Inc», США»

| № п/п | Наименование оборудования | Тип/марка/модель | Кол-во | Заводской/ серийный № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оксиметры универсальные с принадлежностями и расходными материалами модель | «SenSmart X-100» | 2 | 502482636 (01373403) | А и Р хирургии |
|  |  |  |  | 502482637 (01373404) |  |

Лот 18

«Кардиостимулятор 2-х камерный наружный модель «MEDTRONIC 5392», производства «Medtronic Inc.», США»

| № п/п | Наименование оборудования | Тип/ марка | Кол-во | Заводской/серийный номер | Год выпуска | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кардиостимулятор 2-х камерный наружный модель «MEDTRONIC 5392» | «MEDTRONIC 5392» | 5 | DJH024855P (01373711) | 2018 | Ангиография |
|  |  |  |  | DJH024900P (01373712) |  |  |
|  |  |  |  | DJH024806P (01373713) |  | А и Р терапии |
|  |  |  |  | DJH024805P (01373714) |  |  |
|  |  |  |  | DJH024895P (01373715) |  |  |

Лот 19

«Медицинское реанимационное оборудование производства ООО НПП «Монитор», Россия»

| № п/п | Наименование оборудования | Тип/марка | Заводской/серийный номер | Год выпуска | Прим-е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монитор реанимационный | МИТАР-01-«РД» | К17085609 (01372705) | 2017 | А и Р хирургии |

Лот 20

«Медицинское реанимационное оборудование: «Дефибриллятор-монитор –
ДКИ-Н-10 М «Аксион-бел», Республика Беларусь

| № п/п | Наименование оборудования | Тип/марка/ модель | Кол-во | Заводской/ серийный № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 М «Аксион-бел» | ДКИ-Н-10 М «Аксион-бел» | 28 | 1) МДТ-1-0246М (01373520) | А и Р хирургии |
|  |  |  |  | 2) МДТ-1-0207М (01373517) |  |
|  |  |  |  | 3) МДТ-1-0226М (01373515) |  |
|  |  |  |  | 4) МДТ-1-0255М (01373516) |  |
|  |  |  |  | 5) МДТ-1-0241М (01373519) |  |
|  |  |  |  | 6) МДТ-1-0244М (01373523) |  |
|  |  |  |  | 7) МДТ-1-0240М (01373521) |  |
|  |  |  |  | 8) МДТ-1-0247М (01373514) |  |
|  |  |  |  | 9) МДТ-1-0251М (01373522) |  |
|  |  |  |  | 10) МДТ-1-0227М (01373531) | А и Р терапии |
|  |  |  |  | 11) МДТ-1-0237М (01373532) |  |
|  |  |  |  | 12) МДТ-1-0248М (01373538) |  |
|  |  |  |  | 13) МДТ-1-0252М (01373539) |  |
|  |  |  |  | 14) МДТ-1-0228М (01373541) | Приемное отделение |
|  |  |  |  | 15) МДТ-1-0245М (01373536) |  |
|  |  |  |  | 16) МДТ-1-0231М (01373537) |  |
|  |  |  |  | 17) МДТ-1-0236М (01373540) | Ангиография |
|  |  |  |  | 18) МДТ-1-0253М (01373529) | ОФД |
|  |  |  |  | 19) МДТ-1-0249М (01373530) |  |
|  |  |  |  | 20) МДТ-1-0202М (01373526) | Реабилитация |
|  |  |  |  | 21) МДТ-1-0256М (01373534) | Кардиология №2 |
|  |  |  |  | 22) МДТ-1-0250М (01373535) | Кардиология №1 |
|  |  |  |  | 23) МДТ-1-0242М (01373524) |  |
|  |  |  |  | 24) МДТ-1-0230М (01373525) |  |
|  |  |  |  | 25) МДТ-1-0243М (01373527) | Инфарктное |
|  |  |  |  | 26) МДТ-1-0239М (01373528) |  |
|  |  |  |  | 27) МДТ-1-0235М (01373533) | Пульмонология |
|  |  |  |  | 28) МДТ-1-0238М (01373542) |  |

Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)

| № п/п | Наименование оборудования | Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог) | Кол-во, шт. | Стоимость, бел.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 М «Аксион-бел» | Кабель пациента ЭКГ 4-проводной | 5 |  |
|  |  | Съемная аккумуляторная батарея для дефибриллятор-монитора ДКИ-Н-10 М «Аксион-бел» | 4 |  |
|  |  | Накладка электродов | 2 пары |  |
|  |  | Гнездо сетевого шнура | 1 |  |
|  |  | Элемент питания CR2032 | 5 |  |
| Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.: |  |  |  | 8500,00 |

Лот 21

«Медицинское реанимационное оборудование: «Дефибриллятор-монитор –
ДКИ-Н-10 «АКСИОН-БЕЛ», производства ООО «МАГИСТР» Республика Беларусь

| № п/п | Наименование оборудования | Тип/марка/ модель | Кол-во | Заводской/ серийный № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 «Аксион-бел» | ДКИ-Н-10 «Аксион-бел» | 12 | 1) МДТ-1-575 (01373942) | ПЭХ |
|  |  |  |  | 2) МДТ-1-2104 (01374334) |  |
|  |  |  |  | 3) МДТ-1-569 (01373943) | Операционное отделение урологии |
|  |  |  |  | 4) МДТ-1-2068 (01374350) | А и Р хирургии |
|  |  |  |  | 5) МДТ-1-2083 |  |
|  |  |  |  | 6) МДТ-1-2079 (01374348) | А и Р терапии |
|  |  |  |  | 7) МДТ-1-2093 (01374344) | Урология № 3 |
|  |  |  |  | 8) МДТ-1-2101 (01374346) | Гемодиализ |
|  |  |  |  | 9) МДТ-1-2102 (01374345) | Нефрология |
|  |  |  |  | 10) МДТ-1-2057 (01374352) | Ангиография |
|  |  |  |  | 11) МДТ-1-2121 (01374351) |  |
|  |  |  |  | 12) МДТ-1-2107 (01374347) | Изотопная лаборатория |

Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)

| № п/п | Наименование оборудования | Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог) | Кол-во, шт. | Стоимость, бел.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 «Аксион-бел» | Кабель пациента ЭКГ 4-проводной | 3 |  |
|  |  | АКБ | 3 |  |
| Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.: |  |  |  | 3500,00 |

Лот 22

«Медицинское операционное/реанимационное оборудование, производства «Smiths Medical ASD, Inc.», США

| № п/п | Наименование оборудования | Тип/марка | Заводской/серийный номер | Год выпуска | Прим-е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом | «H-1200» | S103A00792 (01373709) | 2016 | А и Р хирургии |
|  |  |  | S103A00693 (01373710) | 2016 |  |

Лот 23

«Медицинское реанимационное оборудование, производства «Edan Instruments Inc.», Китай» в комплекте к центральным станциям мониторирования пациента и моноблокам «ТЕСЛА»

| № п/п | Наименование оборудования | Тип/марка | Заводской/серийный номер | Год выпуска | Кол-во | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монитор пациента к центральной станции мониторирования пациента | «Edan iM8» | s/n 260168-M17904900001-01 (1шт.) | 2017 | 61 | А и Р терапии |
|  |  |  | C s/n 301235-M17904910001-01 по s/n 301235-M17904910011-01 (11 шт.) |  |  |  |
|  |  |  | C s/n 301235-M17904920001-01 по s/n 301235-M17904920047-01 (47 шт.) |  |  |  |
|  |  |  | s/n 360001-M19809950009-01 | 2019 |  |  |
|  |  |  | s/n 360001-M19809950093-01 |  |  |  |
| 2. | Центральная станция мониторирования пациента | Монитор и комплектующие «ТЕСЛА» |  | 2017 | 18 |  |
| 3. | Дублирующий монитор/моноблок «ТЕСЛА» | Дублирующий монитор/ моноблок «ТЕСЛА» |  | 2017 | 3 |  |

Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)

| № п/п | Наименование оборудования | Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог) | Кол-во, шт. | Стоимость, бел.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монитор пациента к центральной станции мониторирования пациента «Edan iM8» | Манжета (пневмокамера с одной трубкой) для монитора Edan | 20 |  |
|  |  | Кабель пациента ЭКГ | 20 |  |
|  |  | Датчик сатурации SPO2 | 10 |  |
| Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.: |  |  |  | 10200,00 |

Лот 24

«Насосы шприцевые «СМАРТ ШН-5», электрокардиографы «СМАРТ-6В», дефибриллятор монитор «СМАРТ Д3», производства ЧТУП «Юмедика», Республика Беларусь»

| № п/п | Наименование оборудования | Тип/марка/ модель | Кол-во | Заводской/ серийный № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насосы шприцевые «СМАРТ ШН-5» | «СМАРТ ШН-5» | 20 | --- | Отделения реанимации и остальные отделения больницы. |
| 2. | Электрокардиографы | «СМАРТ-1010» | 1 | 460043-М23217760001 (01374875) | ОФД |
| 2. | Электрокардиографы | «СМАРТ-6В» | 26 | 00081 (01373434) | Пульмонология |
|  |  |  |  | 00099 (01373433) |  |
|  |  |  |  | 00082 (01373425) | Реабилитация |
|  |  |  |  | 00094 (01373426) |  |
|  |  |  |  | 00083 (01373429) | А и Р терапии |
|  |  |  |  | 00093 (01373432) |  |
|  |  |  |  | 00084 (01373428) | Инфарктное |
|  |  |  |  | 00098(01373427) |  |
|  |  |  |  | 00085 (01373423) | Кардиология №1 |
|  |  |  |  | 00100 (01373424) |  |
|  |  |  |  | 00091 (01373437) |  |
|  |  |  |  | 00086 (01373431) | ОФД |
|  |  |  |  | 00087 (01373421) | Урология №3 |
|  |  |  |  | 00088 (01373435) | Кардиология №2 |
|  |  |  |  | 00097 (01373435) |  |
|  |  |  |  | 00090 (01373438) | Приемное отделение |
|  |  |  |  | 00095 (01373439) |  |
|  |  |  |  | 00092 (01373430) |  |
|  |  |  |  | 6В02792 (01374353) |  |
|  |  |  |  | 00096 (01373422) | А и Р хирургии |
|  |  |  |  | 6В02103 (01374872) |  |
|  |  |  |  | 6В02104 (01374873) |  |
|  |  |  |  | 6В02100 (01374869) | А и Р урологии |
|  |  |  |  | 6В02101 (01374870) |  |
|  |  |  |  | 6В02102 (01374871) |  |
|  |  |  |  | 6В02105 (01374874) |  |
| 3. | Дефибриллятор монитор | «СМАРТ Д3» | 21 | Д3М00011 (01372436) (08.2014 г.в.) | А и Р хирургии |
|  |  |  |  | ДЗМ00138 (2016 г.в.) (01372620) |  |
|  |  |  |  | ДЗМ00140 (2016 г.в.) (01372621) | Приемное отделение |
|  |  |  |  | ДЗ00523 | А и Р урологии |
|  |  |  |  | ДЗ00524 |  |
|  |  |  |  | ДЗ00525 |  |
|  |  |  |  | ДЗ00526 |  |
|  |  |  |  | ДЗ00527 |  |
|  |  |  |  | ДЗ00529 |  |
|  |  |  |  | ДЗ00530 |  |
|  |  |  |  | ДЗ00531 |  |
|  |  |  |  | ДЗ00532 |  |
|  |  |  |  | ДЗ00534 |  |
|  |  |  |  | ДЗ00535 |  |
|  |  |  |  | ДЗ00537 |  |
|  |  |  |  | ДЗ00538 |  |
|  |  |  |  | ДЗ00539 |  |
|  |  |  |  | ДЗ00542 |  |
|  |  |  |  | ДЗ00543 |  |
|  |  |  |  | ДЗ00544 |  |
|  |  |  |  | ДЗ00545 |  |

Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)

| № п/п | Наименование оборудования | Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог) | Кол-во. | Стоимость, бел.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электрокардиограф «СМАРТ-6В» | Корпус | 3 шт. |  |
|  |  | Элемент питания CR1220 | 20 шт. |  |
|  |  | Термопринтер | 1 шт. |  |
|  |  | Разъем ЭКГ | 5 шт. |  |
|  |  | Крышка термопрнитера | 5шт. |  |
| Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.: |  |  |  | 3500,00 |

Лот 25

«Электрокардиографы отделения анестезиологии и реанимации, и других отделений больницы»

| № п/п | Наименование | Тип/марка | Заводской/серийный номер | Год выпуска | Кол-во | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электрокардиограф | Альтоник-06 | 06090970 (01371996) | 2009 | 3 | Урология № 2 |
|  |  |  | 06090971 (01371997) | 2009 |  | Хирургическое |
|  |  |  | 08132311 (01372367) | 2009 |  | ОФД |
|  |  | ITEK «П-80» | 249 (01370025) | 1998 | 2 | Нефрология |
|  |  |  | 273 (01370026) | 1998 |  | ОФД |
|  |  | CardiMax FX-7202 | 38153221 (01371336) | 2006 | 2 | ОФД |
|  |  |  | 38153222 (01371335) | 2006 |  |  |

Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)

| № п/п | Наименование оборудования | Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог) | Кол-во, шт. | Стоимость, бел.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электрокардиограф «Альтоник-06» | Кабель ЭКГ | 2 |  |
|  |  | Комплект грудных электродов ЭКГ (груши) | 1 |  |
|  |  | Комплект конечностных электродов ЭКГ (зажимы) | 1 |  |
| 2. | Электрокардиограф «CardiMax FX-7202» | Кабель ЭКГ | 2 |  |
| Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.: |  |  |  | 2250,00 |

Лот 26

«Медицинское диагностическое оборудование, производства «SHILLER AG», Швейцария»

| № п/п | Наименование | Тип/марка | Заводской/серийный номер | Год выпуска | Кол-во | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекс электрокардиографический (в составе с беговой дорожкой, компьютером) | Cardiovit AT-104 РС | Сер. 040.12176 (01373154) | 2018 | 3 | ОФД |
|  |  |  | Сер. 040.12618 (01373497) | 2018 |  |  |
|  |  |  | Сер. 040.12177 (01373155) | 2018 |  | Реабилитация |

Лот 27

«Электрокардиографы отделения функциональной диагностики, производства УП «Кардиан», Республика Беларусь»

| № п/п | Наименование | Тип/марка | Заводской/ серийный номер | Год выпуска | Кол-во | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электрокардиограф | Интекард | 1193 (01371601) | 2007 | 2 | ОФД |
|  |  |  | 1294-6 (01371602) | 2007 |  | ОФД |

Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)

| № п/п | Наименование оборудования | Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог) | Кол-во, шт. | Стоимость, бел.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электрокардиограф «Интекард» | Кабель пациента | 2 |  |
| Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.: |  |  |  | 600,00 |

Лот 28

«Электрокардиографы многоканальные «МАГИСТР ЭК6», производства НИЦ «МАГИСТР», Республика Беларусь»

| № п/п | Наименование | Тип/марка | Заводской/ серийный номер | Год выпуска | Кол-во | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электрокардиограф многоканальный | «МАГИСТР ЭК6» | ЭК-6-0298 (01374238) | 2023 | 3 | ЛОР №1 |
|  |  |  | ЭК-6-0299 (01374239) |  |  | Приемное отделение |
|  |  |  | ЭК-6-0300 (01374240) |  |  | Инфарктное |

Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)

| № п/п | Наименование оборудования | Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог) | Кол-во, шт. | Стоимость, бел.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электрокардиограф многоканальный «МАГИСТР ЭК6» | Кабель пациента ЭКГ | 3 |  |
|  |  | АКБ | 3 |  |
| Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.: |  |  |  | 1500,00 |

Лот 29

«Дефибриллятор-монитор портативный с принадлежностями, модель uMED 20, производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай»

| № п/п | Наименование | Тип/марка | Заводской/ серийный номер | Год выпуска | Кол-во | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дефибриллятор-монитор портативный | «uMED 20» | AR3-39004578 (01374281) | 2023 | 10 | ЛОР № 1 |
|  |  |  | AR3-39004565 (01374273) |  |  | А и Р хирургии |
|  |  |  | AR3-39004590 (01374274) |  |  |  |
|  |  |  | AR3-39004625 (01374272) |  |  | А и Р терапии |
|  |  |  | AR3-39005005 (01374280) |  |  | Гнойная хирургия |
|  |  |  | AR3-39004546 (01374277) |  |  | Урология №2 |
|  |  |  | AR3-39004943 (01374278) |  |  | Урология №1 |
|  |  |  | AR3-39004539 (01374275) |  |  | Сосудистая хирургия |
|  |  |  | AR3-39004598 (01374276) |  |  | Хирургическое отделение |
|  |  |  | AR3-39004550 (01374279) |  |  | ЛОР №2 |

Лот 30

«Медицинское реанимационное оборудование, дефибрилляторы медицинские реанимационные «BeneHeart D6», производства фирмы «Mindray», Китай»

| № п/п | Наименование оборудования | Тип/марка | Заводской/ серийный номер | Год выпуска | Кол-во | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дефибриллятор-монитор | BeneHeart D6 | DG-3BО10045 (01372389) | 2013 | 1 | А и Р хирургии |

Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)

| № п/п | Наименование оборудования | Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог) | Кол-во, шт. | Стоимость, бел.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дефибриллятор-монитор «BeneHeart D6» | АКБ | 1 |  |
| Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.: |  |  |  | 250,00 |

Лот 31

«Наркозно-дыхательные аппараты, производства компании «Shenzhen Comen Medical Instruments co ltd.», Китай

| № п/п | Наименование оборудования | Тип/марка | Заводской/серийный номер | Кол-во | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наркозно-дыхательный аппарат «АХ700» | «АХ700» | X7230208015B | 2 | Операционное отделение урологии |
|  |  |  | X7230208012B |  |  |
| 2. | Монитор пациента «Р18» | «Р18» | Р80В0000545 | 2 |  |
|  |  |  | Р80В0000544 |  |  |

Лот 32

«Отсасыватели медицинские производства НИЦ «МАГИСТР», Республика Беларусь

| № п/п | Наименование оборудования | Тип/марка | Заводской/серийный номер | Кол-во | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Отсасыватели медицинские «МАГИСТР А-34» | «МАГИСТР-А-34» | ОМ-4-0235 | 6 | Операционное отделение урологии |
|  |  |  | ОМ-4-0229 |  |  |
|  |  |  | ОМ-4-0231 |  |  |
|  |  |  | ОМ-4-0233 |  |  |
|  |  |  | ОМ-4-0236 |  |  |
|  |  |  | ОМ-4-0222 |  |  |
|  |  |  | ОМ-4-0230 | 1 | Урология №3 |
|  |  |  | ОМ-4-0237 | 2 | Урология №2 |
|  |  |  | ОМ-4-0232 |  |  |
|  |  |  | ОМ-4-0234 | 1 | Урология №1 |
|  |  |  | ОМ-4-0228 | 1 | Нефрология |

Лот 33

«Медицинское реанимационное анестезиологическое оборудование, производства «Heinen + Loewenstein Gmbh & Co. KG, Германия (Löwenstein Medical SE & Co. KG. (Германия)»

| № п/п | Наименование оборудования | Тип/марка | Заводской/серийный номер | Год выпуска | Кол-во | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями и материалами расходными: аппарат наркозно-дыхательный Leon Plus с принадлежностями | «Leon» | 0200010HUL32010494 (01374025) | 2020 | 4 | А и Р урологии (операционное отделение урологии) |
| 2. |  | «Leon Plus» | 0200010HUL99911180 (01374093) |  |  |  |
| 3. | Аппарат наркозно-дыхательный «Leon Plus» с принадлежностями | «Leon Plus» | 0200010HUL99912111 | 2023 |  |  |
| 4. |  |  | 0200010HUL99912114 |  |  |  |

Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)

| № п/п | Наименование оборудования, тип/марка/модель, заводской/серийный номер | Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог) | Кол-во, шт. | Стоимость, бел.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями и материалами расходными: аппарат наркозно-дыхательный «Leon Plus» с принадлежностями | датчик кислорода гальванический | 4 |  |
|  |  | датчик кислорода парамагнитный для измерения кислорода | 4 |  |
|  |  | набор технического обслуживании годовой | 4 |  |
| Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.: |  |  |  | 17800,00 |

Лот 34

«Мониторы пациента прикроватные с комплектующими «Стелла 80Б», производства ООО «ГеоМедСервис», Республика Беларусь»

| № п/п | Наименование, Тип/марка | Тип/ марка | Заводской/серийный номер | Год выпуска | Отделение | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мониторы пациента прикроватные с комплектующими | «Стелла 80Б» | 098-200:15D (01373970) | 2019 | А и Р хирургии | 2 |
|  |  |  | 180-200:15D (01373971) | 2019 |  |  |
|  |  |  | 001-15210915Dic (01374169) | 2021 |  | 3 |
|  |  |  | 005-15210915Dic (01374170) | 2021 | Кардиология инфарктная |  |
|  |  |  | 014-15210915Dic (01374171) | 2021 | Кардиология № 1 |  |

Лот 35

«Аппарат для высокопотоковой назальной терапии «TNI SoftFlow 50», производства TNI medical AG, Германия»

| № п/п | Наименование, Тип/марка | Тип/ марка | Заводской/ серийный номер | Год выпуска | Отделение | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аппарат для высокопотоковой назальной терапии | «TNI SoftFlow 50» | 32105020 (01374121), 32104934 (01374123) | 2020 | А и Р терапии | 2 |
|  |  |  | 32105017 (01374122), 32104936 (01374124) |  | Общая хирургия хирургического корпуса | 2 |

Лот 36

«Кровать больничная «NEXO», производства FAMED Zywiec Sp. Z o.о., Республика Польша

| № п/п | Наименование, Тип/марка | Тип/ марка | Заводской/ серийный номер | Год выпуска | Отделение | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кровать больничная «NEXO» | «NEXO» | LR1502-01054 LR1502-01052 LR1502-01045 LR1502-01042 LR1502-01055 LR1502-01058 LR1502-01136 LR1502-01135 | 2021 | А и Р Хирурги | 8 |
|  |  |  | LR1502-01041 LR1502-01043 |  | А и Р терапии | 2 |
|  |  |  | LR1502-04685 LR1502-04696 LR1502-04699 LR1502-04703 LR1502-04704 LR1502-04705 LR1502-04708 | 2023 | А и Р урологии | 7 |

Лот 37

«Аппарат искусственной управляемой вентиляции легких, производства ООО «Медпром», Россия

| № п/п | Наименование, Тип/марка | Тип/ марка | Заводской/ серийный номер | Год выпуска | Отделение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат искусственной управляемой вентиляции легких и оксигенотерапии в условиях специального транспорта для скорой медицинской помощи портативный | «АИВЛп 2/20» - «ТМТ» | 2211278 (01374178) | 2022 | А и Р хирургии | 1 |

Лот 38

«Аппарат ИВЛ с расширенными функциями, производства «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd.», Китай

| № п/п | Наименование, Тип/марка | Тип/ марка | Заводской/ серийный номер | Год выпуска | Отделение | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат искусственной вентиляции легких «SV300» | «SV300» | GB-1A047313 (01374181) GB-1A047316 (01374182) | 2022 | А и Р хирургии | 2 |
|  |  |  | GB-1A047299 (01374183) GB-1A047274 (01374184) |  | А и Р терапии | 2 |
|  |  |  | GB-35074933 (01374386) GB-35074932 (01374387) | 2023 | А и Р урологии | 2 |

Перечень расходных материалов для проведения работ (или аналог)

| № п/п | Наименование оборудования | Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог) | Кол-во, шт. | Стоимость, бел.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат искусственной вентиляции легких «SV300» | Кислородный датчик | 6 |  |
|  |  | Набор для сервисного обслуживания | 6 |  |
| Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.: |  |  |  | 10100,00 |

Лот 39

«Аппарат искусственной вентиляции легких с высокотехнологичными функциями HFlow, CPAP и NFShenzhen, производства «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd.», Китай

| № п/п | Наименование, Тип/марка | Тип/ марка | Заводской/ серийный номер | Год выпуска | Отделение | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат искусственной вентиляции легких «SV600» | «SV600» | АА6-26016435 (01374219) АА6-26016467 (01374220) | 2022 | А и Р хирургии | 2 |
|  |  |  | АА6-26016452 (013744217) АА6-26016481 (01374218) |  | А и Р терапии | 2 |

Перечень расходных материалов для проведения работ (или аналог)

| № п/п | Наименование оборудования | Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог) | Кол-во, шт. | Стоимость, бел.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат искусственной вентиляции легких «SV600» | Кислородный датчик | 6 |  |
|  |  | Набор для сервисного обслуживания | 6 |  |
| Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.: |  |  |  | 8400,00 |

Лот 40

«Система автоматическая для сердечно-легочной реанимации, производства «AutoPulse, ZOLL, Circulation, Inc», США

| № п/п | Наименование, Тип/марка | Тип/ марка | Заводской/ серийный номер | Год выпуска | Отделение | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система автоматическая для сердечно-легочной реанимации | Модель 100/Устройство автоматическое для сердечно-легочной реанимации | 43853 (01374189) | 2022 | А и Р хирургии | 1 |

Лот 41

«Оборудование для реанимации, производства Smiths Medical ASD, Inc.», США

| № п/п | Наименование, Тип/марка | Тип/ марка | Заводской/ серийный номер | Год выпуска | Количество | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Конвекционная система обогрева пациента «Level 1» | «Level 1» | 010831 | 2023 | 13 | А и Р урологии |
|  |  |  | 010802 |  |  |  |
|  |  |  | 010816 |  |  |  |
|  |  |  | 010828 |  |  |  |
|  |  |  | 010830 |  |  |  |
|  |  |  | 010820 |  |  |  |
|  |  |  | 010829 |  |  |  |
|  |  |  | 010824 |  |  |  |
|  |  |  | 010809 |  |  |  |
|  |  |  | 010818 |  |  |  |
|  |  |  | 010822 |  |  |  |
|  |  |  | 010825 |  |  |  |
|  |  |  | 010834 |  |  |  |

Лот 42

«Системы нагрузочного мониторирования ЭКГ и АД производства НИЦ «МАГИСТР», Республика Беларусь

| № п/п | Наименование оборудования | Тип/марка | Заводской/серийный номер | Год выпуска | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система нагрузочного мониторирования ЭКГ и АД | «ES-12R/S» | 22042013 (01374868) | 2023 | Изотопная лаборатория |

Лот 43

«Медицинское оборудование», производства компании «Fresenius (KABI)», Германия

| № п/п | Наименование оборудования | Тип/марка | Заводской/серийный номер | Год выпуска | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аппарат для аутогемотрансфузии «CATSmart» | «CATSmart» | 2СТА2168 (01374880) | 2023 | А и Р хирургии |
|  |  |  | 2СТА2177 (01374881) |  |  |

Лот 44

«Медицинское оборудование – мониторы прикроватные пациента «Carescape B850», производства компании «GE HtalthCare», США

| № п/п | Наименование оборудования | Количество | Год выпуска | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монитор пациента прикроватный «Carescape B850» (в комплекте со станциями обмена данных 6 шт.) | 1 комплект (7 шт.) (инв. № 01374780) | 2024 | А и Р урологии |

Лот 45

«Медицинское оборудование широкого применения – кушетки кардиографические, производства Республики Беларусь

| № п/п | Наименование оборудования | Количество | Год выпуска | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кушетка для снятия ЭКГ | 6 шт. | 2018 | ОФД |
| 2. | Кушетка кардиографическая М-32-М1 | 1 шт. | 2024 |  |