УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ И. С. Абельская

«11»  августа 2026 г.

Техническое задание

- Предмет закупки: Ультразвуковой диагностический цифровой аппарат экспертного класса для кардиоваскулярных исследований.

- Код по ОКРБ 007-2012: 26.60.12.800 Аппаратура электродиагностическая, используемая в медицине, прочая (кроме электрокардиографов).

- Необходимое количество и единица измерения: 1 (один) комплект.

- Предназначение предмета закупки или область применения: УЗИ диагностика

- Описание предмета закупки: Ультразвуковой диагностический цифровой аппарат экспертного класса для отделения анестезиологии и реанимации для проведения кардиоваскулярных исследований, c возможностью четырехмерной реконструкции и многоплановой визуализации сердца в реальном масштабе времени, новый.

5.1 Состав (комплектация) оборудования 1 комплекта:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Ультразвуковой диагностический цифровой аппарат экспертного класса для кардио-васкулярных исследований, c возможностью четырехмерной реконструкции и многоплановой визуализации сердца в реальном масштабе времени, новый, производства не ранее 2022 года | 1 шт. |
| 5.1.2 | Матричный монокристальный трансторакальный датчик для объемной реконструкции сердца | 1 шт. |
| 5.1.3 | Матричный мультиплановый чреспищеводный датчик для трехмерной визуализации сердца в реальном времени | 1 шт. |
| 5.1.4 | Мультичастотный линейный датчик для исследования сосудов и поверхностных структур | 1 шт. |
| 5.1.5 | Мультичастотный линейный датчик для исследования глубоко залегающих сосудов и поверхностных структур | 1 шт. |
| 5.1.6 | Монокристальный мультичастотный конвексный датчик | 1 шт. |
| 5.1.7 | Черно-белый термопринтер | 1 шт. |
| 5.1.8 | Модуль ЭКГ в комплекте с кабелями на 3 отведения | 1 шт. |
| 5.1.9 | Модуль получения ЭКГ сигнала от внешнего источника | 1 шт. |
| 5.1.10 | Устройство для хранения и тестирования взрослого чреспищеводного датчика настенного крепления | 1 шт. |
| 5.1.11 | Защитное покрывало для аппарата (для хранения и транспортировки) | 1 шт. |
| 5.1.12 | Источник бесперебойного питания | 1 шт. |
| 5.1.13 | Гель для исследований (стерильный) | 20 л |
| 5.1.14 | Бумага для черно-белого принтера | 20 рулонов |

- Технические требования:

| № п/п | Наименование | Базовые параметры |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Ультразвуковой диагностический цифровой аппарат экспертного класса для кардиоваскулярных исследований | Наличие |
| 6.1.1 | Профессиональный медицинский монитор, антибликовый, высокого (HD) разрешения: - Механизм крепления, предусматривающий перемещение, подъем, наклон и поворот монитора в пространстве - Отображение цвета (кол-во цветов, 16,7 млн) - Возможность подключения внешнего монитора, DVI - Размер экрана по диагонали не менее 22“ - Разрешение 1920×1080 пик. | Наличие |
| 6.1.2 | Интерактивный сенсорный жидкокристаллический экран панели управления с размером по диагонали, не менее 12,1“ | Наличие |
| 6.1.3 | «Плавающая» регулировка положения консоли управления, электромеханический привод | Наличие |
| 6.1.4 | Настраиваемая высота консоли управления, диапазон не менее 20 см | Наличие |
| 6.1.5 | Число цифровых каналов, не менее 7 000 000 | Наличие |
| 6.1.6 | Акустический динамический диапазон, не менее 300 дБ | Наличие |
| 6.1.7 | Максимальная глубина сканирования в В-режиме, не менее 30 см | Наличие |
| 6.1.8 | Увеличение изображения в реальном времени и в режиме «стоп-кадра», не менее 8 крат | Наличие |
| 6.1.9 | Максимальная «кинопетля», не менее 2000 кадров | Наличие |
| 6.1.10 | Объем жесткого диска системы, не менее 1 Тб | Наличие |
| 6.1.11 | Одновременное подключение визуализирующих датчиков, не менее 4 | Наличие |
| 6.1.12 | Сетевая передача данных в формате DICOM | Наличие |
| 6.1.13 | Архивация на DVD/CD-RW в формате DICOM и PC | Наличие |
| 6.1.14 | Архивация на USB носитель | Наличие |
| 6.1.15 | Совместимость со стандартом DICOM 3 | Наличие |
| 6.1.16 | Подключение к сети через Ethernet | Наличие |
| 6.2 | Режимы, технологии сканирования: |  |
| 6.2.1 | M-режим: - цветовой М-режим - анатомический линейный М-режим в реальном масштабе времени - активация анатомичеcкого М-режима на сохраненных кинопетлях - совмещение с режимами цветового допплера, тканевого цветового допплера и стресс-эхо | Наличие |
| 6.2.2 | В-режим: - возможность углового смещения изображения - максимальная частота смены кадров, не менее 4000/с - максимальная частота объемных кадров при трансторакальном исследовании, не менее 350/с - максимальная частота объемных кадров при транспищеводном исследовании, не менее 760/с - композитное изображение - функция улучшения пространственного разрешения изображения в регионе Zoom, High-Resolution (HR) Zoom - технология "пересекающихся лучей" - технология автоматического подавления артефактов - технология автоматической оптимизации 2D-изображения - программная автоматическая функция оптимизации латерального усиления - технология непрерывной оптимизации поперечной и радиальной равномерности изображения, а также яркости изображения ткани | Наличие |
| 6.2.3 | Режим непрерывно-волновой допплерографии: - возможность независимой коррекции частоты допплера - минимальная регистрируемая скорость в одном направлении, не более 1,5 см/с - максимальная измеряемая скорость в одном направлении, не менее 12,9 м/с | Наличие |
| 6.2.4 | Режим импульсно-волновой допплерографии: - диапазон размеров измеряемого участка 1-16 мм - коррекция угла, диапазон не менее +-80 гр. - коррекция угла, шаг не более 1 гр. - возможность независимой коррекции частоты допплера - автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени и в режиме последующей обработки | Наличие |
| 6.2.5 | Режим цветового допплеровского картирования по скорости: - алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании - автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса - независимое от В-режима изменение частоты сканирования - автоматическая регулировка частоты сканирования в зависимости от глубины - частота смены кадров, не менее 299/с - частота объемных кадров при трансторакальном исследовании, не менее 150/с - частота объемных кадров при транспищеводном исследовании, не менее 193/с | Наличие |
| 6.2.6 | Режим энергетической допплерографии | Наличие |
| 6.2.7 | Недопплеровская цифровая технология точной визуализации потока крови в сосудах в реальном масштабе времени | Наличие |
| 6.2.8 | Недопплеровское цветовое кодирование направления потока крови в сосудах в реальном масштабе времени | Наличие |
| 6.2.9 | Режим тканевой допплерографии: - максимальная частота кадров, не менее 240 кадров/с | Наличие |
| 6.2.10 | Демонстрация двух изображений в различных режимах (2D и ЦДК, 2D и энергетический режим, 2D и PW, ЦДК и CW) одновременно в реальном времени | Наличие |
| 6.2.11 | Триплексный режим в реальном масштабе времени (В+CFM+PW/CW) | Наличие |
| 6.2.12 | Спектральный тканевой допплер | Наличие |
| 6.2.13 | Режим цветового тканевого допплера | Наличие |
| 6.2.14 | Автоматическая оптимизация изображения: - автоматическая регулировка положения и угла окна цветового картирования и контрольного объема - автоматическое отслеживание потока для автоматической коррекции угла с учетом движения контрольного объема - автоматическая коррекция шкалы PW и базовой линии | Наличие |
| 6.2.15 | Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме и допплеровских режимах путем нажатия одной кнопки (автоматическая корректировка PRF, базовой линии, однородности, яркости) | Наличие |
| 6.2.16 | Оптимизация изображений по: - акустическим свойствам тканей - размерам пациента - особенностям кровотока | Наличие |
| 6.2.17 | Автоматическая трассировка спектральных допплерографических кривых с выведением на дисплее в реальном времени показателей оценки кровотока (в т.ч. показателя объемного кровотока) | Наличие |
| 6.2.18 | Автоматические протоколы сканирования для любого клинического исследования с переключением режимов сканирования | Наличие |
| 6.2.19 | Технология формирования композитного (до 5 кадров) 2D-изображения в реальном времени на всех конвексных и линейных датчиках | Наличие |
| 6.2.20 | Технология панорамного изображения в режиме 2D | Наличие |
| 6.2.21 | Технология формирования 4D-изображения при исследованиях с помощью матричных датчиков | Наличие |
| 6.2.22 | Технология формирования двух ортогональных 2D-изображений в реальном масштабе времени с функцией наклона и вращения ортогональной плоскости при использовании матричного датчика | Наличие |
| 6.2.23 | Режим гармонической визуализации тканей: - многомерная пульсация, включая технологию отмены фаз инверсии импульсов | Наличие |
| 6.2.24 | Программа получения бипланового изображения сердца в режиме 2D при использовании трансторакальных и транспищеводного матричных датчиков | Наличие |
| 6.2.25 | Программа электронного изменения угла сканирования в пределах 360° без изменения положения датчика при использовании матричных датчиков | Наличие |
| 6.2.26 | Автоматическая оценка амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени: - кодирование амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени цветом | Наличие |
| 6.2.27 | Автоматическая оценка синхронности сокращения левого желудочка в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях: - цветовое кодирование асинхронных участков левого желудочка в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях - количественная оценка степени асинхронии левого желудочка в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях - сочетание с триплановой визуализацией в реальном масштабе времени - специализированный отчет по результатам оценки синхронности сокращения левого желудочка - автоматическое вычисление времени асинхронности для сегментов левого желудочка - автоматическая презентация результатов анализа в виде «бычьего глаза» | Наличие |
| 6.2.28 | Цветовое кодирование деформации и скорости деформации миокарда в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях с использованием технологии тканевого допплера: - комбинированное использование со стандартным и анатомическим М-режимом (линейным и нелинейным) в режиме реального времени и в режиме последующей обработки | Наличие |
| 6.2.29 | Программа автоматического и ручного анализа сохраненных кинопетель - пакет измерения и анализа спектров скорости, амплитуды смещения, деформации, скорости деформации - экспорт полученных данных для последующей обработки в статистических пакетах анализа | Наличие |
| 6.2.30 | Режим недопплеровской качественной и количественной оценки региональной и глобальной сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда - специализированный пакет недопплеровских измерений и вычислений продольной сократительной функции левого желудочка -автоматическое составление карты продольной сократительной функции левого желудочка в виде «бычьего глаза», основанное на данных недопплеровского анализа | Наличие |
| 6.2.31 | Режим цветовой недопплеровской визуализации и качественной оценки внутрисердечной гемодинамики -улучшенное изображение внутрисердечных потоков крови за счет применения технологии недопплеровской серошкальной визуализации (спекл-трекинга) - отсутствие традиционного для цветового допплера эффекта элайзинга | Наличие |
| 6.2.32 | Режим недопплеровской качественной и количественной оценки региональной сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда для оценки результатов стресс Эхо-исследования - специализированный интегрированный протокол стресс-исследования для количественной оценки показателей регионарной и глобальной продольной систолической деформации миокарда - автоматическое составление карты продольной сократительной функции левого желудочка в виде «бычьего глаза», основанное на данных недопплеровского анализа | Наличие |
| 6.2.33 | Режим автоматической недопплеровской количественной оценки глобальной сократительной функции левого желудочка, рассчитанной по формуле Симпсона: - автоматическое оконтуривание полости левого желудочка - автоматический расчет частоты сердечного ритма, фракции выброса ЛЖ, минутного объема сердца, ударного объема ЛЖ | Наличие |
| 6.2.34 | Режим цифровой недопплеровской полуавтоматической количественной оценки глобальной функции левого предсердия | Наличие |
| 6.2.35 | Режим цифровой недопплеровской количественной оценки глобальной и региональной функции правого желудочка. | Наличие |
| 6.2.36 | Выведение на экран до 12 синхронизированных изображений | Наличие |
| 6.2.37 | Технология автоматического оконтуривания комплекса интима – медия и вычисления его средней толщины, диапазона толщин и стандартного отклонения измерений |  |
| 6.2.38 | Технология трехмерной реконструкции и многоплановой визуализации сердца в реальном масштабе времени за один сердечный цикл | Наличие |
| 6.2.39 | Полный пакет измерений и анализа для режимов трехмерной реконструкции и многомерной визуализации сердца | Наличие |
| 6.2.40 | Пакет трехмерного недопплеровского количественного и качественного анализа региональной сократительной функции левого желудочка - использование трехмерной модели для вычисления степени деформации сегментов левого желудочка в продольном, огибающем, радиальном направлениях, скручивания верхушки сердца относительно основания, построение графиков, характеризующих апикальную и базальную ротацию - использование трехмерной модели для вычисления объемов и фракции выброса левого желудочка, индекса сферичности - представление данных в виде таблицы и графика - построение динамической модели левого желудочка - сохранение всех результатов в формате DICOM «сырые данные» с возможностью последующей обработки | Наличие |
| 6.2.41 | Пакет трехмерного автоматического анализа массы миокарда левого желудочка | Наличие |
| 6.2.42 | Пакет для полуавтоматической количественной и качественной оценки митрального клапана (по 4D-объемным данным с чреспищеводного и трансторакального датчиков) | Наличие |
| 6.2.43 | Пакет для автоматического анализа и обработки объемных данных, количественной оценки размеров кольца аортального клапана (по 4D-объемным данным с чреспищеводного датчика) | Наличие |
| 6.2.44 | Пакет для полуавтоматического анализа и обработки объемных данных, количественной оценки объемов и фракции выброса правого желудочка (по 4D-объемным данным с чреспищеводного и трансторакального датчиков) | Наличие |
| 6.2.45 | Пакет для полуавтоматического количественного и качественного анализа глобальной и региональной сократительной функции левого предсердия - использование 4D-объемных данных с 4D-трансторакального датчика для построения объемной модели левого предсердия для вычисления объемов и фракции выброса, вычислений показателей глобальной продольной и огибающей деформации левого предсердия (отдельно для резервуарной, кондуитной и сократительной фазы) - представление данных в виде таблицы и графика - построение динамической модели левого предсердия - сохранение всех результатов в формате DICOM «сырые данные» с возможностью последующей обработки | Наличие |
| 6.3 | Программное обеспечение для рабочей станции (персонального компьютера): |  |
| 6.3.1 | Создание архива пациентов, SQL профессиональная база данных | Наличие |
| 6.3.2 | Сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве, без потерь пространственного и временного разрешения | Наличие |
| 6.3.3 | Поиск пациентов по нескольким (до пяти) заданным критериям Создание групп пациентов, отвечающих определенным критериям | Наличие |
| 6.3.4 | Доступ к ранее сохраненным необработанным данным для их дальнейшей обработки | Наличие |
| 6.3.5 | Экспорт текстовой и цифровой информации в формате совместимом с MS Excel | Наличие |
| 6.3.6 | Сохранение изображений и кинопетель в стандартных РС форматах: jpg, avi, mpeg, VolDICOM, DICOM | Наличие |
| 6.3.7 | Программа автоматического обсчета общей и регионарной сократительной функций миокарда: - представление результатов в виде таблицы, круговой сегментной диаграммы и кривых | Наличие |
| 6.3.8 | Программа автоматического расчёта фракции выброса, конечно-систолического объема и конечно-диастолического объема левого желудочка | Наличие |
| 6.3.9 | Программа количественного анализа деформации: - измерение скорости движения стенок миокарда по данным тканевого допплера, расчёт смещения, деформации и скорости деформации, вдоль задаваемых пользователем M-линий | Наличие |
| 6.3.10 | Пакет программ для автоматического обсчета комплекса интима-медиа сосудов | Наличие |
| 6.3.11 | Программа недопплеровской качественной и количественной оценки сократительной функции миокарда, степени деформации миокарда | Наличие |
| 6.3.12 | Программа количественного анализа изменения региональной скорости движения и геометрии миокарда (Strain,Strain Rate, Velocity) в продольном, круговом, поперечном, радиальном направлениях | Наличие |
| 6.3.13 | Пакет программ для автоматического, полуавтоматического и ручного обсчета эхокардиографических данных в режиме 4D на основании 17-сегментарной модели ЛЖ | Наличие |
| 6.3.14 | Отображение полных объемов 3D в реальном времени в градациях серой шкалы и цвете | Наличие |
| 6.3.15 | Кардиологические расчёты в режиме 4D | Наличие |
| 6.3.16 | Формирование объёмного изображения митрального клапана в режиме 4D | Наличие |
| 6.4 | Система управления данными |  |
| 6.4.1 | Возможность работы в сети (DICOM) | Наличие |
| 6.4.2 | Система архивации на DVD/CD-RW в формате DICOM и PC | Наличие |
| 6.4.3 | Система архивации на USB носитель | Наличие |
| 6.4.4 | Подключение к сети Ethernet | Наличие |
| 6.4.5 | Возможность подключения внешнего монитора | Наличие |
| 6.5 | Датчики |  |
| 6.5.1 | Чреспищеводный матричный мультиплановый секторный фазированный датчик для кардиологических исследований взрослых, обеспечивающий четырехмерную реконструкцию и многоплановую (двухплановую и трехплановую) визуализацию в реальном масштабе времени - кол-во элементов, не менее 2500 шт. - диапазон частот, не менее 3-8 МГц - электронное управление изменением угла положения сканирующей головки не менее 180° - угол сканирования не менее 90° - глубина сканирования не менее 20 см Режимы: - трехмерная эхокардиография в реальном времени– 4 D - алгоритм трехмерной полуавтоматической реконструкции митрального клапана - алгоритм трехмерной полуавтоматической реконструкции выходного тракта ЛЖ - биплановая эхокардиография - цветовое доплеровское картирование в режиме трехмерного изображения - спектральная постоянно- волновая и импульсно-волновая допплерография - цветовая допплерография - 2D - гармоническая и контрастная визуализации | Наличие |
| 6.5.2 | Матричный монокристальный секторный датчик для объемной реконструкции сердца - количество элементов, не менее 2800 шт. - диапазон частот 1,5-4,0 МГц - угол сканирования, не менее 90º - глубина сканирования, не менее 30 см - размер линзы, не более 18×29 мм Режимы: - 2D - М режим, цветовой М режим - спектральная постоянно – волновая, импульсно-волновая допплерография - цветовая допплерография - тканевая допплерография - биплановое трансторакальное изображение сердца - вторая гармоника - Strain - работа в режиме 4D | Наличие |
| 6.5.3 | Линейный датчик для исследования периферических сосудов (в том числе поверхностных): - диапазон частот 4,5-12 МГц - кол-во элементов, не менее 192 шт. - область визуализации, не менее 39 мм Режимы: - 2D, спектральная импульсно-волновая допплерография, - вторая гармоника, - цветовая и энергетическая допплерография - трапециевидный режим - работа в режиме композитного изображения | Наличие |
| 6.5.4 | Линейный датчик для исследования глубоко расположенных органов и сосудов: - диапазон частот 2,4-10 МГц - кол-во элементов, не менее 192 шт. - область визуализации, не менее 45 мм Режимы: - 2D, спектральная импульсно-волновая допплерография - цветовая и энергетическая допплерография - вторая гармоника - трапециевидный режим - работа в режиме композитного изображения | Наличие |
| 6.5.5 | Конвексный монокристальный датчик для абдоминальных, сосудистых исследований: - диапазон частот 1,5-6 МГц - кол-во элементов, не менее 190 шт. - угол сканирования, град, не менее 70 - радиус кривизны не более 57 мм Режимы: - 2D режим - энергетический допплер, цветовой допплер, управляемый импульсный допплер - работа на частоте второй гармоники - работа в режиме панорамного сканирования | Наличие |

7. Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:

7.1. Поставляемый товар должны быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

7.2. Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Срок годности расходных материалов на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.

7.3. В стоимость товаров должны быть включены: доставка, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию, обучение (инструктаж) технических и (или) медицинских работников, работы (услуги) по техническому обслуживанию товара в период гарантийного срока его эксплуатации с соблюдением требований постановления Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78 «Об утверждении Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники».

7.4. Товар должен сопровождаться руководством пользователя на русском языке.

Врач-анестезиолог-реаниматолог (заведующий)

отделения анестезиологии и реанимации                     		В.А.Шехурдин

Начальник отдела

по обслуживанию медоборудования                                       А.Л. Руды