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Запрос 

информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: Физиотерапевтическое оборудование (часть 2).
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 17.08.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации 

закупок 1 категории                                                                    Д.А.Астапченя

Исп. Бык Н.С.

Тел. 8(0152) 55-64-26, 30

ГродМТ /26-ЭА                                                                                              Приложение 1


Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения: 

Лот 1 Установка для проведения подводного душа -массажа

1 Состав (комплектация) оборудования:

	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Установка для проведения подводного душа - массажа
	шт
	1

	1.1
	Ванна 
	шт
	1

	1.2
	Шланг для ПДМ
	шт
	 1 

	1.3
	 Насадки для ПДМ
	шт
	Не менее 7

	1.4
	Гидронасос
	шт
	1

	1.5
	Душ ручной
	шт
	1

	1.6
	Защитное устройство
	шт
	1

	1.7
	Ступенька двухуровневая
	шт
	 1


2. Технические характеристики:  
2.1. Давление воды в подающем шланге должно быть от 0,4 до 4,8 Бар.

2.2. Полезный объем ванны должен быть от 550 до 650 литров.

2.3. Ванна должна быть оснащена разноуровневыми упорами для рук и ног.

2.4. Ванна должна иметь встроенные форсунки для гидромассажа не менее 16 шт.

2.5. Уровень шума должен быть не более 60 дБА.

2.6. Питание от сети переменного тока с номинальным напряжением - 230 В, 50 Гц.

2.7. Наружные поверхности частей должны быть устойчивы к дезинфекции химическим методом любым раствором, разрешённым к применению Минздравом Республики Беларусь для изделий из пластмасс.

Лот 2 Аппарат физиотерапевтический для ультразвуковой терапии

1 Состав (комплектация) оборудования:

	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Аппарат для ультразвуковой терапии в комплекте:
	комплект
	2

	1.1
	Ультразвуковой электрод-излучатель не менее 4 см2 в диаметре
	шт
	1

	1.2
	Ультразвуковой электрод-излучатель не более 1см2 в диаметре
	шт
	1


2. Технические характеристики:  
2.1. Физиотерапевтический аппарат для ультразвуковой терапии должен быть оснащен процедурным таймером. 

2.2. Аппарат должен работать в постоянном и импульсном режиме ультразвукового излучения.

2.3. Аппарат должен иметь возможность регулировки мощности излучения: постоянного не более 2 Вт/см2, импульсного не более 3 Вт/см2

2.4. Аппарат должен иметь оптический и акустический контроль контакта при работе с ультразвуковым электродом-излучателем.

2.5. Аппарат должен работать в режиме постоянных и переменных частот не более 3 МГц.

2.5. Класс электробезопасности не ниже I/ CF.

2.6. Наружные поверхности частей должны быть устойчивы к дезинфекции химическим методом любым раствором, разрешённым к применению Минздравом Республики Беларусь для изделий из пластмасс.

Лот 3 Аппарат магнитотерапевтический вариативным полимодальным переменным магнитным полем

1 Состав (комплектация) оборудования:

	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Аппарат магнитотерапевтический вариативным полимодальным переменным магнитным полем
	шт.
	1

	2
	Магнитные излучатели (индукторы)
	шт.
	Не менее 3

	3
	Трафарет для индукторов
	шт. 
	Не менее 7

	4
	Ремень силиконовый
	шт.
	Не менее 3


2. Технические характеристики: 

2.1. Величина действующего НЧМП на поверхности индуктора должна быть не менее 50 мТл

2.2. Частота НЧМП должна быть в пределах не менее 1 и не более 200Гц.

2.3. Амплитуда НЧМП на поверхности индуктора не более 150 мТл.

2.4. Отображение информации о параметрах токов и ходе процедуры на ЖК-дисплее.

2.5. Автоматический таймер от 1 до 99 мин с шагом 4 мин и звуковым сигналом. Отображение информации о параметрах токов и ходе процедуры на ЖК-дисплее.

2.6. Возможность регулирования частотных параметров магнитного поля.

Лот 4 Аппарат физиотерапевтический для прессотерапии

1 Состав (комплектация) оборудования:

	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	 Аппарат физиотерапевтический для прессотерапии с сетевым кабелем в составе:
	шт.
	1 

	1.1
	Комплект из пневмоэлементов для нижней конечности, размер L
	шт.
	2 

	1.2
	Комплект из пневмоэлементов для верхней конечности
	шт.
	2 

	1.3
	Пневмоэлемент для брюшного отдела
	шт.
	1


2. Технические характеристики:  
2.1. Аппарат физиотерапевтический для прессотерапии должен иметь область компрессии от 20 до 160 mm Hg. 

2.2. Аппарат должен обеспечивать автоматическое отключение по истечении времени процедуры (наличие процедурного таймера).

2.3. Аппарат должен обеспечивать автоматическое опорожнение пневмоэлементов после окончания процедуры.

2.4. Аппарат должен иметь регулировку продолжительности процедуры 0-60 мин.

2.5. Аппарат должен иметь электронную систему регулировки давления.

2.6. Аппарат должен обеспечивать бесшумную и надежную работу компрессора.

2.7. Аппарат должен иметь встроенные программы терапии.

2.8. Пневмоэлементы должны иметь застежку молнию.

Дополнительные требования

2.8. Устойчивость аппликаторов к дезинфекции.

2.9. Параметры питания аппарата 220/250В 50 Гц.

3.0. Безопасность – класс 1, тип BF.

Лот 5 Лампа светотерапевтическая для оказания физиотерапевтического лечения

1 Состав (комплектация) оборудования:

	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Лампа светотерапевтическая 
	шт
	1

	1.1
	Настольная подставка
	шт
	1


2. Технические характеристики:

	2.1
	Номинальная мощность галогенной лампы
	50 +/-5 Вт

	2.2
	Диаметр фильтра
	11+/-0,01см2

	2.3
	Длина волны
	480-3400 нм

	2.4
	Степень поляризации
	>95% (590-1550 нм)

	2.5
	Снабжена таймером
	Наличие

	2.6
	Подключение к сети через 2-полюсную розетку с заземляющим контактом
	Наличие


Лот 6 Устройство для светотерапии Биоптрон или аналог
1 Состав (комплектация) оборудования:

	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Аппарат для светотерапии
	штук
	1

	2
	Маска для глаз
	штук
	1

	3
	Кейс для хранения аппарата
	штук
	1


2. Технические характеристики:  

2.1. Устройство для светотерапии применяются для лечения ран, кожных заболеваний, болей в суставах. 

2.2. Технические характеристики:

- Электропитание – 100-240 В~, 50/60 Гц;

- Потребляемая мощность – 0,29 – 0,12 A;

- Мощность галогеновой лампы – 20 Вт;

- Класс защиты – Класс II, IP 20;

- Длина волны – 480 — 3400 нм;

- Степень поляризации >95% (590 — 1550 нм);

- Удельная мощность – ср. 40 мВт/см2;

- Плотность потока световой энергии в минуту – ср. 2,4 Дж/см2;

Лот 7 БИОПТРОН-2 или аналог
1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	 1
	БИОПТРОН-2 или аналог 
	шт.
	1

	2
	Напольная стойка
	шт.
	1


2.Технические требования:

	Приблизительный диаметр фильтра
	15 см

	 Параметры сети
 электропитания
	100 - 240 В~,
 50/60 Гц

	 Энергопотребление
	1,4 - 1,0 A

	 Предохранитель
	T2A / 250 В

	 Номинальная мощность галогеновой лампы
	90 Вт

	 Класс защиты
	Класс I, IP 20

	 Вес без стойки
	4,3 кг

	 Температура окружающей среды
	

	 - при использовании
	от +10 до +40°C

	 - при хранении
	от -30 до +45°C

	 Длина волны
	480 - 3400 нм

	 Степень поляризации
	>95% (590 - 1550 нм)

	 Удельная мощность
	в среднем 40 мВт/см2

	 Плотность потока световой энергии в минуту
	в среднем 2,4 Дж/см2


Лот 8 Аппарат магнито-инфракрасно-лазерный терапевтический портативный
1. 
Состав (комплектация) одного комплекта медицинского оборудования:
	 Наименование
	 Количество, шт.

	 1.1 Аппарат магнито-инфракрасно-лазерный терапевтический портативный
	 1 шт

	 1.2 Блок управления
	 1 шт

	 1.3 Излучатель
	 1 шт


2. Технические характеристики:
2.1. Тип лазера – инфакрасный.

2.2. Количество каналов, не менее – 1.

2.3. Режимы – постоянный/импульсный.

2.4. Конструкция – настольный.

2.5. Питание от сети переменного тока – 220В, 50 Гц.

2.6. Лазерная безопасность – 1 класса.

2.7. Электробезопасность, не ниже – 2 класса защиты.

Лот 9 Аппарат магнитотерапевтический «АЛМАГ-01» или аналог
1 Состав (комплектация) оборудования:

	.№  
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Аппарат магнитотерапевтический «АЛМАГ-01» или аналог
	штук
	13

	1.1
	Аппарат
	штук
	1

	1.2
	Индикатор магнитного поля
	штук
	1


2.Технические требования:

2.1. Аппарат магнитотерапевтический предназначен для оказания терапевтического воздействия на организм человека импульсным бегущим магнитным полем.

2.2. Электропитание аппарата осуществляется от сети переменного тока

частотой 50 Гц, напряжением ~220В (-10%, +10%) или ~230В (-10%, +6%).

2.3.  Номинальная мощность, потребляемая аппаратом от сети - 35 ВА.

2.4.  Масса аппарата не более 0,62 кг.

2.5. Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности

каждой из катушек-индукторов (обе плоские стороны) аппарата составляет

(20r6) мТл.

2.6. Длительность импульса магнитного поля в пределах от 1,5 до 2,5 мс.

2.7. Частота следования импульсов магнитного поля в каждой из катушек индукторов - 6,25 Гц.

Лот 10 Аппарат магнитотерапевтический низкочастотный портативный

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Аппарат магнитотерапевтический низкочастотный портативный
	штук
	          5


2. Технические требования: 

- частота переменного магнитного поля должна быть не менее 40 Гц;

- магнитная индукция не менее 30мТл

2.1. Наружные поверхности частей должны быть устойчивы к дезинфекции химическим методом любым раствором, разрешённым к применению Минздравом Республики Беларусь для изделий из пластмасс.

Лот 11 Аппарат квантовой терапии для лечения магнитолазерным излучением

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Аппарат квантовой терапии для лечения магнитолазерным излучением
	штук
	5


2. Технические требования:

2.1.  во всех режимах работы аппарата одновременно должны излучать оба лазерные диоды с суммарной мощностью в пределах от 10мВт;

2.2. уровень   магнитного поля   составляет не менее 40мТл;

2.3. мощность лазерного излучения для красного и инфракрасного диапазона не менее 5мвт;

2.4. площадь пятна воздействия на выходе излучателя не менее 1см;

2.5.  работа выбранных режимов излучения должна осуществляться автоматически по программе, занесённой в память процессора аппарата;

2.6.   материалы, из которых изготовлены части аппарата, контактирующие с телом пациента, должны быть доступные к прикосновению и биологически безопасны;

2.7.  должна быть световая и звуковая сигнализация при включении (выключении) режима излучения;

2.8. наружные поверхности частей должны быть устойчивы к дезинфекции химическим методом любым раствором, разрешённым к применению Минздравом Республики Беларусь для изделий из пластмасс.

