ГродМТ 591/26-ЭА                                                                                       Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 1 Реагенты, калибраторы, контрольный материал для автоматического анализатора гемостаза серии CS 2000i, производства Sysmex, Corp., Япония

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Реагент для определения активированного частичного тромбопластинового времени АЧТВ | тест | 19 000 |
| 1.2. | Хлорид кальция для исследований АЧТВ | мл | 1500 |
| 1.3. | Реагент для определения протромбинового времени (ПВ) | тест | 19 000 |
| 1.4. | Мультикалибратор ПВ | мл | 30 |
| 1.5. | Реагент для определения фибриногена по Клауссу | мл | 19 000 |
| 1.6. | Вероналовый буфер | мл | 1500 |
| 1.7. | Калибровочная (стандартная) плазма | мл | 10 |
| 1.8. | Реагент для определения D-димера | тест | 2 000 |
| 1.9. | Контроль D-димера. | мл | 20 |

2. Технические требования:

| № п/п | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Реагент для определения активированного частичного тромбопластинового времени АЧТВ | - Предназначен для определения АЧТВ в цитратной плазме человека с использованием анализатора гемостаза CS-2000i для оценки внутреннего пути коагуляции в скрининговой коагулограмме и мониторинга гепаринотерапии. - Реагент должен быть чувствителен к волчаночным ингибиторам, должен быть чувствителен к дефициту факторов внутреннего пути свертывания. АЧТВ при использовании данного реагента должно удлиняться пропорционально уровню нефракционированного гепарина и служить средством контроля гепаринотерапии. - Реагент должен быть жидким, готовым к применению. - Стабильность реагента после вскрытия при +2 - +8°С – не менее 7 дней. - Реагент должен быть расфасован во флаконы, пригодные для прямой установки на борт автоматического гемокоагулометра CS-2000i. # Флаконы с реагентами должны иметь бар-коды для реализации функции автоматической идентификации реагентов на борту анализатора. |
| 2.2. | Хлорид кальция для исследований АЧТВ | - Предназначен для рекальцификации цитратной плазмы в тесте АЧТВ. - Должен быть совместим с набором для определения АЧТВ, предложенным в данном лоте п 2.1. - Содержание хлорида кальция – 0,025 моль/л. - Реагент должен быть жидким, готовый к применению. - Стабильность после вскрытия при +2 - +8°С – не менее 8 недель. - Реагент должен быть расфасован во флаконы, пригодные для прямой установки на борт автоматического гемокоагулометра CS-2000i # .Флаконы с реагентами должны иметь бар-коды для реализации функции автоматической идентификации реагентов на борту анализатора. |
| 2.3. | Реагент для определения протромбинового времени (ПВ) | # 1. Реагент должен представлять собой тромбопластин–кальциевую смесь, предназначенную для определения ПВ с расчетным МНО. # 2. Реагент должен обладать чувствительностью к факторам II, V, VII и X, сравнимой с Международными Референсными препаратами, и предназначен для оценки внешнего пути и мониторинга терапии оральными антикоагулянтами. # 3. Реагент должен быть аттестован по МИЧ. МИЧ должен быть не более 1,15. # 4. Стабильность после вскрытия при +2 - +8°С– не менее 10 дней. 5. Реагент должен быть расфасован во флаконы, пригодные для прямой установки на борт автоматического гемокоагулометра CS-2000i. # 6. Флаконы с реагентами должны иметь бар-коды для реализации функции автоматической идентификации реагентов на борту анализатора. |
| 2.4. | Мультикалибратор ПВ | - Калибратор для прямой калибровки протромбинового времени (ПВ), МНО и % активности по Квику. - Мультикалибратор ПВ должен содержать несколько калибровочных плазм, каждая из которых должна быть аттестована по значению МНО и эти значения калибровочной плазмы должны быть напрямую связаны с международным эталонным препаратом соответствующего тромбопластина согласно требованиям ВОЗ. - Калибровочная кривая, построенная при помощи предлагаемого набора, должна позволять получать значения локального МИЧ (международного индекса чувствительности) и рассчитать среднее нормальное значение ПВ для применяемого тромбопластина. - Предлагаемый набор калибратора должен быть совместим с набором для определения протромбинового времени, предложенным в данном лоте п 2.3. # Стабильность калибратора после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 8 часов. |
| 2.5. | Реагент для определения фибриногена по Клауссу | - Предназначен для количественного определения фибриногена в цитратной плазме человека по методу Клаусса с использованием анализатора гемостаза CS-2000i. - Реагент – лиофилизированный тромбин. - Стабильность после вскрытия при +2 - +8°С – не менее 5 дней. - Реагент должен быть расфасован во флаконы, пригодные для прямой установки на борт автоматического гемокоагулометра CS-2000i. - Линейность не хуже 0,5-8,6 г/л. # Флаконы с реагентами должны иметь бар-коды для реализации функции автоматической идентификации реагентов на борту анализатора. |
| 2.6. | Вероналовый буфер | - Буфер вероналовый 0,028 М/л (или аналог) предназначен для разведения коагуляционных проб при определении фибриногена по Клауссу реагентами, предложенными в п. 2.5 данного лота. - рН = 7,35. - Стабильность после вскрытия при +2 - +8 °С – не менее 8 недель. # Флаконы с реагентами должны иметь бар-коды для реализации функции автоматической идентификации реагентов на борту анализатора. |
| 2.7. | Калибровочная (стандартная) плазма | - Каждый флакон в наборе должен содержать лиофильно высушенную плазму. - Плазма должна быть изготовлена на основе крови человека. - Плазма должна быть аттестована при использовании стандартизированных материалов международного банка крови с указанием контрольных значений для автоматического гемокоагулометра CS-2000i, Sysmex Corporation. - Стабильность после вскрытия при +15 - +25 °С – не менее 4 часов. - Плазма должна быть сертифицирована по эпидемиологической безопасности. - Плазма предназначена для калибровки ПВ, фибриногена по Клауссу. # Оптимальный объем готовой к анализу плазмы - 1 мл в каждом флаконе. |
| 2.8. | Набор для определения D-димера | - Иммунотурбидиметрический анализ с латексным усилением для количественного определения продуктов распада поперечно-сшитого фибрина (D-димеров) в человеческой плазме, для использования на анализаторах гемостазаCS-2000i. - В набор должен входить калибратор. - Линейность теста – не хуже 170 – 4400 нг/мл ФЭЕ. - Стабильность реагентов не менее 4-х недель при 2-8 С. Стабильность калибратора не менее стабильность 4-х часов при 15-25°С. |
| 2.9. | Контроль D-димера. | - Предназначен для контроля исследований уровня D-димера на автоматическом гемокоагулометре CS-2000i. - Должен применяться совместно с реагентами, заявленными в п. 2.8 данного лота. - Контроль может быть жидким или лиофилизированным. - В набор должно входить не менее 2-х уровней контроля. - Контроли должны быть расфасованы во флаконы. - Оптимальный объём контрольного материала во флаконе 1мл. - Стабильность контроля при 15 до 25 °C не менее 8 ч.; при 2 до 8 °C не менее 7 дней. # В паспорте к контролю Д-димера должны быть указаны контрольные значения для автоматического гемокоагулометра CS-2000i |

2.10. *Для подтверждения возможности применения предлагаемых реагентов на анализаторе гемостаза СS-2000i, Sysmex Corporation Япония, претенденту необходимо предоставить адаптационные методики для каждого из предлагаемых реагентов согласно Приказу МЗ РБ №145 от 18.02.2014

2.11. Предлагаемые контрольные и калибровочные материалы должны быть предназначены для применения совместно с предлагаемыми соответствующими наборами реагентов на анализаторе гемостаза СS-2000i, Sysmex Corporation Япония, что должно подтверждаться документально оригинальными инструкциями к наборам и паспортами к контрольным и калибровочным материалам.

Лот 2 Контрольные материалы для анализаторов гемостаза серии CS 2000i производства компании Sysmex Corporation, Япония

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Нормальная контрольная плазма | мл | 50 |
| 1.2. | Патологическая контрольная плазма | мл | 50 |

2. Технические требования:

| № п/п | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Нормальная контрольная плазма | - Каждый флакон в наборе должен содержать лиофильно высушенную плазму. - Плазма должна быть изготовлена на основе крови человека. - Плазма должна быть аттестована при использовании стандартизированных материалов международного банка крови с указанием контрольных значений для автоматического гемокоагулометра CS-2000i, Sysmex Corporation - Стабильность после вскрытия при +15 - +25 °С – не менее 4 часов. - Должна быть сертифицирована по эпидемиологической безопасности. - Плазма предназначена для проведения внутрилабораторного контроля следующих параметров в нормальном диапазоне: протромбиновое время (ПВ), фибриноген по Клауссу,МНО, АЧТВ, АЧТВ Racio,фибриногена по Клауссу. - Паспортные значения вышеуказанных параметров должны быть в пределах нормальных значений, присущих здоровым лицам. # Оптимальный объем готовой к анализу плазмы - 1 мл в каждом флаконе. |
| 2.2. | Патологическая контрольная плазма | - Каждый флакон в наборе должен содержать лиофильно высушенную плазму. - Плазма должна быть изготовлена на основе крови человека. - Плазма должна быть аттестована при использовании стандартизированных материалов международного банка крови с указанием контрольных значений для автоматического гемокоагулометра CS-2000i, Sysmex Corporation - Стабильность после вскрытия при +15 - +25 °С – не менее 4 часов. - Должна быть сертифицирована по эпидемиологической безопасности. - Плазма предназначена для проведения внутрилабораторного контроля следующих параметров в нормальном диапазоне: протромбиновое время (ПВ), фибриноген по Клауссу, МНО, АЧТВ, АЧТВ Racio, фибриногена по Клауссу. - Паспортные значения вышеуказанных параметров должны быть патологическими (должны выходить за пределы нормальных значений, присущих большинству здоровых лиц). # Оптимальный объем готовой к анализу плазмы - 1 мл в каждом флаконе. |

2.3. Предлагаемые контрольные материалы должны быть предназначены для применения совместно с предлагаемыми соответствующими наборами реагентов, закупаемых в Лот1 данного технического задания, на анализаторе гемостаза СS-2000i, Sysmex Corporation Япония, что должно подтверждаться документально оригинальными инструкциями к наборам и паспортами к контрольным материалам.