УТВЕРЖДАЮ

Директор

РНПЦ детской хирургии

________________К.В.Дроздовский

«___»__ ______________ 2026 года

1.	Заявка на закупку: Кровати медицинские многофункциональные

2.	Заказчик: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | г. Минск, пр. Независимости, 64А |
| УНП | УНП 192399556 |
| Адрес электронной почты | mto@dhc.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.dhc.by |

3.	Область применения: АРО

4.	Сведения о государственной закупке

| Лот №1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кровати медицинские многофункциональные |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 18 штуки |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 917 928,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |

5.	Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором – Шабатько Андрей Николаевич, начальник отдела материально-технического обеспечения РНПЦ детской хирургии, 8 017 378 21 06.

Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № пп | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Кровать многофункциональная колонная с системой взвешивания и боковыми наклонами. | штука | 1 |
| 1.2 | Встроенная аккумуляторная батарея. | штука | 1 |
| 1.3 | Противопролежневый многослойный матрас в паропроницаемом, влагонепроницаемом чехле. | штука | 1 |
| 1.4 | Быстросъемная инфузионная стойка с фиксацией на кровати и держателями: - для мягких пластиковых пакетов - для стеклянных емкостей и бутылок и твердого пластика | штука | Не менее 2 шт. Не менее 2 шт. |
| 1.5 | Складные боковые ограждения секции спины с угломером. | комплект | 1 |
| 1.6 | Складные боковые ограждения секции ног. | комплект | 1 |
| 1.7 | Контрольная панель управления для персонала | штука | 1 |
| 1.8 | Пульт управления для пациента | штука | 1 |
| 1.9 | Органы управления для пациента в боковых ограждениях секции спины. | штука | 1 |
| 1.10 | Электронно-управляемая CPR (положение для проведения реанимационных мероприятий) | штука | 1 |
| 1.11 | Механический CPR (положение для проведения реанимационных мероприятий) по обеим сторонам кровати. | штука | 1 |
| 1.12 | Встроенная в кровать система взвешивания. | штука | 1 |
| 1.13 | Держатель мочеприемника и пакетов. | штука | 4 |
| 1.14 | Держатель подкладного судна | штука | 1 |
| 1.15 | Держатель для утки. | штука | 1 |
| 1.16 | Дуга активации пациента (стока типа «гусь»). | штука | 1 |
| 1.17 | Протекторы-бамперы по углам кровати. | штука | 4 |
| 1.18 | Прикроватный столик с регулировкой столешницы по высоте и наклону. | штука | 1 |

2.      Показатели (характеристики):

2.1. Кровать должна иметь не менее 4-х секций. Секции кровати должны быть выполнены из рентген-прозрачного материала (полипропилен, высокопрочный пластик и т.п.). Ножной, головной торцы и боковые элементы должны быть выполнены из высокопрочного пластика. Кровать должна быть оборудована колесами диаметром не менее 150 мм с системой центральной блокировки.

2.2. Изменение высоты ложа, продольные и латеральные наклоны должна осуществляться

при помощи колон. Изменения угла наклона спинной секции и секции бедра - при помощи

электроприводов.

2.3. Отображение любых изменяемых углов регулировок, продольных и латеральных наклонов в режиме реального времени и возможных пределов изменения их на центральной панели управления.

2.4. Размеры кровати: длина ложа не менее 1900 мм, ширина ложа не менее 700 мм.; общая длина кровати с учетом угловых бамперов протекторов не более 2200 мм, ширина не более 950 мм.

2.5. Регулировка высоты ложа от пола в пределах не менее от 500 - 800 мм.

2.6. Регулировка угла наклона опоры спины в диапазоне не менее 0-70 градусов; Положений Тренделенбурга и анти-Тренделенбург, Фовлера не менее 0-15 градусов; Угла наклона бедра не менее 0-40 градусов.

2.7. Изменение углов латеральных наклонов влево и вправо в диапазоне не менее 0-16 град, в каждую сторону.

2.8. Функция блокировки латеральных наклонов при опущенных боковых ограждениях.

2.9. Для нивелирования дополнительной нагрузки на поясничную область, а также область бедра и голени, кровать должна быть оснащена функцией двойной авторегрессии.

2.10. При изменении угла наклона опоры спины, поднятые боковые ограждения также должны синхронно двигаться, для защиты пациента от непреднамеренного бокового сваливания. В нижнем положении кровати опущенные боковые ограждения не должны касаться пола.

2.11. В положении кровати с максимально поднятой секцией спины и в положении кардиологического кресла боковые ограждения должны служить надежной опорой для ранней мобилизации пациента.

2.12. Наличие электронно-управляемой CPR-функции: электрический привод в низкое горизонтальное положение при необходимости реанимации для всех секций кровати нажатием одной кнопки из любого положения кровати.

2.13. Приведение кровати в положение кардиологического кресла одной кнопкой.

2.14. Учитывая точность при измерении веса пациента, необходимо наличие встроенного индикатора угла наклона всей кровати по отношению к полу.

2.15. Допустимая нагрузка на кровать не менее 250 кг.

2.16. Для удобства персонала в темноте все электронные органы управления должны иметь подсветку.

2.17. Блокировка периферических органов управления с центрального пульта.

2.18. Электрические разъемы должны быть надежно закрыты, а кабели должны проходить внутри рамы кровати.

2.19. Стандарт водонепроницаемости при проведении санитарной обработки и деконтаминации не менее IPX 4.

2.20. Съемный чехол не должен содержать ПВХ, латекса, не вызывать аллергию, должен выдерживать дезинфекцию и стирку.

2.21. Матрас должен обеспечивать противопролежневый эффект для профилактики и лечения пролежней не менее 3 степени по классификации Европейского общества по противодействию образованию пролежней и язв (EPUAP) или аналогичной ассоциации.

2.22. Наличие зон равномерного распределения веса для головы/ног и туловища, край матраса должен быть выполнен из дополнительного усиленного слоя для стабилизации положения пациента и снижения риска падения с кровати при латеральных наклонах.

2.23. Держатели для мочеприемника и пакетов должны быть перемещаемые или неперемещаемые по раме кровати, для оптимального размещения подвешиваемых устройств.

2.24. Панель управления системой взвешивания: встроенная в центральную панель управления или отдельное устройство. Наличие дисплея для отображения массы пациента.

2.25. Органы управления системой взвешивания:

- функция запоминания веса пациента в момент первого расположения его на кровати, и последующего наблюдения изменения веса;

- функция обнуления веса при смене пациента.

2.26. Функция для компенсации (исключения влияния) добавленного или убранного с кровати оборудования, инфузионных сред и т.п.;

2.27. Максимальная нагрузка на измерительную систему должна быть не менее максимальной нагрузки на кровать.

2.28.  Регулировка высоты столика в диапазоне: не уже 80-100 см.  Угла наклона столешницы в диапазоне: не уже 0-45°.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.	 Гарантийный срок – не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

Разработчик:

Заведующий отделением АРО №3

РНПЦ детской хирургии						                Назарова В.Ю.