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1.	Заявка на закупку: Кровати медицинские многофункциональные
2.	Заказчик: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» 
	Сведения о заказчике

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	г. Минск, пр. Независимости, 64А

	УНП
	УНП 192399556

	Адрес электронной почты
	mto@dhc.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.dhc.by


3.	Область применения: АРО
4.	Сведения о государственной закупке
	Лот №1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Кровати медицинские многофункциональные

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	18 штуки

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	917 928,00 белорусских рублей 

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет


5.	Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором – Шабатько Андрей Николаевич, начальник отдела материально-технического обеспечения РНПЦ детской хирургии, 8 017 378 21 06.


Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ пп
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1
	 Кровать многофункциональная колонная с системой взвешивания и боковыми наклонами.
	штука
	1

	1.2	
	 Встроенная аккумуляторная батарея.
	штука
	1

	1.3
	 Противопролежневый многослойный матрас в паропроницаемом, влагонепроницаемом чехле. 
	штука
	1

	1.4
	   Быстросъемная инфузионная стойка с фиксацией на кровати и держателями:
   - для мягких пластиковых пакетов 
   - для стеклянных емкостей и бутылок и твердого пластика 
	штука
	
Не менее 2 шт.
Не менее 2 шт.

	1.5
	 Складные боковые ограждения секции спины с угломером.
	комплект
	1

	1.6
	   Складные боковые ограждения секции ног.
	комплект
	1

	1.7
	   Контрольная панель управления для персонала
	штука
	1

	1.8
	Пульт управления для пациента 
	штука
	1

	1.9
	   Органы управления для пациента в боковых ограждениях секции спины.
	штука
	1

	1.10
	Электронно-управляемая CPR (положение для проведения реанимационных мероприятий)
	штука
	1

	1.11
	Механический CPR (положение для проведения реанимационных мероприятий) по обеим сторонам кровати.
	штука
	1

	1.12
	Встроенная в кровать система взвешивания. 
	штука
	1

	1.13
	Держатель мочеприемника и пакетов.
	штука
	4

	1.14
	Держатель подкладного судна
	штука
	1

	1.15
	Держатель для утки.
	штука
	1

	1.16
	Дуга активации пациента (стока типа «гусь»).
	штука
	1

	1.17
	Протекторы-бамперы по углам кровати.
	штука 
	4

	1.18
	Прикроватный столик с регулировкой столешницы по высоте и наклону.
	штука
	1



2.      Показатели (характеристики):
2.1. Кровать должна иметь не менее 4-х секций. Секции кровати должны быть выполнены из рентген-прозрачного материала (полипропилен, высокопрочный пластик и т.п.). Ножной, головной торцы и боковые элементы должны быть выполнены из высокопрочного пластика. Кровать должна быть оборудована колесами диаметром не менее 150 мм с системой центральной блокировки.
  2.2. Изменение высоты ложа, продольные и латеральные наклоны должна осуществляться  
  при помощи колон. Изменения угла наклона спинной секции и секции бедра - при помощи  
  электроприводов. 
2.3. Отображение любых изменяемых углов регулировок, продольных и латеральных наклонов в режиме реального времени и возможных пределов изменения их на центральной панели управления.
2.4. Размеры кровати: длина ложа не менее 1900 мм, ширина ложа не менее 700 мм.; общая длина кровати с учетом угловых бамперов протекторов не более 2200 мм, ширина не более 950 мм.
2.5. Регулировка высоты ложа от пола в пределах не менее от 500 - 800 мм.
2.6. Регулировка угла наклона опоры спины в диапазоне не менее 0-70 градусов; Положений Тренделенбурга и анти-Тренделенбург, Фовлера не менее 0-15 градусов; Угла наклона бедра не менее 0-40 градусов.
2.7. Изменение углов латеральных наклонов влево и вправо в диапазоне не менее 0-16 град, в каждую сторону.
2.8. Функция блокировки латеральных наклонов при опущенных боковых ограждениях.
2.9. Для нивелирования дополнительной нагрузки на поясничную область, а также область бедра и голени, кровать должна быть оснащена функцией двойной авторегрессии.
2.10. При изменении угла наклона опоры спины, поднятые боковые ограждения также должны синхронно двигаться, для защиты пациента от непреднамеренного бокового сваливания. В нижнем положении кровати опущенные боковые ограждения не должны касаться пола.
2.11. В положении кровати с максимально поднятой секцией спины и в положении кардиологического кресла боковые ограждения должны служить надежной опорой для ранней мобилизации пациента.
2.12. Наличие электронно-управляемой CPR-функции: электрический привод в низкое горизонтальное положение при необходимости реанимации для всех секций кровати нажатием одной кнопки из любого положения кровати.
2.13. Приведение кровати в положение кардиологического кресла одной кнопкой.
2.14. Учитывая точность при измерении веса пациента, необходимо наличие встроенного индикатора угла наклона всей кровати по отношению к полу.
2.15. Допустимая нагрузка на кровать не менее 250 кг.
2.16. Для удобства персонала в темноте все электронные органы управления должны иметь подсветку.
2.17. Блокировка периферических органов управления с центрального пульта.
2.18. Электрические разъемы должны быть надежно закрыты, а кабели должны проходить внутри рамы кровати.
2.19. Стандарт водонепроницаемости при проведении санитарной обработки и деконтаминации не менее IPX 4.
2.20. Съемный чехол не должен содержать ПВХ, латекса, не вызывать аллергию, должен выдерживать дезинфекцию и стирку.
2.21. Матрас должен обеспечивать противопролежневый эффект для профилактики и лечения пролежней не менее 3 степени по классификации Европейского общества по противодействию образованию пролежней и язв (EPUAP) или аналогичной ассоциации.
2.22. Наличие зон равномерного распределения веса для головы/ног и туловища, край матраса должен быть выполнен из дополнительного усиленного слоя для стабилизации положения пациента и снижения риска падения с кровати при латеральных наклонах.
2.23. Держатели для мочеприемника и пакетов должны быть перемещаемые или неперемещаемые по раме кровати, для оптимального размещения подвешиваемых устройств.
2.24. Панель управления системой взвешивания: встроенная в центральную панель управления или отдельное устройство. Наличие дисплея для отображения массы пациента.
2.25. Органы управления системой взвешивания:
- функция запоминания веса пациента в момент первого расположения его на кровати, и последующего наблюдения изменения веса;
- функция обнуления веса при смене пациента.
2.26. Функция для компенсации (исключения влияния) добавленного или убранного с кровати оборудования, инфузионных сред и т.п.;
2.27. Максимальная нагрузка на измерительную систему должна быть не менее максимальной нагрузки на кровать.
2.28.  Регулировка высоты столика в диапазоне: не уже 80-100 см.  Угла наклона столешницы в диапазоне: не уже 0-45°. 

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
  3.1.	 Гарантийный срок – не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
	
Разработчик: 

Заведующий отделением АРО №3
РНПЦ детской хирургии						                Назарова В.Ю.


