ГродМТ 363/26-ЗОИ(2П)                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 2 Кресло медицинское многофункциональное (для бронхоскопии)

1.  Соcтав (комплектация) медицинского оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Кресло медицинское многофункциональное (для бронхоскопии)
	шт
	1


2. Технические требования:
2.1. Кресло должно быть устойчивым к опрокидыванию, с весом не менее 100 кг.
2.2. Наличие регулировки высоты кресла с помощью пульта управления для посадки и расположения пациента.
2.3. Возможность регулировки подлокотников кресла по высоте с поворотом в двух плоскостях.
2.4. Возможность регулировки и фиксации спинной и ножной секций.
2.5. Наличие функции для быстрого перевода кресла в противошоковое положение.
2.6. Кресло должно иметь не менее 2-х колёс для перемещения с фиксацией.
2.7. Ширина ложа (сиденья, спинки) не менее 550 мм.
2.8. Общая длина кресла, мм.: от ± 1900 до ± 1950.
2.9. Максимальная нагрузка не менее 150 кг.
2.10. Питание от сети 220 В.
2.11. Поверхность кресла должна быть устойчива к санитарно-гигиенической обработке дезинфицирующими средствами.
2.12. Наличие держателя одноразовых простыней.

