УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

Управления делами Президента

Республики Беларусь

______________ И. С. Абельская

«14» августа 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку аквадистиллятора

1. Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг): аквадистиллятор

2. Код по ОКРБ 007-2012: 28.29.11.500 - Аппараты для дистилляции или очистки.

3. Объем (количество) – 1(одна) шт.

4. Предназначение предмета закупки или область применения: предназначен для производства воды очищенной, воды для инъекций путем тепловой перегонки в аптеках, больницах, лабораториях и других медицинских учреждениях.

5. Описание предмета закупки:

5.1Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Аквадистиллятор | 1шт. |

6. Технические требования

| № п/п | Наименование | Базовые параметры |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | Производительность, дм³ /ч | 5 (±15%) |
| 6.2. | Напряжение, B | 230 (± 10%) |
| 6.3. | Номинальная потребляемая мощность, не более, кВт | 3,5 |
| 6.4. | Масса, не более, кг | 6,4 |
| 6.5. | Количество потребляемой исходной воды при tводы = 10градC, л/час | 36 (± 10%) |
| 6.6 | Поддержание количества воды, идущей на испарение в аквадистилляторе | автоматическое |
| 6.7 | Отключение электронагревателей при прекращении централизованной подачи воды и понижении уровня воды в камере испарения ниже допустимого | автоматическое |

7. Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:

7.1. Поставляемый товар должны быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

7.2. В стоимость товаров должны быть включены: доставка, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию, обучение (инструктаж) технических и (или) медицинских работников, работы (услуги) по техническому обслуживанию товара в период гарантийного срока его эксплуатации с соблюдением требований постановления Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78 «Об утверждении Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники».

7.3. Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

7.4. Товар должен сопровождаться руководством пользователя на русском языке.

РАЗРАБОТАНО:

Начальник отдела

по обслуживанию медоборудования                                 А.Л. Руды

Инженер по эксплуатации и ремонту

оборудования отдела по обслуживанию

медицинского оборудования	                                            В.А.Сманцер