УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«_14_»_августа_ 2026 года

Заявка на закупку ЗОИ

Медицинское оборудование

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Аппарат искусственной вентиляции легких |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.21.800 |
| Объем (количество) | 2 комплекта |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 198000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение здравоохранения «Минский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова», 600211130 |

Приложение  к лоту №1:

Состав оборудования (1-го комплекта):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат для неинвазивной вентиляции легких: |  |
| 1.1. | Кислородный шланг | 1 шт. |
| 1.2. | Контур пациента в составе: |  |
| 1.2.1. | Однотрубочный контур пациента одноразового применения, пригодный для неинвазивной и инвазивной вентиляции | 10 шт. |
| 1.2.2. | Одноразовый экспираторный порт | 10 шт. |
| 1.2.3. | Инспираторный бактериально-вирусный фильтр | 10 шт. |
| 1.2.4. | Увлажнитель с камерой увлажнителя, креплением для увлажнителя | 1 шт. |
| 1.2.5. | Пневматический струйный небулайзер типа «jet» | 10 шт. |
| 1.3. | Интерфейс пациента в составе: |  |
| 1.3.1. | Маска полнолицевая (размеры S, L, XL) с ремнями для фиксации | По 1 комплекту каждого размера |
| 1.3.2. | Маска ороназальная (размеры S, М, L) с ремнями для фиксации | По 1 комплекту каждого размера |
| 1.4. | Мобильный стенд на колесах с полкой для аппарата, держателем для кислородного баллона, корзиной для принадлежностей | 1 шт. |
| 1.5. | Источник автономного питания | - шт. |

2. Показатели (характеристики):

2.1. Общие требования.

2.1.1. Предназначение: для неинвазивной и инвазивной искусственной вентиляции легких у пациентов следующих категорий:

- с рестриктивными нарушениями вентиляции;

- с обструктивными нарушениями вентиляции;

- с синдромом гиповентиляции при ожирении;

- с центральными нарушениями регулирования дыхания;

- неврологическими, мышечными и нервно-мышечными нарушениями.

2.1.2. Возможность использования в стационаре, для внутригоспитальной транспортировки пациентов;

2.1.3. *Аппарат должен иметь возможность электропитания из следующих источников:

2.1.3.1.переменный ток 220-230 В;

2.1.3.2. встроенная батарея (минимально 4 часа автономной работы).

2.1.4. Аппарат должен располагать цветным сенсорным экраном.

2.1.5. На экране должны отображаться: режим вентиляции, пиковое давление в дыхательных путях, частота дыхания, дыхательный объем, минутный объем вентиляции, дыхательные кривые, утечка, остаточный заряд батареи.

2.1.6. Должна быть предусмотрена опция остановки кривых с возможностью их детального анализа;

2.1.7. Аппарат должен обеспечивать доставку пациенту максимального инспираторного потока не менее 150 л/мин;

2.1.8. Аппарат должен иметь систему автоматической компенсации утечки;

2.1.9. Аппарат должен иметь коммуникационный интерфейс RS-232;

2.2. Режимы искусственной вентиляции:

2.2.1. Аппарат должен обеспечивать проведение следующих режимов вентиляции:

- вспомогательная вентиляция с контролем по давлению;

- вспомогательная вентиляция с гарантированным дыхательным объемом;

- вспомогательная вентиляция с пропорциональной поддержкой давлением;

- вспомогательная вентиляция с поддержкой давлением;

- самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением в дыхательных путях (СРАР).

2.3. Устанавливаемые параметры ИВЛ:

2.3.1. Дыхательный объем в диапазоне не уже 100-2500 мл;

2.3.2. Длительность вдоха в диапазоне не уже 0,5-3сек;

2.3.3. Частота дыханий в диапазоне не уже 5-50 дыханий в минуту;

2.3.4. Концентрация кислорода в диапазоне не уже 21-100%;

2.3.5. Управляемое давление вдоха в диапазоне не уже 5-30 мбар;

2.3.6. Управляемое давление выдоха в диапазоне не уже 5-20 мбар;

2.4. Функции:

2.4.1. Наличие режима «автостарт» при масочной вентиляции – автоматическое включение, когда пациент начинает дышать в маску;

2.4.2. Наличие опции программируемого постепенного увеличения инспираторного и экспираторного давлений до установленного уровня;

2.4.3. Регулировка скорости повышения давления при переходе с фазы выдоха на вдох;

2.4.4. Наличие функции целевого объема.

2.5. Мониторинг:

2.5.1. Пиковое инспираторное давление в диапазоне не уже 0-50 мбар;

2.5.2. Частота дыхания в диапазоне не уже 0-80 в минуту;

2.5.3. Утечка в контуре в диапазоне не уже 0-150 в минуту

2.5.4. Дыхательный объем в диапазоне не уже 0-3000 мл;

2.5.5. Минутный объем дыхания в диапазоне не уже 0-50 л/мин

2.5.6. Соотношение времени вдоха к времени дыхательного цикла в диапазоне не уже 0-60%;

2.5.7. Кривые давления, потока и объема.

2.6. Тревожная звуковая и визуальная сигнализация:

2.6.1. Аппарат должен располагать системой звуковых и визуальных тревог.

2.6.2. Меню настройки тревожной сигнализации должно содержать верхнюю и нижнюю границу параметра.

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Автоматический инжектор контраста с технологией вариабельного потока для выполнения сложных ангиографических исследований и операций |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 80 000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 |

Приложение к лоту №2:

1.Состав (комплектация) оборудования (на 1 комплект):

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоматический инжектор контраста с технологией вариабельного потока для выполнения сложных ангиографических исследований и операций: |  |
| 1.1. | Блок инжектора | 1 шт. |
| 1.2. | Блок управления (сенсорный дисплей) | 1 шт. |
| 1.3. | Мобильная тележка | 1 шт. |
| 1.4. | Кронштейн крепления на столе | 1 шт. |
| 1.5. | Расходные материалы | из расчета на 500 человек |

2.Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование | Параметр / наличие |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Технология вариабельного потока в диапазоне вводимого объема контраста от 1 до 40 мл (для выполнения исследований аорты и крупных периферических артерий) | Наличие |
| 2.2. | Автоматическое наполнение контрастом многоразовой колбы и удаление остаточного воздуха | Наличие |
| 2.3. | Сенсорный графический интерфейс управления | цветной, не менее 10" |
| 2.4. | Функция, обеспечивающая режим автоматической медленной подачи физиологического раствора в промежутках между введением контраста для поддержания сосуда в открытом состоянии | наличие |
| 2.5. | Максимально возможная скорость введения контраста | программируемая, в диапазоне от 1,0 до 40 мл/сек |
| 2.6. | Максимальный объем однократно вводимого контраста | программируемый, в диапазоне от 1,0 до 99,9 мл |
| 2.7. | Фактическая скорость и объем вводимого контраста зависит от интенсивности воздействия на дистанционный сенсорный пульт управления | Наличие |
| 2.8. | Сенсоры пузырьков воздуха должны располагаться непосредственно на линиях контрастного вещества и физиологического раствора. | Наличие |
| 2.9. | Объём колбы инъектора | 150 мл. |
| 2.10.* | Синхронизация с ангиографическим комплексом | Наличие |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                                                      О.С.Сарнавская