УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

(по медицинской части)

учреждения здравоохранения

«Жодинская центральная городская больница»

________ Р.Е. Поповицкий

«___»_____________202__г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

Ректоскоп с набором для биопсии, комплекс для видеоректоскопии

- Общие требования

  - Название организации – Учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница»

  - Цель покупки – для собственных нужд.

  - Адрес поставки – г. Жодино, пр-т Венисье, 1.

ЛОТ № 1 – «Ректоскоп с набором для биопсии» - 1 комплект

- Состав (комплектация)

| №п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тубус сменный с волоконным световодом 20/300 мм | 2 |
| 2. | Головка осветительная | 2 |
| 3. | Ручка (держатель осветительной головки) | 2 |
| 4. | Кабель световодный | 2 |
| 5. | Защитная крышка | 2 |
| 6. | Насадка манипуляционная | 2 |
| 7. | Колпачок | 10 |
| 8. | Пневматический нагнетатель | 2 |
| 9. | Щетка | 2 |
| 10. | Электрод | 2 |
| 11. | Щипцы биопсийные | 2 |
| 12. | Осветитель | 1 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

| № п/п | Описание требований | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Тубус сменный с волоконным световодом 20/300 мм |  |
| 2.1.1 | В составе – тубус, втулка защитная, обтуратор | наличие |
| 2.1.2 | Длина рабочей части, мм | 300 |
| 2.1.3 | Диаметр рабочей части, мм | 20 |
| 2.1.4 | Многоразовый | наличие |
| 2.2 | Головка осветительная |  |
| 2.2.1 | В строенный световод | наличие |
| 2.2.2 | Штуцер для для подсоединения источника света | наличие |
| 2.2.3 | Байонетное соединение для работы со сменными тубусами | наличие |
| 2.2.4. | Крепление защитной крышки резьбовое | наличие |
| 2.2.5. | Многоразовая | наличие |
| 2.3 | Ручка (держатель осветительной головки) |  |
| 2.3.1 | Длина не менее 120 мм | наличие |
| 2.3.2 | Крепление на осветительной головке с помощью винта | наличие |
| 2.3.3 | Многоразовая | наличие |
| 2.4 | Кабель световодный |  |
| 2.4.1 | Длина | не менее 2300 мм |
| 2.4.2 | Диаметр | не более 5 мм |
| 2.4.3 | Многоразовый | наличие |
| 2.5 | Защитная крышка |  |
| 2.5.1 | Резьбовое соединение | наличие |
| 2.5.2 | Смотровое стекло | наличие |
| 2.5.3 | Многоразовая | наличие |
| 2.6 | Насадка манипуляционная |  |
| 2.6.1 | Резьбовое соединение | наличие |
| 2.6.2 | Полукруглый окуляр | наличие |
| 2.6.3 | Инструментальный канал диаметром 5,5 мм | наличие |
| 2.6.4. | Силиконовый сменный колпачок на инструментальном канале | наличие |
| 2.6.5. | Многоразовая | наличие |
| 2.7 | Колпачок |  |
| 2.7.1 | Совместим с инструментальным каналом насадки манипуляционной | наличие |
| 2.8 | Пневматический нагнетатель |  |
| 2.8.1 | Производительность, не менее 38см3 за одно сжатие | наличие |
| 2.8.2 | Запирающий клапан | наличие |
| 2.8.3 | Многоразовый | наличие |
| 2.9 | Щетка |  |
| 2.9.1 | Длина рабочей части | 400 мм |
| 2.9.2 | Диаметр | 50 мм |
| 2.9.3 | Многоразовая | наличие |
| 2.10 | Электрод |  |
| 2.10.1 | Длина рабочей части | 420 мм |
| 2.10.2 | Диаметр | 5 мм |
| 2.10.3 | Тип | шар |
| 2.10.4. | Контакт для подключения в ЭХВЧ | наличие |
| 2.10.5. | Многоразовый | наличие |
| 2.11 | Щипцы биопсийные |  |
| 2.11.1 | Длина рабочей части | 400-500 мм |
| 2.11.2 | Диаметр | не более 5 мм |
| 2.11.3 | Многоразовые | наличие |
| 2.12 | Осветитель |  |
| 2.11.1 | Питание 220±10 В, 50Гц | наличие |
| 2.11.2 | Потребляемая мощность не более 230 Вт | наличие |
| 2.11.3 | 2 режима работы (экономичны и повышенной освещенности) | наличие |

- Дополнительные требования:

3.1. В стоимость предложения должны быть включены: доставка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского и технического персонала Покупателя.

  - Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

  - Предлагаемое многоразовое изделие должно быть устойчиво к воздействию средств для дезинфекции, разрешенных к применению в Республике Беларусь, подвергаться автоклавированию.

ЛОТ № 2 – «Комплекс для видеоректоскопии» - 1 комплект

- Состав (комплектация)

| №п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стойка передвижная для размещения оборудования | 1 |
| 2. | Монитор медицинский не менее 27 дюймов | 1 |
| 3. | Видеокамера эндоскопическая Full HD mini | 1 |
| 4. | Устройство оптическое для ректоскопа | 2 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

| № п/п | Описание требований | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Стойка передвижная для размещения оборудования |  |
| 2.1.1 | Глубина стойки | не более 660 мм |
| 2.1.2 | Высота | не более 1470 мм |
| 2.1.3 | Ширина стойки | не более 700 мм |
| 2.1.4 | Полки (3шт в комплекте) | наличие |
| 2.1.5 | Размеры внутренних полок | 550х490 мм |
| 2.1.6 | Держатель с соединителем сетевым многорозеточным на шесть розеток | наличие |
| 2.1.7 | Держатель видеокамеры | наличие |
| 2.1.8 | Держатель монитора | наличие |
| 2.1.9 | Поворотные колеса | 4 шт. (не менее 2-х с тормозом) |
| 2.2 | Монитор медицинский не менее 27 дюймов |  |
| 2.2.1 | Размер дисплея | не менее 27 дюймов |
| 2.2.2 | Разрешение | 1920×1080 |
| 2.2.3 | Шаг пикселя | 0,3114х0,3114 мм |
| 2.2.4 | Поддержка цвета | 1,07 Миллиард |
| 2.2.5 | Яркость | 1000 кд/м2 |
| 2.2.6 | Время отклика | 14 мсек |
| 2.2.7 | Контрастность | 1000:1 |
| 2.2.8 | Угол обзора | 178° |
| 2.3 | Видеокамера эндоскопическая Full HD mini |  |
| 2.3.1 | Тип камеры - цифровая Full HD | наличие |
| 2.3.2 | Формат кадра, пиксели | не менее 1920 х 1080 |
| 2.3.3 | Разрешающая способность по горизонтали | не менее 1000 ТВ – линий |
| 2.3.4 | Тип матрицы: КМОП-матрица 1/3 | наличие |
| 2.3.5 | Система развертки изображения: прогрессивная | наличие |
| 2.3.6 | Соотношение сторон: Н16V9 | наличие |
| 2.3.7 | Время готовности к работе после включения | не более 10 сек |
| 2.3.8 | Режим автоматического усиления: в зависимости от яркости сцены наблюдения | наличие |
| 2.3.9 | Видеовыходы: DVI-D- 2 шт | наличие |
| 2.3.10 | В комплекте: блок управления, камерная головка с соединительным кабелем и объективом, блок питания, кабель сетевой 220 В, кабель сигнальный DVI-D- DVI-D, адаптер DVI-НDMI, паспорт, руководство по эксплуатации | наличие |
| 2.4 | Устройство оптическое для ректоскопа |  |
| 2.4.1 | Трехкратное увеличение | наличие |
| 2.4.2 | Регулировка резкости | наличие |
| 2.4.3 | Резьбовое соединение | наличие |
| 2.4.4 | Многоразовое | наличие |

- Дополнительные требования:

3.1. В стоимость предложения должны быть включены: доставка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского и технического персонала Покупателя.

  - Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

  - Предлагаемое изделие должно быть устойчиво к воздействию средств для дезинфекции, разрешенных к применению в Республике Беларусь.

Разработано:

|  | Ф.И.О. | должность | подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Боровой И.А. | врач-хирург хирургического отделения | __________ |
| 2. | Голобурдо И.А. | врач-уролог хирургического отделения | __________ |