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Техническое задание 
	Лот № 

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Ремонт машины моечной (репроцессор) для эндоскопов, модель OER-AW с принадлежностями

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	[bookmark: _GoBack]33.14.19.200

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)

	Необходимое количество и единица измерения 
	1 усл.ед.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Эндоскопическое отделение

	Описание предмета закупки
	Ремонт машины моечной (репроцессор) для эндоскопов, модель OER-AW с принадлежностями- учетный номер: зав.№ 2632022, инв. № 01376599 включает в себя комплекс восстановительных работ, устранение следующих неисправностей и замену запасных частей, с учетом дефектов: 
· отложения на датчиках уровня дезинфицирующего средства;
· засорение фильтра воздушного компрессора;
· отказ элемента питания платы управления;
· блокировка платы управления;
· замена литиевой батареи памяти МЕМ-7044 - 1 шт, или аналог.


	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества
	Поставляемые запасные части должны быть новыми. 
Гарантия на запасные части не менее 3 месяцев с момента их установки, гарантия на работу не менее 3 месяцев с даты подписания акта выполненных работ (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем)

	Требования при ремонте медицинской техники
	Ремонтные работы должны выполняться в соответствии с требованиями сервисной документации завода-изготовителя оборудования и в соответствии с требованиями постановления Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78 «Об утверждении Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники».
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