ГродМТ 544/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312]Лот 1 Криохирургическая система

1. Состав (комплектация) медицинских изделий
	[bookmark: 113] №
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	 1.
	Криохирургический блок для гибкой брохоскопии
	 шт.
	1

	2.
	Подставка-тележка для блока и баллонов
	шт.
	1

	3.
	Баллон для СО2
	шт.
	2

	4.
	Комплект шлангов, адаптеров и переходников для подключения баллонов к криохирургическому блоку
	шт.
	1

	5.
	Педаль активации криохирургического блока
	шт.
	1

	6.
	Шланг отвода отработанного газа
	шт.
	1

	7.
	Криозонд для гибкого эндоскопа, диаметр 2,1-2,4 мм, рабочая длина не менее 1000 мм
	шт.
	10

	8.
	Криозонд для гибкого эндоскопа, диаметр 1,6-1,8 мм, рабочая длина не менее 1000 мм
	шт.
	10

	9.
	Криозонд для гибкого эндоскопа, диаметр 1,0-1,2 мм, рабочая длина не менее 1000 мм
	шт.
	10

	10.
	Защитный кожух для криозонда п.9 с адаптером для порта инструментального канала имеющегося в наличии гибкого видеобронхоскопа Fujinon, для рабочего канала 2,8 мм, длина не менее 817 мм
	шт.
	10


[bookmark: 115][bookmark: 116][bookmark: _Hlk82592303]
[bookmark: _Hlk77240544]2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Наличие режимов аблации/девитализации тканей, эндобронхиальной и трансбронхиальной биопсии;
2.2. Автоматическое распознавание подключенного зонда с установкой настроек блока для этого зонда;
2.3. Рабочий газ для охлаждения криозонда – углекислый газ;
2.4. Наличие возможности регулировки выраженности эффекта заморозки (не менее 3 ступеней);
2.5. Наличие экрана блока, отображающего тип подключенного криозонда и выбранные настройки;
2.6. Наличие таймера от момента активации криозонда до момента отключения замораживания с отображением активного времени;
2.7. Наличие таймера с обратным отсчетом в интервале не менее 1-50 секунд, автоматически активируемым при начале заморозки криозонда, и звуковым и/или визуальным сигналом истечения времени обратного отсчета;
2.8. На экране блока должны отображаться события заморозки, оттаивания, а также ошибки в работе (ошибки распознавания зонда, утечка рабочего газа, нарушение подачи рабочего газа);


