УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 

_____________Е.А.Зайцева
«_17_»_августа_ 2026 года

Заявка на закупку ЗОИ
Стойка эндоскопическая для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»
Сведения об организаторе:

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стойка эндоскопическая в комплекте

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.350

	Объем (количество)
	1 компл.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	576000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808


Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация) оборудования: 

	№ 

п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Электронный видеопроцессор HD
	1 шт.

	1.2
	Встроенный или независимый источник света 
	1 шт.

	1.3
	ЖКИ монитор медицинский  HD
	            1 шт.

	1.4
	Видеогастроскоп  с длиной рабочей части не менее 1100 мм, с функцией оптического увеличения
	2 шт.

	1.5
	Видеогастроскоп педиатрический
	1 шт.

	1.6
	Видеодуоденоскоп с длиной рабочей части не менее 1240 мм 
	1 шт.

	1.7
	Блок электрохирургический 
	1 шт.

	1.8
	Устройство для подачи воды
	1 шт.

	1.9
	Эндоскопическая аспирационная помпа
	1 шт.

	1.10
	Ручной течеискатель для проверки герметичности эндоскопов
	2  шт.

	1.11
	Стойка-тележка для размещения эндоскопического оборудования
	1 шт.

	1.12
	Комплект эндоскопического инструментария:

	

	1.12.1
	  Петли диатермические 
	5 шт.

	1.12.2
	  Щипцы биопсийные 
	10 шт.

	1.12.3
	  Захватывающие щипцы 
	10 шт.

	1.12.4
	Инъектор
	10 шт.

	1.12.5
	Щипцы для «горячей» биопсии
	10 шт.

	1.12.6
	Клипсы гемостатические
	120 шт.

	1.12.7
	Клип-аппликатор 
	2 шт.


	2.1. Общие требования к эндоскопической системе:

	№ 

п/п
	Наименование 
	Параметр / наличие

	2.1.1*
	Цифровая передача изображения HD (12G-SDI и DVI) для процессора и монитора
	Наличие 

	2.1.2*
	Встроенный либо независимый источник света: ксеноновый мощностью 150 Вт либо LED источник на не менее чем 3 диодах
	Наличие 

	2.1.3*
	Возможность одновременного синхронного отображения в режиме узкоспектрального освещения и стандартного изображения на одном мониторе в режиме реального времени
	Наличие 


2.2.Технические характеристики:

2.2.1 Электронный видеопроцессор:
	№

п/п
	Наименование 
	Параметр / наличие

	2.2.1.1
	Передача сигнала в международном формате HD с функцией  управления освещением слизистой узковолновым светом.
	       Наличие



	2.2.1.2
	Автоматическое управление светом
	Наличие

	2.2.1.3
	Запись фото в формате НD на сменный носитель через USB порт, либо наличие в предложении независимой системы архивации по медицинским стандартам.
	Наличие


2.2.2 Встроенный или независимый источник света

	№

п/п
	Наименование 
	Параметр / наличие

	2.2.2.1
	Встроенный в видеопроцессор, либо независимый двухламповый источник света ксеноновый
	Наличие

	2.2.2.2
	Мощность основной лампы не менее 150Вт 

Время работы не менее 500 часов или LED
	Наличие

	2.2.2.3
	Режимы воздушной помпы - не менее 2 режимов
	       Наличие

	2.2.2.4
	Автоматическая и ручная регулировка яркости
	Наличие


2.2.3 ЖКИ Монитор медицинский HD
	№

п/п
	Наименование

	Параметр / наличие

	2.2.3.1.
	Тип монитора/диагональ медицинский/не менее 32 дюйма
	Наличие

	2.2.3.2
	Разрешение монитора не менее 1920 × 1080 точек, HD формат изображения 16:9
	       Наличие

	2.2.3.3
	Контрастность/ Яркость не менее 1000:1/ 300кд/м2
	Наличие


2.2.4 Видеогастроскоп  с длиной рабочей части не менее 1100 мм, с функцией оптического увеличения
	№

п/п
	Наименование 
	Параметр / наличие

	2.2.4.1
	Направление обзора
	0о (прямой обзор)

	2.2.4.2
	Система фокусировки
	есть

	2.2.4.3
	Угол поля зрения в обычном режиме
	не менее 145о

	2.2.4.4
	Глубина резкости в  режиме увеличения:

ближняя зона, мм

дальняя зона, мм
	1-3

2 -100

	2.2.4.5
	Размер изображения
	максимальный

	2.2.4.6
	Диаметр дистальной части, мм
	9,8±0,2

	2.2.4.7
	Диаметр инструментального канала, мм
	не менее 2,8 мм

	2.2.4.8
	Возможность получения сигнала в формате HD TV (1080i)
	наличие

	2.2.4.9
	Углы изгиба рабочей части
	210о вверх,

120о вниз,

100о влево/вправо

	2.2.4.10
	Герметичный электронный коннектор
	Наличие

	2.2.4.11
	Дополнительный канал подачи воды
	Наличие


2.2.5 Видеогастроскоп педиатрический
	№

п/п
	Наименование
	Параметр / наличие

	2.2.5.1
	Угол поля зрения, не менее
	Не менее 140о

	2.2.5.2
	Внешний диаметр дистальной части, мм 
	5,4±0,2

	2.2.5.3
	Диаметр инструментального канала, не менее
	2,4  мм

	2.2.5.4
	Не менее 4 кнопок управления видеоцентром
	Наличие

	2.2.5.5
	Произвольное программирование  кнопок управления видеоцентром
	Наличие

	2.2.5.6
	Углы изгиба рабочей части
	210о вверх,

120о вниз,

100о влево/вправо


2.2.6 Видеодуоденоскоп:
	№ 

п/п
	Наименование 
	Параметр / наличие

	2.2.6.1
	Угол поля зрения, не менее
	Не менее 100о

	2.2.6.2
	Внешний диаметр дистальной части, мм
	13,0 ± 0,5

	2.2.6.3
	Диаметр инструментального канала, не менее
	4,2  мм

	2.2.6.4
	Не менее 4 кнопок управления видеоцентром
	Наличие

	2.2.6.5
	Произвольное программирование  кнопок управления видеоцентром
	Наличие

	2.2.6.6
	Углы изгиба рабочей части
	120о вверх,

90о вниз,

90о влево/110о вправо


2.2.7 Блок электрохирургический с принадлежностями
	№ 

п.п.
	Наименование  
	Параметр / наличие

	2.2.7.1
	Функция поддержания рассечения с использованием электроэнергии большой мощности
	Наличие

	2.2.7.2
	Функция регистрации быстрых разрядов
	Наличие

	2.2.7.3
	Монополярное рассечение, не менее 5 режимов
	Наличие

	2.2.7.4
	Монополярная коагуляция, не менее 3 режимов
	Наличие

	2.2.7.5
	Биполярное резание, не менее 3 режимов
	Наличие

	2.2.7.6
	Биполярная коагуляция, не менее 2 режимов
	Наличие

	2.2.7.7
	Автоматическое отключение после завершения коагуляции
	Наличие

	2.2.7.8
	Аппарат должен иметь микропроцессор, позволяющий контролировать и автоматически менять выходную мощность в зависимости от сопротивления тканей, возможность предустановки оптимальной выходной мощности в зависимости от типа ткани.
	Наличие

	2.2.7.9
	Контроль выходной мощности осуществляется при использовании педального переключателя, ручного кнопочного переключателя или держателя активного электрода.
	Наличие

	2.2.7.10
	Кабель высокочастотный для монополярной коагуляции 
	Наличие

	2.2.7.11
	Кабель высокочастотный биполярный
	Наличие

	2.2.7.12
	Пластина пассивного электрода.
	Наличие

	2.2.7.13
	Частота от 330-380 кГц
	Наличие

	2.2.7.14
	Выходная мощность не более 120Вт
	Наличие


2.2.8 Устройство для подачи воды
	№

п/п
	Наименование 
	Параметр / наличие

	2.2.8.1
	Максимальная   скорость подачи воды до 450 мл/мин.

Педаль (в комплекте).
	Наличие
 


2.2.9 Эндоскопическая аспирационная помпа

	№

 п/п
	Наименование 
	Параметр / наличие

	2.2.9.1
	Максимальная   скорость подачи воды до 450 мл/мин.

Педаль (в комплекте).
	Наличие
 


2.2.10 Ручной течеискатель для проверки герметичности эндоскопов
	№

п/п
	Наименование
	Параметр / наличие

	2.2.10.1
	Прибор для ручной проверки на герметичность 
	Наличие

	2.2.10.2
	Полная совместимость с поставляемым эндоскопами
	Наличие


2.2.11 Стойка–тележка для размещения эндоскопического оборудования

	№

п/п
	Наименование
	Параметр / наличие

	2.2.11.1
	Стойка эндоскопическая для размещения оборудования должна быть укомплектована устройством защищающим от перепадов напряжения и обеспечивающим аварийное электроснабжение системы. 
	Наличие

	2.2.11.2
	В комплекте полки для размещения оборудования, держатель для эндоскопов, кронштейн для монитора, сетевой фильтр, стопора для колес, полка для клавиатуры.
	Наличие


2.2.12 Комплект эндоскопического инструментария
	№ п/п
	Наименование
	Параметр
	Кол-во

	2.2.12.1
	Петля диатермическая многоразовая
	многоразовая, овальная, для диаметра канала 2,8 мм; длина 2300 мм, диаметр петли 15 мм
	5 шт.

	2.2.12.2
	Щипцы биопсийные многоразовые
	Овальные бранши с иглой, для диаметра канала 2,8 мм; длина 2300 мм
	10 шт.

	2.2.12.3
	Захватывающие щипцы тип «корзина»
	трехногий захват для диаметра канала 2,8 мм; длина 2300 мм, ширина раскрытия 20 мм
	10 шт.

	2.2.12.4
	Инъектор
	Инъектор для диаметра канала  2,8, длина  2300 мм, длина иглы 4 мм; диаметр иглы 23 G
	10 шт.

	2.2.12.5
	Щипцы для «горячей» биопсии
	рабочая длина 2,4×2300мм, диаметр рабочего канала 2,8мм
	10 шт.

	2.2.12.6
	Клипсы гемостатические
	клипсы одноразовые

стандартные, длина браншей 7,5 мм, угол загиба 1350
	60 шт.

	
	
	клипсы одноразовые

стандартные, длина браншей 7,5 мм, угол загиба 900
	60 шт.

	2.2.12.7
	Клип-аппликатор
	клипирующее устройство (клип-аппликатор) многоразовое, диаметр канала не более 2,8 мм; длина не менее 1650 мм
	2 шт.


4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.
Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская
1

