Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) одного комплекта медицинских изделий

| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аксиограф (измерительный электронный оптический комплекс с высокоточным оптическим датчиком) |  |  |
| 1.1 | Лицевая дуга электронная цифровая | штук | 1 |
| 1.2 | USB – адаптер с ключом Wi-Fi | штук | 1 |
| 1.3 | Базовая комплектация навесного оборудования (3 штуки в комплекте) | комплект | 1 |
| 1.4 | С – образный позиционер с указателем (для определения опорной плоскости лица) | штук | 2 |
| 1.5 | Аттачмент (для крепления датчика к нижней челюсти) | штук | 2 |
| 1.6 | Прикусная вилка UN с адаптером (для переноса положения верхней челюсти в артикулятор) | штук | 2 |
| 1.7 | Выравнивающая вилка (для измерения положения верхней челюсти) | штук | 2 |
| 1.8 | Индуктивное зарядное устройство (оптическая настольная подставка с индуктивной зарядной станцией, включая зарядный кабель) | штук | 1 |
| 1.9 | Программный модуль «Базовый диагностический» включая функцию артикулятора и экспорт данных XML | штук | 1 |
| 1.10 | Программный модуль «Функция и цифровая окклюзия» | штук |  |
| 1.11 | Программный модуль «Проектирование шин» | штук |  |
| 1.12 | Программный модуль «Интеграция с КТ и 3D сканами» | штук |  |
| 1.13 | Программный модуль «Морфинг (совмещение) мягких тканей» | штук |  |
| 1.14 | Ножной переключатель (беспроводного дистанционного управления комплексом) | штук | 1 |
| 1.15 | Транспортировочный кейс для хранения и переноски аксиографа | штук | 1 |
| 1.16 | Ноутбук (с возможностью работы с 3D графикой и лицевыми сканами) | штук | 1 |
| 1.17 | Тележка для ноутбука | штук | 1 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь 
«О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Требуемые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Основные технические и функциональные характеристики |  |
| 2.1.1 | Измерения и диагностика. | - Регистрация стандартных движений нижней челюсти: протрузия / ретрузия (выдвижение вперед/назад); латеротрузия левая / правая (боковые движения); открывание / закрывание рта; жевательные циклы (свободное жевание). - Автоматический расчет параметров: угол сагиттального суставного пути (HCI); угол Беннетта (Bennett angle); трансверзальное смещение (Immediate Side Shift — ISS). - Анализ мыщелков (EPA — Electronic Position Analysis): оценка положения суставных головок (мыщелков) в трех плоскостях; расчет расстояния перемещения мыщелков в мм. |
| 2.1.2 | Технология измерения | Оптическая трехмерная видеоаналитическая технология (3D Video-Axiography). Система использует бесконтактный метод оптического трекинга в реальном времени, основанный на фиксации перемещения маркеров в пространстве с помощью калиброванного оптического сенсора (камеры) |
| 2.1.3 | Тип датчиков/маркеров | Пассивные световозвращающие (оптические) маркеры-мишени специальной геометрической формы. Они жестко закрепляются на легкой лицевой дуге пациента (для верхней челюсти) и на подбородочной/нижнечелюстной вилке (параокклюзионной ложке). |
| 2.1.4 | Частота регистрации кадров | Не менее 150 Гц (предпочтительно до 150–250 Гц для фиксации быстрых жевательных циклов, микроскопических и прерывистых движений нижней челюсти (например, при глотании, жевании, резком открывании или суставных щелчках)) |
| 2.1.5 | Разрешение измерения углов | Не менее 0,1° |
| 2.1.6 | Точность позиционирования в 3D-пространстве | 0,1 мм по всем осям. (в пределах 0,05–0,1 мм). |
| 2.1.7 | Интерфейс подключения: | защищенное беспроводное соединение (Bluetooth/Wi-Fi) или USB 3.0. (через экранированный интерфейсный кабель базового блока) |
| 2.2 | Функциональные возможности программного обеспечения (ПО) |  |
| 2.2.1 | Синхронизация с КЛКТ | Наличие алгоритма наложения реальной траектории движения, записанной аксиографом, на 3D-модель черепа/челюстей пациента из КЛКТ (формат DICOM). Визуализация движения мыщелка непосредственно внутри суставной ямки на экране. |
| 2.2.2 | Интеграция с виртуальными артикуляторами | Экспорт индивидуальных углов настроек и траекторий в популярные виртуальные артикуляторы (Amann Girrbach Artex, KaVo, SAM, BioArt, Panadent) в один клик. |
| 2.2.3 | Экспорт в Exocad / 3Shape: | Прямая передача файлов кинематического движения (форматы XML, JawMotion) в зуботехническое ПО для моделирования коронок, мостов и сплинтов/капп/шин с учетом индивидуальной динамической окклюзии. |
| 2.2.4 | Ведение карты пациента: | Хранение истории сессий, динамическое сравнение результатов лечения (до/после ортодонтического лечения или шинотерапии).. |
| 2.2.5 | Экспорт индивидуальных траекторий движения нижней челюсти | в формате цифровых стандартов (например, XML, STL) для прямой интеграции со специализированными стоматологическими CAD/CAM-системами (Exocad, Maestro3D и др.). |
| 2.2.6 | Генерация PDF-отчетов. | Формирование структурированного протокола обследования, включающего таблицы углов, графики траекторий и автоматические маркеры девиаций/асимметрий движения. |
| 2.2.7 | Гнатологическая интеграция и CAD/CAM | Совмещение с внутриротовыми сканами. Интеграция с виртуальными артикуляторами: Экспорт индивидуальных углов настроек и траекторий в популярные виртуальные артикуляторы (Amann Girrbach Artex, KaVo, SAM, BioArt, Panadent) в один клик. Экспорт в Exocad / 3Shape: Прямая передача файлов кинематического движения (форматы XML, JawMotion) в зуботехническое ПО для моделирования коронок, мостов и шин с учетом индивидуальной динамической окклюзии. |
| 2.2.8 | морфинг мягких тканей лица (эстетическая симуляция) | - Интеграция трех разных файлов: кости (КТ), зубы (внутриротовой скан) и лицо (3D-фото сканером или специальной камерой). - Динамическая симуляция улыбки - Расчёт в программе, как изменение высоты прикуса (сплинт/шинотерпапия-терапия или тотальное протезирование) повлияет на профиль лица. |
| 2.2.9 | Конструктор приложений | Индивидуальное планирование и создание печатных приложений |
| 2.2.10 | Конструктор шин/сплинтов | Создание точных позиционирующих шин (PTS) и разобщающих (CTS). |
| 2.2.11 | Оптимизация прикуса | Исправление нежелательных пересечений за 10 сканирований |
| 2.3 | Технические требования к ноутбуку под программные WINJAW и морфинг |  |
| 2.3.1 | Процессор (CPU) | Intel Core i7 или i9 (не ниже 12-го поколения, например, 12700H / 13700H) либо AMD Ryzen 7 / Ryzen 9 (серии 6000 или 7000). Процессоры с индексом "H" или "HX" предпочтительнее энергоэффективных "U"-версий. |
| 2.3.2 | Видеокарта (GPU) | Только дискретная. Минимум NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 (мобильная) или профессиональная NVIDIA RTX A2000 / A3000 с объемом видеопамяти от 8 ГБ VRAM. |
| 2.3.3 | Оперативная память (RAM) | Минимум 32 ГБ DDR5.. |
| 2.3.4 | Накопитель (SSD) | Объем от 1 ТБ NVMe M.2 PCIe 4.0. (скорость чтения/записи очень важна для быстрого импорта КЛКТ и файлов Exocad) |
| 2.3.5 | Экран | Диагональ 15.6 или 16 дюймов, разрешение Full HD (1920x1080) или Quad HD (2560x1440). Матрица обязательно IPS с хорошей цветопередачей (для оценки эстетики улыбки и тона кожи). |
| 2.3.6 | Порты | Минимум 2–3 свободных порта USB 3.0 / USB-C для одновременного подключения базы аксиографа, оптического датчика и ключа лицензии (донгла). |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам