Приложение 1
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1. Состав (комплектация) одного комплекта медицинских изделий 
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Единица измерения
	Кол-
во

	1.
	Кондилограф – 

(аппарат функционально-диагностический для изучения движений нижней челюсти и записи суставного пути относительно шарнирной оси (центра головки сустава))

	1.1
	Электронный модуль (лицевая дуга) с датчиками/камерами для оптической или механической регистрации траекторий
	шт.
	1

	1.2
	Набор референтных маркеров (датчиков) для фиксации на голове и нижней челюсти пациента
	комплект
	1

	1.3
	Параоклюзионные ложки (вилки) для фиксации нижнечелюстного маркера на зубном ряду
	шт.
	5

	1.4
	Калибровочный блок / калибровочное устройство системы
	шт.
	1

	1.5
	Специализированное программное обеспечение для кондилографии и расчета параметров артикулятора
	комплект
	1

	1.6
	Транспортировочный кейс для хранения и переноски прибора
	шт.
	1


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	№ п/п
	Требуемые параметры
	Примечание

	
	Основные технические и функциональные характеристики 

	1.
	Метод регистрации и кинематические параметры

	1.1
	Принцип работы: 
	Цифровая трехмерная (3D) регистрация движений нижней челюсти с возможностью точного определения шарнирной оси (кинематической оси) височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС).

	1.2
	Тип регистрации 
	Оптический (с использованием высокоскоростных инфракрасных камер) либо электронно-механический ультразвуковой метод

	1.3
	Количество степеней свободы 

	Полное трехмерное отслеживание траекторий: 6 степеней свободы — X, Y, Z и углы вращения

	1.4
	Точность измерения траекторий


	Разрешающая способность системы не хуже 0.1 мм

	1.5
	Частота регистрации (кадров/сеансов) 

	Не менее 100 измерений (кадров) в секунду для точной фиксации резких щелчков, девиаций и саккадических движений челюсти

	2
	Функциональные возможности программного обеспечения (ПО)

	2.1
	Графический анализ движений (кондилография) 
	Автоматическое построение графиков смещения суставных головок (мыщелков) в сагиттальной, трансверзальной и фронтальной проекциях (взаимосвязь пути и времени).

	2.2
	Диагностические пробы 
	Запись функциональных перемещений челюсти: открывание/закрывание рта, протрузия, ретрузия, латеротрузия (левая/правая), жевательный цикл и речевые пробы.

	2.3
	Программирование артикуляторов 
	Автоматический расчет индивидуальных параметров для настройки механических и виртуальных артикуляторов, включая:

· угол сагиттального суставного пути (HCI);

· угол трансверзального суставного пути (угол Беннетта);

· параметры протрузионного и латеротрузионного сдвига (Immediate Side Shift).

	2.4
	Экспорт данных


	Возможность экспорта индивидуальных траекторий движения нижней челюсти в формате цифровых стандартов (например, XML, STL) для прямой интеграции со специализированными -системами (Exocad и др) стоматологическими CAD/CAM

	2.5
	Экспорт отчетов
	Генерация медицинских отчетов в формате PDF с текстовым заключением, 2D/3D-графиками и показателями. Полная русификация интерфейса и отчетов.

	3
	Основные электротехнические и регулируемые параметры

	3.1
	Электропитание
	от стандартной медицинской сети 220 В (± 10%), частота 50 Гц

	3.2
	Конструкция корпуса: 
	Малогабаритный, портативный пластиковый корпус, устойчивый к многократной дезинфекции наружных поверхностей химическими растворами, разрешенными в РБ

	3.3
	Тип защиты от поражения электрическим током
	класс II 

	3.4
	Степень защиты от поражения им током


	тип В


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам
