Приложение 1
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1. Состав (комплектация) одного комплекта медицинских изделий 
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Единица измерения
	Кол-
во

	1.
	Аппарат для чрескожной электронейростимуляции портативный с комплектом выносных электродов и автономным источником питания.

	1.1
	Электрод локальный

(для проведения диагностики и экспертизы по акупунктурным точкам.)
	шт.
	1

	1.2
	Электрод выносной двойной коаксиальный сферический (или аналог)

(для работы на крупных симметричных мышечных группах и суставах (в т.ч. ВНЧС).)
	шт.
	1

	1.3
	Электрод выносной лицевой двойной

(для одновременного воздействия на симметричные мышечные группы лица.)
	шт.
	1

	1.4
	Электрод выносной гребенчатый

(для терапевтического воздействия на волосистую часть головы и лица.)
	шт.
	1

	1.5
	Электрод выносной лицевой

(для прицельной работы на мелких мимических и жевательных мышцах лица)
	шт.
	1

	1.6
	Электрод выносной двойной цилиндрический специальный (или аналог)

(для работы на симметричных объектах в полости рта (интраорально) и труднодоступных зонах.)
	шт.
	1

	1.7
	Электрод выносной точечный 

(прямой или изогнутый)

(для изолированного воздействия на отдельные объекты и триггерные зоны в полости рта.)
	шт.
	1


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	№ п/п
	Требуемые параметры
	Примечание

	2.1
	Основные характеристики 

	2.1.1
	Метод воздействия: 

	Чрескожная электронейростимуляция низкочастотными электрическими импульсами мышц челюстно-лицевой области, а также поверхностно расположенных ветвей тройничного с биологической обратной связью (воздействует на нервно-мышечный аппарат)

	2.1.2
	Клинические эффекты:
	Коррекция тонуса жевательной мускулатуры (миорелаксация спазмированных жевательных и шейных мышц, нормализацию их тонуса, нормализации амплитуды открывания рта), купирование болевых синдромов в челюстно-лицевой области (снижение болевой импульсации)


	2.2
	Основные электротехнические и регулируемые параметры

	2.2.1
	Максимальная амплитуда колебательной части выходного импульса
	Не менее 400 В (без нагрузки).

	2.2.2
	Частоты следования выходных импульсов
	В диапазоне не уже, чем от 0,641 до 500 Гц (допустимое отклонение ± 5%). Должна обеспечиваться техническая возможность установки фиксированных частот 1,5 Гц; 90 Гц; 300 Гц и 354 Гц.

	2.2.3
	Режим частотной модуляции (Fm)
	Диапазон изменения частоты: от 30 до 120 Гц ± 5%.
Период изменения частоты: 7 ± 2 сек.

	2.2.4
	Режим амплитудной модуляции (Am)
	Не менее 5 режимов соотношения времени воздействия и паузы (в секундах): от 1:1 (1,0 ± 0,5 с) до 5:1 (5,0 ± 0,5 с).

	2.2.5
	Длительность паузы в циклическом режиме
	Фиксированная, составляющая 
1,0 ± 0,1 сек.

	2.2.6
	Функция формирования одиночного высокоинтенсивного стимула
	Наличие режима формирования одиночного стимула с максимальной амплитудой первого импульса 2-й фазы (функция конкурентной анальгезии).

	2.2.7
	Формирование пачек импульсов/стимулов (интенсивность)
	Число стимулов в пачке: от 1 до 8.
Интервал времени между стимулами в пачке: в диапазоне не уже, чем от (200 ± 10) до (1600 ± 100) мкс.

	2.2.8
	Режим демпфирования сигнала
	Наличие динамического изменения формы импульса под биологический импеданс (адаптация сигнала под тип кожи и индивидуальную чувствительность пациента)

	2.2.9
	Функция акупунктурной экспертизы
	Оценка состояния по 12 парным меридианам (24 точкам) при помощи локального электрода с выводом результатов. Визуализация цифровой матрицы измерений на дисплее в графическом и табличном виде

	2.2.10
	Совместимость с контактными средами
	Возможность применения аппарата и выносных электродов в комплексе с косметическими/массажными маслами и лечебными субстанциями (за исключением содержащих драгоценные металлы серебро и золото)

	2.2.11
	Программное обеспечение 
	Наличие автоматических предустановок (режимов) для терапии острых и хронических состояний, а также наличие ручной (экспертной) настройки параметров воздействия

	2.2.12
	Конструкция выносных электродов
	Электроды объемные металлические на изоляционном (пластиковом) основании, устойчивые к дезинфекции, многократного применения

	2.2.13
	Конструкция корпуса: 
	Малогабаритный, портативный пластиковый корпус с автономным питанием и интегрированным (встроенным) электродом, устойчивый наружных поверхностей химическими растворами, разрешенными в РБ к многократной дезинфекции



	2.3
	Требования к назначению и условиям применения

	2.3.1
	Аппарат должен технически обеспечивать
	Реализация многорежимных протоколов комплексной реабилитации пациентов с дисфункциями височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) и парафункциями жевательных мышц.

	2.3.2
	Интерфейс и шаг настройки параметров
	проведение последовательных сеансов длительностью до 90 минут со сменой частот (354 Гц → 1,5 Гц → 300 Гц → 90 Гц) и индивидуальной регулировкой мощности (интенсивности) сигнала 


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам
