Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) одного комплекта медицинских изделий

| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппарат рентгеновский стоматологический панорамный с функцией конусно-лучевой компьютерной томографии и цефалометрией | штук | 1 |
| 1.1.1 | 2D модуль панорамной съемки | штук | 1 |
| 1.1.2 | Модуль цефалометрической съемки (цефалостат) | штук | 1 |
| 1.1.3 | ЗD модуль конусно-лучевой томографии | штук | 1 |
| 1.1.4 | Генератор высокочастотный | штук | 1 |
| 1.1.5 | Пульт дистанционного управления | штук | 1 |
| 1.1.6 | Программное обеспечение | штук | 1 |
| 1.1.7 | Сервер для хранения данных | штук | 1 |
| 1.1.8 | Станция реконструкции (станция лаборанта) | штук | 1 |
| 1.1.9 | Рабочая станция (станция врача) | штук | 1 |
| 1.1.10 | Источник бесперебойного питания | штук | 1 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь 
«О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Требуемые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 2D модуль |  |
| 2.1.1 | Программы панорамной съемки | не менее 6 программ |
| 2.1.2 | Панорамные программы для детей | не менее 2 программ |
| 2.1.3 | Программы прикусной съёмки | наличие |
| 2.1.4 | Программы для височно-нижнечелюстных суставов | наличие |
| 2.1.5 | Программы съёмки околоносовых синусов (придаточных пазух носа) | наличие |
| 2.1.6 | Время экспозиции для стандартной программы | не более 16 сек |
| 2.1.7 | Режим ускоренной съемки для панорамной съемки | наличие |
| 2.1.8 | Время ускоренной съемки | не более 12 сек |
| 2.1.9 | Алгоритм автофокусировки для максимальной резкости изображения | наличие |
| 2.1.10 | Наличие режимов съемки с учетом анатомических особенностей пациента (взрослый/ребенок, типы комплекции) | наличие |
| 2.1.11 | Размер пикселя 2D датчика | не более 0,1мм (100 мкм) |
| 2.2 | Цефалостат |  |
| 2.2.1 | Цефалометрические программы | наличие не менее 4-х программ |
| 2.2.2 | Время экспозиции при станадартной цефалометрической съемке | не более 15 сек |
| 2.2.3 | Режим ускоренной съемки при цефалометрии | наличие |
| 2.2.4 | Время ускоренной съемки при цефалометрии | не более 8 сек |
| 2.2.5 | Размер пикселя датчика РAN/СEPH | не более 100 мкм |
| 2.3 | ЗD модуль |  |
| 2.3.1 | Выбор объёмной области, шт. | не менее 4 |
| 2.3.2. | Экспонируемый объем минимальный | не более 5x5 см |
| 2.3.3 | Экспонируемый объем максимальный | не менее 16х14 см (или эквивалент по площади покрытия, обеспечивающий визуализацию обеих челюстей и ВНЧС) |
| 2.3.4 | Время сканирования, сек | не более 20 |
| 2.3.5 | Размер вокселя 3D датчика, мм | не более 0,2 |
| 2.3.6 | Режим высокого разрешения, мкм | не более 80 |
| 2.3.7 | Режим низкой дозы облучения | наличие |
| 2.3.8 | Функция компенсации (подавления) артефактов от металлических объектов | наличие |
| 2.3.9 | Фиксация головы пациента: |  |
| 2.3.9.1 | Трехточечная, жесткая фиксация пациента (включая височные опоры и подбородочную опору) | наличие |
| 2.3.9.2 | Лазерные линии для позиционирования головы пациента | наличие |
| 2.3.10 | Автоматический выбор датчиков PAN, 3D | наличие |
| 2.3.11 | Безбарьерное позиционирование пациентов (с возможностью въезда инвалидной коляски) | наличие |
| 2.4 | Генератор высокочастотный |  |
| 2.4.1 | Максимальная частота рентгеновской трубки, кГц | не менее 100 кГц |
| 2.4.2 | Максимальное анодное напряжение на трубке, кВ | не менее 90 |
| 2.4.3 | Максимальный анодный ток рентгеновской трубки, мА | не менее 15 |
| 2.4.4 | Фокальное пятно, мм | не более 0,5 |
| 2.4.5 | Общая фильтрация | не менее 2,5мм Al |
| 2.4.6 | Система защиты рентгеновской трубки от тепловой перегрузки | наличие |
| 2.4.7 | Мощность дозы рентгеновского излучения на расстоянии 1 м от фокуса рентгеновского излучателя при полностью закрытой диафрагме | не более 1 мЗв/ч |
| 2.4.8 | Устройство контроля индивидуальных доз пациента (встроенный измеритель произведения дозы на площадь / DAP-метр) | наличие |
| 2.5 | Пульт (кнопка) дистанционного управления | наличие, с возможностью выноса в пультовую комнату (комнату управления) |
| 2.6 | Программное обеспечение |  |
| 2.6.1 | Функция сравнения изображений пациента | наличие |
| 2.6.2 | Функция администрирования базы данных (с возможностью удаления снимков) | наличие |
| 2.6.3 | Имплантологический модуль (планирование имплантации, библиотека имплантатов) | наличие |
| 2.6.4 | Функция экспорта/импорта данных в соответствии со стандартом DICOM 3.0, STL, а также экспорт в графические форматы (JPEG, PNG, BMP) | наличие |
| 2.6.5 | Наличие сетевой лицензии без ограничения количества рабочих мест в локальной сети учреждения ИЛИ обеспечение инсталляции программного обеспечения (включая модули просмотра) не менее чем на 50 рабочих мест | не менее 50 |
| 2.7 | Станция реконструкции (станция рентгенолаборанта) |  |
| 2.7.1 | Персональный компьютер (рабочая станция) для получения, обработки и хранения цифровых изображений с предустановленной лицензионной операционной системой | наличие |
| 2.7.1.1 | Процессор | Количество ядер: не менее 6; базовая тактовая частота: не менее 2.5 ГГц |
| 2.7.1.2 | Оперативная память (RAM) | Объем: не менее 32 ГБ |
| 2.7.1.3 | Видеокарта (Графический адаптер) | Дискретная; объем видеопамяти: не менее 8 ГБ; разрядность шины памяти: не менее 128 бит |
| 2.7.1.4 | Операционная система | Предустановленная, лицензионная, разрядность 64-бит |
| 2.7.2 | Монитор | не менее 27", разрешение не менее 2560х1440 пикселей |
| 2.8 | Рабочая станция (станция врача) |  |
| 2.8.1 | Персональный компьютер (рабочая станция) для просмотра и обработки цифровых изображений с предустановленной лицензионной операционной системой | наличие |
| 2.8.1.1 | Процессор | Количество ядер: не менее 6; базовая тактовая |
| 2.8.1.2 | Оперативная память (RAM) | Объем: не менее 32 ГБ |
| 2.8.1.3 | Видеокарта (Графический адаптер) | Дискретная; объем видеопамяти: не менее 6 ГБ |
| 2.8.1.4 | Операционная система | Предустановленная, лицензионная, разрядность 64-бит |
| 2.8.2 | Монитор не менее 27", разрешение не менее 2560х1440 пикселей | наличие |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.