


Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) одного комплекта медицинских изделий 
	№
п/п
	Наименование оборудования
	Единица измерения
	Количество

	1.1
	Аппарат рентгеновский стоматологический панорамный с функцией конусно-лучевой компьютерной томографии и цефалометрией 
	штук
	1

	1.1.1
	2D модуль панорамной съемки
	штук
	1

	1.1.2
	Модуль цефалометрической съемки (цефалостат)
	штук
	1

	1.1.3
	ЗD модуль конусно-лучевой томографии
	штук
	1

	1.1.4
	Генератор высокочастотный
	штук
	1

	1.1.5
	Пульт дистанционного управления
	штук
	1

	1.1.6
	Программное обеспечение
	штук
	1

	1.1.7
	Сервер для хранения данных
	штук
	1

	1.1.8
	Станция реконструкции (станция лаборанта)
	штук
	1

	1.1.9
	Рабочая станция (станция врача)
	штук
	1

	1.1.10
	Источник бесперебойного питания
	штук
	1


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь 
«О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	№
п/п
	Требуемые параметры 
	Примечание 

	2.1
	2D модуль

	2.1.1
	Программы панорамной съемки
	не менее 6 программ

	2.1.2
	Панорамные программы для детей
	не менее 2 программ

	2.1.3
	Программы прикусной съёмки 
	наличие

	2.1.4
	Программы для височно-нижнечелюстных суставов
	наличие

	2.1.5
	Программы съёмки околоносовых синусов (придаточных пазух носа)
	наличие

	2.1.6
	Время экспозиции для стандартной программы
	не более 16 сек

	2.1.7
	Режим ускоренной съемки для панорамной съемки
	наличие

	2.1.8
	Время ускоренной съемки
	не более 12 сек

	2.1.9
	Алгоритм автофокусировки для максимальной резкости изображения
	наличие

	2.1.10
	Наличие режимов съемки с учетом анатомических особенностей пациента (взрослый/ребенок, типы комплекции)
	наличие

	2.1.11
	Размер пикселя 2D датчика 
	не более 0,1мм (100 мкм)

	2.2
	Цефалостат
	

	2.2.1
	Цефалометрические программы
	наличие не менее 4-х программ

	2.2.2
	Время экспозиции при станадартной цефалометрической съемке
	не более 15 сек

	2.2.3
	Режим ускоренной съемки при цефалометрии
	наличие

	2.2.4
	Время ускоренной съемки при цефалометрии
	не более 8 сек

	2.2.5
	Размер пикселя датчика РAN/СEPH
	не более 100 мкм

	2.3
	ЗD модуль
	

	2.3.1
	Выбор объёмной области, шт.
	не менее 4

	2.3.2.
	Экспонируемый объем минимальный
	не более 5x5 см

	2.3.3
	Экспонируемый объем максимальный
	не менее 16х14 см (или эквивалент по площади покрытия, обеспечивающий визуализацию обеих челюстей и ВНЧС)

	2.3.4
	Время сканирования, сек
	не более 20

	2.3.5
	Размер вокселя 3D датчика, мм 
	не более 0,2

	2.3.6
	Режим высокого разрешения, мкм 
	не более 80

	2.3.7
	Режим низкой дозы облучения
	наличие

	2.3.8
	Функция компенсации (подавления) артефактов от металлических объектов
	наличие

	2.3.9
	Фиксация головы пациента:
	

	2.3.9.1
	Трехточечная, жесткая фиксация пациента (включая височные опоры и подбородочную опору)
	наличие

	2.3.9.2
	Лазерные линии для позиционирования головы пациента 
	наличие

	2.3.10
	Автоматический выбор датчиков PAN, 3D
	наличие

	2.3.11
	Безбарьерное позиционирование пациентов (с возможностью въезда инвалидной коляски)
	наличие

	2.4
	Генератор высокочастотный

	2.4.1
	Максимальная частота рентгеновской трубки, кГц
	не менее 100 кГц

	2.4.2
	Максимальное анодное напряжение на трубке, кВ
	не менее 90

	2.4.3
	Максимальный анодный ток рентгеновской трубки, мА 
	не менее 15

	2.4.4
	Фокальное пятно, мм
	не более 0,5

	2.4.5
	Общая фильтрация
	не менее 2,5мм Al

	2.4.6
	Система защиты рентгеновской трубки от тепловой перегрузки
	наличие

	2.4.7
	Мощность дозы рентгеновского излучения на расстоянии 1 м от фокуса рентгеновского излучателя при полностью закрытой диафрагме
	не более 1 мЗв/ч

	2.4.8
	Устройство контроля индивидуальных доз пациента (встроенный измеритель произведения дозы на площадь / DAP-метр)
	наличие

	2.5
	Пульт (кнопка) дистанционного управления
	наличие, с возможностью выноса в пультовую комнату (комнату управления)

	2.6
	Программное обеспечение

	2.6.1
	Функция сравнения изображений пациента
	наличие

	2.6.2
	Функция администрирования базы данных (с возможностью удаления снимков)
	наличие

	2.6.3
	Имплантологический модуль (планирование имплантации, библиотека имплантатов)
	наличие

	2.6.4
	Функция экспорта/импорта данных в соответствии со стандартом DICOM 3.0, STL, а также экспорт в графические форматы (JPEG, PNG, BMP)
	наличие

	2.6.5
	Наличие сетевой лицензии без ограничения количества рабочих мест в локальной сети учреждения ИЛИ обеспечение инсталляции программного обеспечения (включая модули просмотра) не менее чем на 50 рабочих мест
	не менее 50

	2.7
	Станция реконструкции (станция рентгенолаборанта)
	

	2.7.1
	Персональный компьютер (рабочая станция) для получения, обработки и хранения цифровых изображений с предустановленной лицензионной операционной системой
	наличие

	2.7.1.1
	Процессор
	Количество ядер: не менее 6; базовая тактовая частота: не менее 2.5 ГГц

	2.7.1.2
	Оперативная память (RAM)
	Объем: не менее 32 ГБ

	2.7.1.3
	Видеокарта (Графический адаптер)
	Дискретная; объем видеопамяти: не менее 8 ГБ; разрядность шины памяти: не менее 128 бит

	2.7.1.4
	Операционная система
	Предустановленная, лицензионная, разрядность 64-бит

	2.7.2
	Монитор
	не менее 27", разрешение не менее 2560х1440 пикселей

	2.8
	Рабочая станция (станция врача)

	2.8.1
	Персональный компьютер (рабочая станция) для просмотра и обработки цифровых изображений с предустановленной лицензионной операционной системой
	наличие

	2.8.1.1
	Процессор
	Количество ядер: не менее 6; базовая тактовая

	2.8.1.2
	Оперативная память (RAM)
	Объем: не менее 32 ГБ

	2.8.1.3
	Видеокарта (Графический адаптер)
	Дискретная; объем видеопамяти: не менее 6 ГБ

	2.8.1.4
	Операционная система
	Предустановленная, лицензионная, разрядность 64-бит

	2.8.2
	Монитор
не менее 27", разрешение не менее 2560х1440 пикселей
	наличие



3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.
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